Příloha č. 2 – Technická specifikace

Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Popis:

Přístrojové vybavení pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- Část č. 1:

  - 6 ks ………. Mycí a dezinfekční automat

  - 1 ks ………. Mycí a dezinfekční automat – na kontejnery

  - 1 ks ………. Mycí a dezinfekční automat na skříně a obuv

- Část č. 2:

  - 5 ks ………. Prokládací parní sterilizátor – velký

  - 2 ks ………. Prokládací parní sterilizátor – malý

- Část č. 3:

  - 1 ks ………. Plazmový sterilizátor

- Část č. 4:

  - 1 ks ………. Mycí a dezinfekční automat endoskopů

- Část č. 5:

  - 1 ks………… Sušicí skříň na endoskopy

- Část č. 6:

  - 8 ks ………... Svářečka obalů průběhová s tiskárnou

U všech níže uvedených norem zadavatel umožňuje nabídnutí rovnocenného plnění dle § 90 odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel dále požaduje, aby nabízený předmětem plnění dle jednotlivých částí veřejné zakázky byl umístěn dle požadavků zadavatele vymezených v příloze č. 10 této zadávací dokumentace, 
a zejména tak aby byl zajištěn dostatečný a odpovídající manipulační prostor pro obslužnost předmětu plnění, a současně technologie se musí vejít do uvedených prostor (vyjma části 6 této veřejné zakázky).

Část č. 1:

Mycí a dezinfekční automat - 6 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Dvoudvéřový prokládací mycí a desinfekční automat

- Vertikálně posuvné celoskleněné motoricky ovládané dveře, které jsou během mycího cyklu blokované

- Certifikace dle normy ČSN EN ISO 15883-1 (vydání 1/2010) s doloženým certifikátem

- Objem komory min. 340 l (kapacita DIN sítí min. 18)

- S kombinovaným ohřevem elektro/pára bezpečnostní základovou nerezovou vanou, případně podstavcem

- Kondenzátor par včetně nerezového opláštění

- Elektrický ohřev, max. příkon 21 kW

- Elektronická, volně programovatelná mikroprocesorová řídící jednotka s možností tvorby vlastních programů

- Dotekový displej s komunikací a dokumentací v českém jazyce

- Elektronická kontrola otáčení mycích ramen

- Vysokojakostní nerezový mycí prostor

- Mycí a desinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické, alkalické

- Nabízený přístroj umožňuje termickou a chemotermickou desinfekci v parametrech uvedených ve vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů,

- Přednastavené programy s termickou desinfekcí při závěrečném oplachu DEMI vodou

- Mycí a desinfekční automat plněn a vyvážen pomocí zavážecích vozíků

- Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- Osvětlení vnitřního prostoru mycí komory

- 3násobná filtrace mycího roztoku

- Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou isolací

- Mycí prostor s kapacitou min. 18 mycích DIN sít a vybavený dvěma nerezovými mycími rameny

- Možnost automatické identifikace a volby programu magnetickým nebo RFID kódem u mycích košů

- Dvě vestavěná dávkovací čerpadla na mycí a neutralizační prostředky

- Vestavěné výkonné horkovzdušné sušící agregáty, aktivní HEPA filtr třídy H14

- Boiler pro předehřátí DEMI vody

- Musí umožňovat napojení na centrální dávkovací systém dezinfekce

- certifikovaný na sterilizaci robotického instrumentária DaVinci Xi

- Součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10 let

- Napojení myček do systému dokumentace procesů přes ethernet

- Přenos dat do informačního systému Centrální sterilizace – Medix, včetně dodání potřebného SW vybavení

- Součástí dodávky musí být kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí a desinfekci a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím v rozsahu nutném pro řádné uvedení do provozu

- Zabudování do nerezové stěny

- Součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování

Příslušenství pro všechny mycí a dezinfekční automaty:

- 9 ks – stojan na nástroje se 4 – 6 patry s možností umývat ve dvou patrech až 160 mm vysoká síta

- 4 ks – stojan na laparoskopické nástroje + nástavec na kabely + koše na hadice

- 3 ks – stojan na Robot DaVinci + nástavce

- 2 ks – stojan na vysoké kontejnery (max. výška kontejnerů 270 mm)

- 140 ks – DIN sít

- 18 ks – výškově stavitelný zavážecí/vyvážecí (15 vozíků stabilně na stojany na špinavé straně a 3 vozíky stabilně na čisté straně)

  - Zavážecí výška min. 800 mm

  - Nastavitelná výška v rozmezí min. ±150 mm

- 4 ks – injektorové vozíky, vozík (prázdný) k uložení 4 DIN vysokých kontejnerů (max. rozměr 270 x 600 mm) a vík

- 4 ks – vozíky pro nízké kontejnery (150 x 600 mm)

- U veškerého příslušenství magnetická lišta nebo RFID kód pro automatické rozpoznání vozíku

- Další příslušenství do myček:

  - 3 ks – nástavec pro uložení různých úchytů lamp

  - 2 ks – nástavec pro uložení 12 ledvinových misek + 7 držáků

  - 3 ks – nástavec k uložení 5 mís (prázdný) + 5 držáků

  - 1 ks – nástavec – kontejner na 36 šroubovacích dudlíků (sklopné a uzavíratelné víko)

  - 1 ks – nástavec + držák pro uložení operační obuvi

  - 20 ks – sítové misky do myček ½ (velikost ok max. 1,7 mm)

  - 20 ks – sítové misky do myček ¼ (velikost ok max. 1,7 mm)

  - 10 ks – nástavec 1/6 sítová miska s víkem (velikost ok max.1 mm)

Mycí a dezinfekční automat – na kontejnery- 1 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Dvoudvéřový prokládací mycí a desinfekční automat na kontejnery

- Certifikace dle normy ČSN EN ISO 15883-1 (vydání 1/2010) s doloženým certifikátem

- S parním ohřevem (ohřev vody i sušícího vzduchu párou) a s bezpečnostní základovou nerezovou vanou, případně podstavcem

- Kondenzátor par včetně nerezového opláštění

- Podlaha mycí komory vyrobena z nerezové oceli, a rozdělena do několika lehce odnímatelných částí pro snadnější přístup k odpadnímu systému při jeho čištění

- Podlaha fungující jako záchytná jímka s odpadem pro recirkulaci vody během jednotlivých fází cyklu

- Výkonný sušící agregát

- Servisní přístup a technická část umístěna dle dispozičních možností vymezených půdorysem, který je přílohou zadávací dokumentace

- Kapacita minimálně 16 DIN kontejnerů

- Rám a panely vyrobeny z nerezové oceli

- Nastavitelné rozmezí vodících lišt

- Mycí komora vyrobena z nerezové oceli, se zaoblenými rohy a hranami pro maximální snížení množení bakterií

- Vysoce účinná vrstva pro tepelnou a zvukovou izolaci

- Minimálně 2 nerezové zásobníky pro předehřev mycí, resp. oplachové vody, každý o objemu minimálně 115 l

- Musí umožňovat nastavení času termické dezinfekce

- Nerezová bezpečnostní vana pro instalaci v zemi nebo dodání požadavků na betonovou vanu (dle toho, co je požadováno)

- Teplota při termické dezinfekci kontrolována minimálně dvěma nezávislými sondami

- Minimálně 6 otočných ostřikových trubek na každé straně komory

- Oběhový okruh vybaven tlakovým spínačem a samočistícím filtrem mycího roztoku s proplachem

- Dávkování detergentu přímo do mycí komory

- Jedna peristaltická pumpa pro dávkování detergentu s průtokoměrem a s kontrolou prázdného zásobníku

- Validační ventil

- Horkovzdušný sušící agregát s výstupy přímo do mycí komory přes vyhrazené otvory

- HEPA H14 filtr sušícího vzduchu, filtrace 99,995 % (EN 1822)

- Senzory tlaku sušícího vzduchu

- Nastavitelná teplota sušícího vzduchu až na teplotu 140 °C

- Výkon ventilátoru minimálně 1,1kW

- Průměrný průtok vzduchu 1300 m3/hod., ale až do maximální hodnoty 2200 m3/hod

- Úložný prostor s uzavíratelnými dvířky pro minimálně dva 10 l kanystry s chemií

- Mikroprocesorová řídící jednotka umožňující monitoring funkcí přístroje v reálném čase

- USB a ethernet výstup pro připojení dokumentace

- Elektronická, volně programovatelná mikroprocesorová řídící jednotka s možností tvorby vlastních programů (minimálně 60 programovatelných pozic)

- Vizuální a zvukový alarm při poruše

- 2 ks zavážecí vozík pro 16 DIN kontejnerů

- Zabudování do nerezové stěny

- Součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování

- Součástí nabídka je softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10 let

- Napojení myčky do systému dokumentace procesů přes ethernet

- Přenos dat do informačního systému Centrální sterilizace – Medix, včetně dodání potřebného SW vybavení

- Součástí dodávky musí být kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí a desinfekci a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím v rozsahu nutném pro řádné uvedení do provozu

- Musí umožňovat napojení na centrální dávkovací systém dezinfekce

Mycí a dezinfekční automat na skříně a obuv – 1 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Jednokomorový prokládací mycí a dezinfekční automat pro skříně a obuv

- Certifikace dle normy ČSN EN ISO 15883-1 (vydaná 1/2010) s doloženým certifikátem

- Ohřev vody i sušícího vzduchu párou

- Kapacita minimálně 120 párů OP obuvi (dle košového vybavení)

- Prosklené dveře, automaticky otevírané doprava či doleva, během cyklu blokované

- Podlaha mycí komory vyrobena z nerezové oceli, a rozdělena do několika lehce odnímatelných částí pro snadnější přístup k odpadnímu systému při jeho čištění

- Podlaha fungující jako záchytná jímka s postranním odpadem pro recirkulaci vody během jednotlivých fází cyklu

- Podlaha vybavená vodícími lištami

- Zvedací mechanismus podlahy pro naklonění vloženého vozíku

- Mycí komora vyrobena z nerezové oceli, se zaoblenými rohy a hranami pro maximální snížení množení bakterií

- vysoce účinná vrstva pro tepelnou a zvukovou izolaci

- Minimálně 2 nerezové zásobníky pro předehřev mycí, resp. oplachové vody, o objemu odpovídajícímu spotřebě automatu

- Musí umožňovat nastavení času termické dezinfekce

- Teplota při termické dezinfekci kontrolována min. dvěma nezávislými sondami

- Otočná ostřikovací ramena s tryskami na každé straně komory

- Ostřikovací trysky na stropu i na dně komory

- Oběhový okruh vybaven tlakovým spínačem a samočistícím filtrem mycího roztoku s proplachem

- Dávkování detergentu přímo do mycí komory

- 2x peristaltická pumpa pro dávkování detergentu s průtokoměrem a s kontrolou prázdného zásobníku

- Validační ventil

- Nezávislý vysokorychlostní sušící agregát zajišťující cirkulaci vzduchu v mycí komoře přes větrací otvory, mycí ramena a trysky

- HEPA H14 filtr sušícího vzduchu, filtrace 99,995 % (EN 1822)

- Senzory tlaku sušícího vzduchu

- Nastavitelná teplota sušícího vzduchu až na teplotu 140 °C

- Mikroprocesorová řídící jednotka umožňující monitoring funkcí přístroje v reálném čase

- USB a ethernet výstup pro připojení dokumentace

- Programovatelná řídící jednotka až se programovými pozicemi

- Vizuální a zvukový alarm při poruše

- 2 ks – zavážecí vozík (stojan) pro 60 párů OP obuvi

- Součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10 let

- Napojení myčky do systému dokumentace procesů přes ethernet

- Přenos dat do informačního systému Centrální sterilizace – Medix, včetně dodání potřebného SW vybavení

- Součástí dodávky musí být kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí a desinfekci a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím v rozsahu nutném pro řádné uvedení do provozu

- Zabudování do nerezové stěny

- Součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování

- Nerezová bezpečnostní vana pro instalaci v zemi nebo dodání požadavků na betonovou vanu (dle toho, co je požadováno)

- Musí umožňovat napojení na centrální dávkovací systém dezinfekce

- Kondenzátor par včetně nerezového opláštění

Část č. 2:

Prokládací parní sterilizátor – velký – 5 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Parní sterilizátor 12 STJ

- Parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU, vyhovující normám ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1, validovatelný podle těchto norem a vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

- Dvoudveřový, prokládací

- Dvoukomorový plášť

- Zdroj páry:

  - 1 ks sterilizátoru: integrovaný výměník technická pára x čistá pára + integrovaný elektrický vyvíječ páry

  - 4 ks sterilizátoru: integrovaný výměník technická pára x čistá pára

- Veškeré testovací programy – Vakuum test, Bowie – Dick test

- Celonerezové provedení, opláštění, kostra, trubkové rozvody

- Připojení sterilizátoru k počítačové síti (LAN) spolu se softwarovou aplikací ke sledování sterilizačního procesu, ukládání jednotlivých protokolů, šarží. Software pro snadnou kontrolu, údržbu a testování se vzdáleným monitoringem funkce přístroje autorizovaným servisem

- Přenos dat do informačního systému Centrální sterilizace – Medix, včetně dodání potřebného SW vybavení

- Vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů

- Automatické ranní zapnutí, předehřev a Vakuumtest

- Plně automatické validovatelné sterilizační programy při 121 °C a 134 °C s dokonalým sušením (Standardní: Balené materiály 134 °C/7 min., Balené materiály, (kontejnery) s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min, balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot 121°C/20 min. Nastavení speciálních programů s parametry dle specifikace zákazníka.

- Dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení, dokumentaci pracovních cyklů

- Řízení cyklů snímači absolutního tlaku

- Výkonná vývěva dosahující ve fází odvzdušňování tlaku min. 13 kPa

- Zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu

- Zavzdušnění sterilizační komory přes bakteriologický filtr

- Termické nebo membránové odplynění napájecí demi-vody

- Rámy do komory pro zavážecí vozík

- Plně automatické řízení jednotlivých cyklů přes barevný, nastavitelný dotykový 12palcový displej "touch – screen" v českém jazyce

- Signalizace poruchových stavů přístroje (vývěvy, těsnícího tlaku, vyvíječe, bezpečnostní lišty), jednotlivých fází sterilizačního cyklu na ovládacím displeji v českém jazyce

- Systém pro kontinuální monitoring přítomností vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu

- Vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

- Rozhraní RS 232

- Krycí lišty na čistou stranu přístroje

- Provedení validační zkoušky podle ČSN EN 17665-1

- Provedení výchozí revize tlakových nádob parních sterilizátorů

- Zabudování do nerezové stěny

- Součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování

- Součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10ti let

- V rámci dodávky musí být zahrnuto veškeré požadované příslušenství vázané na daný typ autoklávu

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

Prokládací parní sterilizátor – malý – 2 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Parní sterilizátor 6 STJ

- Parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU, vyhovující normám ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1, validovatelný podle těchto norem a vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů

- Dvoudveřový, prokládací

- Dvoukomorový plášť

- Zdroj páry - integrovaný výměník technická pára x čistá pára + integrovaný elektrický vyvíječ páry

- Veškeré testovací programy – Vakuum test, Bowie – Dick test

- Celonerezové provedení, opláštění, kostra, trubkové rozvody

- Připojení sterilizátoru k počítačové síti (LAN) spolu se softwarovou aplikací ke sledování sterilizačního procesu, ukládání jednotlivých protokolů, šarží. Software pro snadnou kontrolu, údržbu a testování se vzdáleným monitoringem funkce přístroje autorizovaným servisem

- Přenos dat do informačního systému Centrální sterilizace – Medix, včetně dodání potřebného SW vybavení

- Vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů

- Automatické ranní zapnutí, předehřev a Vakuumtest

- Plně automatické validovatelné sterilizační programy při 121 °C a 134 °C s dokonalým sušením (Standardní: Balené materiály 134 °C/7 min., Balené materiály, (kontejnery) s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min, balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot 121°C/20 min. Nastavení speciálních programů s parametry dle specifikace zákazníka.

- Dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení, dokumentaci pracovních cyklů

- Řízení cyklů snímači absolutního tlaku

- Výkonná vývěva dosahující ve fází odvzdušňování tlaku min. 13 kPa

- Zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu

- Zavzdušnění sterilizační komory přes bakteriologický filtr

- Termické nebo membránové odplynění napájecí demi-vody

- Rámy do komory pro zavážecí vozík

- Plně automatické řízení jednotlivých cyklů přes barevný, nastavitelný dotykový 12palcový displej "touch – screen" v českém jazyce

- Signalizace poruchových stavů přístroje (vývěvy, těsnícího tlaku, vyvíječe, bezpečnostní lišty), jednotlivých fází sterilizačního cyklu na ovládacím displeji v českém jazyce

- Systém pro kontinuální monitoring přítomností vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu

- Vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

- Rozhraní RS 232

- Krycí lišty na čistou stranu přístroje

- Provedení validační zkoušky podle ČSN EN 17665-1

- Provedení výchozí revize tlakových nádob parních sterilizátorů

- Zabudování do nerezové stěny

- Součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování

- Součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10ti let

- V rámci dodávky musí být zahrnuto veškeré požadované příslušenství vázané na daný typ autoklávu

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

Příslušenství pro všechny sterilizátory (7 ks):

- Všechno příslušenství musí být kompatibilní a použitelné pro oba typy sterilizátorů

- Transportní vozík (nerez) 12 ks – stejný typ pro všechny parní sterilizátory na CS

- Zavážecí vozíky 12 ks

- 40 ks sterilizačních košů (poloviční koše na op. síta)

Část č. 3:

Plazmový sterilizátor - 1 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plazmový sterilizátor pro termolabilní materiály, chirurgické nástroje a nástroje pro robotickou chirurgii

- Prokládací dvojdveřové provedení

- Čistý využitelný objem sterilizační komory v rozmezí min. 90 max. 130 l

- Min. rozměr sterilizační komory 400 x 500 x 700 mm (v x š x h)

- Min. využitelná šířka komory (police pro vkládání materiálu) 440 mm

- Dotykový displej v češtině o uhlopříčce min. 12 “ na čisté i sterilní straně s informacemi o průběhu cyklu a oznámením důvodu vyhovujícího/nevyhovujícího cyklu

- Vertikálně zasouvací dveře komory z důvodu omezeného prostoru

- Nožní pedál pro ovládání dveří (volné ruce obsluhy pro manipulaci s materiálem)

- Shoda s ČSN EN ISO 14937 (vydaná 6/2010)

- Sterilizaci na hladině bezpečné sterility 10-6 SAL dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

- Vybavení nezávislým monitorovacím systémem – měření kritických hodnot sterilizace – tlak, teplota, výkon plazmatu ve sterilizační komoře (podle prEN17180:2017)

- Napojení sterilizátoru do stávajícího systému dokumentace procesů, tj. na SW komunikační systém dokumentace procesů sterilizace včetně vzdáleného servisního monitoringu, a to po dobu 10 let

- Sterilizátor ukládá cykly ve formě pdf souborů na síťové úložiště

- Rozsáhlá, pravidelně aktualizována databáze přístrojové kompatibility, jednoduše dostupná pro personál (např. on-line – web stránky)

- Krátký sterilizační cyklus na balené nástroje bez dutin, max. délka cyklu 26 min.

- Cyklus na sterilizaci jednokanálových pevných a flexibilních endoskopů, max. délka cyklu 45 min.

- Délka standardního sterilizačního cyklu max. 50 min.

- Sterilizační certifikovaný cyklus pro nástroje robotické chirurgie da Vinci Xi

- Musí umožňovat dovybavení certifikovaným cyklem pro 2 optiky – nástroje robotické chirurgie da Vinci – doložení v návodu pro reprocesing nástrojů daVinci

- Sterilizační teplota max. 56°C

- Přerušení procesu chybou pro vlhkost ve vsázce před napuštěním sterilizačního media

- Vybaven systémem umožňujícím dosušení minimální vlhkosti vložených zdravotnických prostředků v rámci sterilizačního cyklu bez nutnosti tento cyklus přerušit

- Generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře

- Přímé optické (UV) měření koncentrace H2O2 ve sterilizační komoře v průběhu cyklu s dokladováním na výtisku

- Bez rizika ulpívání reziduí H2O2 na sterilizovaných zdravotnických prostředcích, tj. po sterilizaci ihned k použití

- Paměť pro uložení min. 200 sterilizačních cyklů

- USB vstup pro stahování a odesílání údajů např. o sterilizačním cyklu

- Jednoduchá manipulace při výměně sterilizačního média – uzavřený systém, bez rizika poleptání obsluhy, jednorázové kazety pro více cyklů

- Sterilizační médium v bezpečnostní kazetě s identifikátorem upozorňujícím na porušení obalu ev. úniku z uzavřeného balení

- Automatická kontrola šarže a expirace balení sterilizačního media před vkládáním balení do přístroje RFID senzor

- Automatické a bezdotykové vyhazování použité kazety do odpadní nádoby

- Skladování sterilizačního média při pokojové teplotě

- On-line testování BIO indikátory s rychlým vyhodnocením (do 15 min) – bezpečnost každého cyklu – prostředek pro zátěžovou zkoušku (PCD), validační kit se síty

- Automatická datová komunikace mezi sterilizátorem a kompatibilní čtečkou biologických indikátorů s připomínkami na obrazovce a automatickou synchronizací výsledků

- Čtečka čárových kódů

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Součástí dodávky je nerezové oplechování prostupu sterilizátoru

Část č. 4:

Mycí a dezinfekční automat endoskopů – 1 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plně automatický dezinfektor endoskopů pro čištění a dezinfekce flexibilních endoskopů

- Pro automatické čištění a dezinfekci dvou flexibilních endoskopů

- Zadavatel připouští variantu dodání dvou dezinfektorů (pro 1 endoskop) místo jednoho (pro 2 endoskopy), pokud bude splněn vymezený prostor v půdorysu, který je součástí zadávací dokumentace

- Plně vyhovující české i evropské legislativě (vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů, norma ČSN EN ISO 15883-1 (vydání 1/2010) ).

- Dveře přístroje výklopné s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu

- Musí být vyroben z ušlechtilé nerezové oceli a je určen pro dlouholetý provoz

- Dezinfekční proces na bázi kyseliny peroctové (PAA) pro vyšší stupeň dezinfekce

- Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus, Pentax, FujiFilm, K.Storz, Richard Wolf – musí umožňovat budoucí dokoupení potřebného příslušenství k endoskopům těchto výrobců

- Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími flexibilními endoskopy na pracovištích zadavatele Krajské zdravotní a.s.– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

- Musí splňovat kompatibilitu se stávajícími endoskopy (i včetně dodání potřebného příslušenství):

  - Fibrobronchoskop – Olympus BF-TE2

  - Fibrobronchoskop – Olympus LF-TP

  - Flexibilní Rhino-laryngo videoskop ENF-VH – Olympus

  - Flexibilní Rhino-laryngo videoskop ENF-V3 – Olympus

  - Fibrobronchoskop BT-TE2 – Olympus

  - Videobronchoskop ultrazvukový BF-UC190F – Olympus

  - Videobronchoskop BF-1TH190 – Olympus

- Termochemická dezinfekce endoskopů s trváním cyklu max. do 30 minut pro kyselinu peroctovou nebo max. do 40 minut pro glutaraldehyd

- Zobrazení doby chodu

- Sledování teploty

- Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny

- Integrovaný monitorovací systém zajišťujícím automatickou kontrolu průchodnosti všech kanálků endoskopu

- Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické předmytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata)

- Automatické dávkování pracovních roztoků

- Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu – test těsnosti

- Autodezinfekční procedury dezinfektoru

- Jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody – filtr endotoxoinů vyměnitelný uživatelem

- Sušicí jednotka pro sušení zevního povrchu endoskopů

- Barevný dotykový displej

- Součástí dodávky je integrované zařízení k přípravě purifikované vody užívané k závěrečnému oplachu nebo endotoxinový filtr

- Alarmy:

  - Test těsnosti endoskopů

  - Kontrola správného připojení konektorů

  - Uzavření dezinfektoru

  - Hladiny chemikálií – dezinfekce

  - Monitorace tepelného přednastavení v dezinfektoru (překročení může vést k poškození pláště endoskopu)

- Dokumentační zařízení sloužící pro identifikaci endoskopů a pro tisk/generování validačních protokolů o provedení mytí a desinfekce

- kompatibilita se softwarem, který shromažďuje, agreguje, ukládá, vyhodnocuje a vizualizuje data, která vznikají v souvislosti s endoskopickým reprocesingem

- Přenos dat do informačního systému Centrální sterilizace – Medix, včetně dodání potřebného SW vybavení

- Součástí dodávky musí být zařízení pro úpravu vody a veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

Část č. 5:

Sušicí skříň na endoskopy – 1 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru k eliminaci potřeby opětovné dezinfekce před dalším použitím

- Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus, Pentax, FujiFilm, K.Storz, Richard Wolf – musí umožňovat budoucí dokoupení potřebného příslušenství k endoskopům těchto výrobců

- Musí splňovat kompatibilitu se stávajícími endoskopy (i včetně dodání potřebného příslušenství):

  - Fibrobronchoskop – Olympus BF-TE2

  - Fibrobronchoskop – Olympus LF-TP

  - Flexibilní Rhino-laryngo videoskop ENF-VH – Olympus

  - Flexibilní Rhino-laryngo videoskop ENF-V3 – Olympus

  - Fibrobronchoskop BT-TE2 – Olympus

  - Videobronchoskop ultrazvukový BF-UC190F – Olympus

  - Videobronchoskop BF-1TH190 – Olympus

  - Videobronchoskop BF-1TQ180 – Olympus

  - Sonobronchoskop BF-UC180F – Olympus

- Vnitřní hloubka komory minimálně 350 mm

- Závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů

- Musí umožňovat rozšíření o modul na další minimálně 4 endoskopy

- Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály

- Monitorace tlaku vzduchu na vstupu

- Sušicí jednotka vzduchu

- Nastavitelná doba sušení

- Skladování po dobu minimálně 160 hodin

- Sušení endoskopů okolním vzduchem pokojové teploty přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr, bez použití přídavného topného systému

  - HEPA filtr pro částice minimálně od 0,3 µm

  - Třída filtru minimálně H13

- Ovládací panel s dotykovým displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod.

- Transparentní skleněná dvířka zaručují plnou viditelnost

- Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu nebo čip

- Možnost připojení tiskárny pro tisk štítků

- Kompatibilita se softwarem, který shromažďuje, agreguje, ukládá, vyhodnocuje a vizualizuje data, která vznikají v souvislosti s endoskopickým reprocessingem

- Přenos dat do informačního systému Centrální sterilizace – Medix, včetně dodání potřebného SW vybavení

- Validovatelné skladování, které vyhoví požadavkům hygieny i při výpadku elektrické energie

- Připojení na centrální rozvod stačeného vzduchu

- Součástí dodávky musí být zařízení pro úpravu vody a veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

Část č. 6:

Svářečka obalů průběhová s tiskárnou – 8 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Mikroprocesorem řízená kontinuální svářečka určená do prostor centrální sterilizace zdravotnických zařízení

- Validovatelné dle ČSN EN ISO 11607-1 (vydaná 3/2020)

- Integrovaná tiskárna pro potisk obalů

- Ovládání dotykovým displayem o úhlopříčce min 4“

- Svařování rolí a sáčků (ploché, skládané, jak kombinované folie / papír, folie / netkaná textilie, tak folie, tyvek, papírové sáčky, skleněné, gumové a kovové předměty pro vložení do parního a plasmového sterilizátoru)

- Šíře sváru 12 mm

- Nastavení okraje sváru

- Nastavení svařovací teploty až do 220°C

- Počítadlo provozních hodin

- Tisk parametrů přímo na obal během svařovacího procesu

- Automatické rozpoznání šíře svařovaného materiálu a případné přizpůsobení velikosti písma

- Ukládání údajů o svárech, teplotě, přítlaku a rychlosti posuvu

- Uchování parametrů i po vypnutí

- Automatický start

- Nastavení data a času

- Ochrana proti přehřátí

- Nastavitelná rychlost min. v rozmezí 5-13 m/min

- Automatický stop při odchylce parametrů

- Min. jednořádkový tisk s možností nastavení: datum sterilizace, datum expirace, šarže sterilizace, název oddělení, teplota

- Různé formáty data a času – datum ve formátech „D/M/R“, „M/D/R“, „R/M/D“

- Propojení s PC přes rozhraní USB, ethernet nebo RS 232

- Napájení 230 V / 50 Hz

- Součástí dodávky je pro každou svářečku držák rolí s řezačkou a válečkový dopravník