Vyšetřovací svítidla

Popis:

Pořízení pojízdných vyšetřovacích světel pro Kardiochirurgickou kliniku, MNÚL

Seznam požadovaných položek:

- 3ks	Mobilní vyšetřovací světlo

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Mobilní vyšetřovací světlo

- LED technologie - Svítivost min. 80.000 lux/1m - Ovládání intenzity v minimálně 5 krocích - Sterilní i nesterilní ovládací prvky pro polohování svítidla - Hodnota indexu Ra min. 95 - Teplota podání barev 4500K - Hloubka osvitu min. 1680 mm - Stabilní pojízdný stojan s brzditelnými kolečky a držákem zdrojového kabelu - Horizontální rameno délky min. 90 cm s nastavitelným rozsahem min. 80° - Rotace svítidla 360° - Výklop svítidla 280° - Výška stojanu min. 160 cm - Zdrojový kabel délky min 3 m - Minimální životnost 50.000 h Součást dodávky: - 3 ks sterilizovatelných rukojetí Další a zvláštní požadavky Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 1 - Technická specifikace.

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….