Technická specifikace

1 ks videolaryngoskopu pro potřeby Kliniky anestezie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM), Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a 2 ks videolaryngoskopů pro potřeby oddělení anesteziologicko-resuscitačního (ARO), Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Z důvodu lepší manipulace je požadován samostatně volně stojící monitor na pojízdném vozíku, který může stát mimo operační pole. Díky tomu je zajištěna snadnější manipulace se lžící a maximální prostor v operačním poli bez přítomnosti další obrazovky.

Obecné požadavky:

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů,

- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu zadavatele dle přílohy č. 8 této zadávací dokumentace.

Minimální technické požadavky:

- Monitor a videolaryngoskopická lžíce jsou odděleného typu

- Minimální požadavky na monitor:

  - Samostatně volně stojící monitor mimo operační pole

  - Monitor s barevným dispejem o úhlopříčce minimálně 6,4“

  - Rozlišení obrazu minimálně 640x480 pixel

  - Provoz na baterie, které jsou součástí nabídky

  - Nabíjení ze sítě 230 V/50 Hz

  - Umožňuje ukládání videí a obrázků ve formátu JPEG

  - Video výstup 1x HDMI

  - Ukládání dat na SD kartu nebo USB flashdisk

  - Snadno omyvatelný a dezinfikovatelný

  - Videokabel dlouhý minimálně 1,5 m

- Lžíce

  - S LED zdrojem studeného světla – osvětlení pole snímaného kamerou integrované v laryngoskopu

  - Zabudovaná kamera

  - Systém proti zamlžení s okamžitým náběhem zabraňující zamlžení optiky pro zavedení laryngoskopu do ústní dutiny

Videolaryngoskopické lžíce KAPIM

  - 1 ks velikost č. 2, znovupoužitelná (sterilizovatelná)

  - 1 ks velikost č. 3, znovupoužitelná (sterilizovatelná)

  - 1 ks velikost č. 4, znovupoužitelná (sterilizovatelná)

Videolaryngoskopické lžíce ARO

  - 1 ks velikost č. 3, znovupoužitelná (sterilizovatelná)

  - 1 ks velikost č. 4, znovupoužitelná (sterilizovatelná)

Požadované příslušenství:

- 1 ks zaváděcího drátu - samostatně pro každou požadovanou lžíci

- Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených komponent s košíkem a s držákem na lžíce 1 kus pro každé pracoviště

- Všechna nezbytná propojovací kabeláž (napájecí kabel, videokabel, apod.)

- Veškeré ostatní příslušenství pro uvedení přístroje do provozu a plnění účelu

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….