Technická specifikace

Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy pro Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry: |  |  |  |
| Přístroj s jednoduchým ovládáním |  |  |  |
| LED Monitor s úhlopříčkou minimálně 23“ |  |  |  |
| Elektronicky nastavitelná výška ovládacího panelu |  |  |  |
| Alfanumerická klávesnice integrovaná ovládacím panelu (nikoliv zajížděcí) |  |  |  |
| Tzv „plovoucí“ ovládací panel |  |  |  |
| Barevný 12,1“ ovládací touchpanel |  |  |  |
| Integrovaná BW termotiskárna |  |  |  |
| Architektura přístroje musí umožňovat připojení 3D-4D abdominální konvexní čistě elektronické matrixové sondy (sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách) s více jak 8000 krystaly-piezoelektrické elementy s elektronickým vychylování USG svazku i pro 3D/4D zobrazení, uveďte typ sondy |  |  |  |
| Požadované zobrazení: |  |  |  |
| B-mode v základních frekvencích |  |  |  |
| Harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální) |  |  |  |
| Spektrální doppler – PW |  |  |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  |  |
| Ultrazvukový přístroj musí mít barevné dopplerovské širokopásmové mapování se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné škále |  |  |  |
| 2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování) |  |  |  |
| CW doppler na lineární a abdominální sondě |  |  |  |
| Speciální dopplerovské mapování krevního toku tzv. 3D efektem vykreslování |  |  |  |
| Simultánní live Bi-Plane zobrazení na 3D/4D elektronické abdominální sondě |  |  |  |
| Softwarové vybavení: |  |  |  |
| SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví |  |  |  |
| Měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze |  |  |  |
| Automatická biometrie pro základní měření: BPD, AC, HC, FL na 2D a 3D/4D sondě ze 2D obrazu |  |  |  |
| Automatického měření NT a IT na 2D a 3D/4D sondě ze 2D obrazu |  |  |  |
| Automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |  |  |
| ZOOM – prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom) |  |  |  |
| ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) |  |  |  |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro kontinuální záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW a USB |  |  |  |
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW pro ukládání vyšetření do PACS zadavatele, vč. podpory worklistu |  |  |  |
| Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 6 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |  |  |
| Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |  |  |
| Modul pro současné zobrazení uzv. obrazu získaného ze dvou různých vysílacích frekvencí s dvěma různými fokusačními zónami v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |  |  |
| Ultrazvukový přístroj musí mít automatické měření NT a IT (schválené FMF) pomocí 2D sondy a také 3D/4D sondy ze 2D obrazu |  |  |  |
| Software pro postprocesing (včetně licence), který lze nainstalovat na osobní počítač a který umožní pracovat s nasnímanými 3D/4D datasety (rekonstrukce, měření, zobrazení rovin, změna renderingu, automatické měření objemových struktur, tomografické zobrazení, možnost STIC analýzy, atd..) - možnost rozšíření |  |  |  |
| Automatické live „živá“ optimalizace náhledové roviny pro 3D/4D zobrazení (k odrušení překrývajících struktur před objektem zájmu ve 3D/4D) |  |  |  |
| Software pro zobrazení jakékoliv virtuální roviny z 3D/4D nasnímaných dat |  |  |  |
| Software pro STIC zobrazení fetálního srdce včetně SW nástroje pro NAVIGACI vyšetřujícího při fetální echokardiografii - nástroj pro automatické zobrazení 2D struktur fetálního srdce z nasnímaného real time 3D zobrazení srdce (podle doporučení ACOG a ISUOG) – možnost rozšíření |  |  |  |
| Software pro semi-automatické měření objemu z nasnímaných 3D/4D dat - možnost rozšíření |  |  |  |
| Na 3D/4D vaginální sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy) |  |  |  |
| Speciální SW pro zhodnocení funkce levé a pravé komory fetálního srdce pomocí metody speckle tracking včetně vyhodnocení parametrů a zobrazení křivek, data je nutné získat pomocí abdominální sondy - možnost rozšíření |  |  |  |
| Sondy: |  |  |  |
| 2D konvexní abdominální sonda, 3 - 9 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 94° ve 2D, automatické měření NT/IT, sonda typu single crystal – 1 kus |  |  |  |
| 3D/4D mikrokonvexní vaginální sonda, 5 - 13 MHz, min. 256 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel: 185° ve 2D, 185*120° ve 3D/4D zobrazení – 1 kus |  |  |  |
| 3D/4D MATRIXOVÁ single crystal konvexní abdominální sonda, 2 - 8 MHz, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 90° ve 2D, 90° x 85° ve 3D/4D zobrazení, min 570 elementů (piezo-elektrických krystalů) uspořádaných v několika řadách, použití: porodnictví – 1 kus |  |  |  |

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici