Transportní lůžka

(vyšší třída)

Popis:

Transportní lůžka vhodná pro urgentní příjmy a jiná oddělení nemocnic Krajské zdravotní, a.s. Lůžka musí mít vyšší nosnost a musí být vysoce manévrovatelná v omezeném prostoru, odolná a ergonomická pro snadnou obsluhu a pro snadný transport.

- Nemocnice Děčín, Urgentní příjem……………………………………………………………………..………..7 ks

- Nemocnice Chomutov, ARO…………………………………………………………………………………..……..7 ks

- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, KAPIM……………………………………………………… 11 ks

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Transportní lůžka musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka

- Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka

- Minimálně třídílná ložná plocha s rozměry minimálně 190x65 cm, polohovatelná s posilováním (pomocí plynových pružin apod.)

- Ložná plocha z RTG transparentního materiálu

- Musí být umožněno rentgenovat pacienta přímo na lůžku

- Maximální vnější šířka lůžka 90 cm

- Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a antitrendeleburgovy polohy minimálně 12°

- Polohování zádového dílu v rozsahu minimálně 0-65°

- Transportní lůžko musí umožňovat polohu kardiackého křesla z důvodu umístění na urgentních odděleních s kardiovaskulárními pacienty

- Váha pacienta s přesností 0,5 kg

- Monitoring opuštění lůžka pacientem

- Pohon transportního lůžka usnadňující personálu pohyb lůžka s pacientem

- Řízení lůžka pomocí madel v čele transportního lůžka

- Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř, s ovládáním spuštění od hlavy i nohou pacienta

- Minimální délka postranic 125 cm

- Integrovaná výsuvná/sklopná madla pro obsluhu u čelní hlavové části lůžka (je požadováno z důvodu usnadnění manipulace s pacientem na lůžku.)

- Čelní nožní část bez madel/překážek, které by znemožňovaly uložení pacienta delšího než je lůžko nebo by znemožňovaly manipulaci s polytraumatickým pacientem

- Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + páté centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro snadný transport a manipulaci

- Brzdy koleček s centrálním ovládáním přístupné ze všech čtyř stran lůžka

- Aretace koleček pro přímý směr jízdy

- Prostor pro bezpečné umístění tlakové lahve s kyslíkem, včetně možnosti jejího přichycení

- Po stranách univerzální držáky na drobné příslušenství, eurolišta u nohou pacienta

- Ochranná nárazová kolečka a lišty po celém obvodu lůžka

- Bezpečné pracovní zatížení lůžka minimálně 310 kg

- Lůžko vhodné pro transport pacientů v budovách i mimo ně

- Veškeré příslušenství lůžka (madla, infuzní stojany, postranice) jsou do lůžka integrované a sklopné / zasunutelné do konstrukce lůžka. Odnímatelné prvky nejsou z důvodu bezpečnosti na oddělení přípustné.

Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému lůžku:

- Nemocnice Děčín, Urgentní příjem……………………………………………………………………..………..7 ks

  - Matrace kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 8 cm certifikovaná na 24hodinový pobyt pacienta, RTG transparentní; rovnoměrně rozkládá tlak do matrace v nejvíce zatížených oblastech těla		     7 ks

  - Držák/uchycení na kyslíkové lahve    7 ks

  - Sklopná polička na přístroje		     7 ks

  - Integrovaný (neodnímatelný) sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta		     7 ks

  - Fixační popruh		     7 ks

- Nemocnice Chomutov, ARO…………………………………………………………………………………..……..7 ks

  - Matrace kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 8 cm certifikovaná na 24hodinový pobyt pacienta, RTG transparentní; rovnoměrně rozkládá tlak do matrace v nejvíce zatížených oblastech těla		     7 ks

  - Držák/uchycení na kyslíkové lahve    7 ks

  - Sklopná polička na přístroje			     7 ks

  - Integrovaný (neodnímatelný) sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta		     7 ks

  - Fixační popruh		     7 ks

- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, KAPIM……………………………………………………… 11 ks

  - Matrace kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 8 cm certifikovaná na 24hodinový pobyt pacienta, RTG transparentní; rovnoměrně rozkládá tlak do matrace v nejvíce zatížených oblastech těla		     11 ks

  - Uchycení/držák na kyslíkové lahve11 ks

  - Sklopná polička na přístroje  		     11 ks

  - Integrovaný (neodnímatelný) sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta	     11 ks

  - Kapsa na dokumentaci formátu A4 u nohou pacienta	     10 ks

  - Fixační popruh		     10 ks