# Mechanická srdeční podpora

Přístroj pro mechanickou srdeční podporu pro Kardiochirurgické oddělení, Centrální operační sály Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Obecné požadavky:

- přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- dezinfikovatelný dle dezinfekčního programu zadavatele dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace

Minimální technické požadavky:

- mimotělní oběhová podpora typu RVAD a LVAD

- centrifugální pumpa bezložiskové technologie pro použití v režimu RVAD a LVAD

- certifikace krevního čerpadla a všech komponentů na minimálně 30 dní

- provozní doba baterie minimálně 120 minut při 3500 otáčkách

- minimální rozmezí rychlostí pumpy 0-5500 ot./min.

- maximální průtok minimálně 10 l/min.

- senzor detekující průtok

- konektivita vstup, výstup 3/8“

- možnost měření minimálně dvou invazivních tlaků,

- konzole integrující řídící i monitorační komponenty systému

- minimálně 2 pumpy (jedna primární, druhá záložní)

- monitor hlavních parametrů pumpy s možností jejího ovládání

Požadované příslušenství:

- mobilní stojan 1 ks

- centriMag pumpa s plnícím okruhem 1 ks

- ostatní příslušenství potřebné pro uvedení do provozu a plnění svého účelu