Technická specifikace: část 1 - Plicní ventilátory vyšší třídy

Kardiologie, 16

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

Obecné požadavky na přístroj

- Přístroj pro umělou plicní ventilaci pediatrických pacientů i dospělých.

- Monitorování pomocí obrazovky s velikostí úhlopříčky alespoň 15 palců s otočným ovládacím prvkem s možností montáže obrazovky mimo tělo ventilátoru do vzdálenosti 3 m od těla ventilátoru.

- Obrazovka ventilátoru je dotyková nebo opatřena tlačítky nebo kombinace obou možností, která musí být provedena tak, aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie nebo jiné řešení, při kterém bude ventilátor bez omezení v provozu bez napájení z elektrické sítě). (Hodnocené funkční subkritérium – minimální doba provozu na náhradním zdroji elektrické energie. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, kolik minut je ventilátor schopný fungoval na náhradním zdroji elektrické energie.)

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Minimální požadované parametry, které požadujeme přenášet do informačního systému:

- dechový objem,

- dechová frekvence,

- inspirační tlak (špičkový, plateau, exd-expirační),

- inspirační frakce kyslíku,

- ventilační režim,

- plicní compliance,

- průtok plynů v případě HFNO či kyslíkové terapie.

- Ukládání trendů minimálně na 48 hodin.

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu.

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů zadavatele.

Ventilační režimy

- Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace“, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 50 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv) (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada).

- U režimu HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače je možné dodat produkt odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru.

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků

- Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta.

- Automatický protokol pro odpojování pacienta od umělé plicní ventilace s nastavitelnými parametry.

Ventilační parametry

- Nastavitelný PEEP minimálně v 0-50 cmH2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5-90 cmH2O.

- Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/min.

- Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %.

- Flow-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně 0,5-15 l/min

- Nastavení exspiračního triggeru v rozsahu minimálně 5-60 % špičkového inspiračního průtoku.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

- Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální nebo tracheostomické kanyly.

- Membránová (vibrating mesh) nebulizace synchronizovaná s inspiriem ovládaná z obrazovky ventilátoru, nastavitelná doba nebulizace minimálně 5-30 min., možnost kontinuální mikronebulizace.

- V případě nemožnosti dodání membránové (vibrating mesh) nebulizace požadujeme dodání externího produktu (možné dodání odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru) pro membránovou nebulizaci. V případě externího zařízení pak není požadována synchronizace s inspiriem a ovládání z obrazovky ventilátoru.

- Manévr ke zjištění plicní mechaniky s vykreslením křivky tlak-objem s možností nastavení parametrů manévru a automatickým určením inflexních bodů křivky.

- Automatický systém pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s funkcí pro zadržení tlaku. (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se tento automatický systém ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.)

- V případě nemožnosti dodání automatického systému pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s funkcí pro zadržení tlaku, požadujeme dodání externího zařízení s obdobnou funkcí. (Tímto není dotčené hodnocení funkčního kritéria výše.)

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 3 křivky.

- Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak.

- Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, P01, expirační časová konstanta, autoPEEP.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority.

Základní požadované vybavení přístroje:

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky nebo pevná montáž do prostředí lůžka, dle požadavku zadavatele pro konkrétní pracoviště.

- Držák ventilačního okruhu.

- Integrovaná volumetrická kapnometrie včetně čidla.

- Aktivní zvlhčovač.

- 2 ks pacientský okruh pro použití aktivního zvlhčovače.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů.

| Označení kritéria | Kritérium | Odpověď |
| --- | --- | --- |
| ET | Minimální doba provozu na náhradním zdroji elektrické energie (odpověď uveďte v minutách) |  |
| EF1 | HFNO a aktivní zvlhčovač s ovládáním na hlavní obrazovce ventilátoru (odpověď ANO/NE) |  |
| EF2 | Automatický systém pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s ovládáním z obrazovky ventilátoru (odpověď ANO/NE) |  |

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….