## Worksheet
Nemocnice Litoměřice
Modernizace porodnice pavilon E - 1.NP
Soupis prací - pevně spojené se stavbou
IČ | Název | Rozměry | MJ | Mn. | Cena bez DPH / ks | Cena bez DPH / kusy | DPH | Cena vč. DPH / ks | Cena vč DPH / kusy
177010 | žebřiny kovové | orientační rozměry 800/2400 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovová ribstol vyrobena z kvalitních ocelových profilů
celosvařená konstrukce s vysokou pevností
povrchová úprava kvalitní odolný vypalovaný lak komaxit
ribstole se čtyřmi úchyty do zdi
nosnost ribstole - 180 kg
standardní bílá barva - RAL 9003
standardní šedá barva - RAL 7040
na zakázku barevné provedení dle požadavku zákazníka v široké paletě barev RAL s příplatkem 20%
v případě potřeby lze ribstol upravit dle požadavků zákazníka s příplatkem 20%
dodávka vč. montážních prvků
230105 | svítidlo vyšetřovací 2-zdrojové stropní |  | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Požadavky na přístroj:
stropní zákrokové svítidlo s technologií LED pro použití na operačním sále
součástí dodávky stropního svítidla musí být podstropní kotvící konstrukce
součástí dodávky stropního svítidla musí být ukotvení této konstrukce do stropu
Technické podmínky RAMENO1:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity)
Průměr světelného pole 180–270 mm
Technické podmínky RAMENO2:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity)
Průměr světelného pole 180–270 mm
Obecné požadavky:
• zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED
a ne v operačním poli
(redukce nežádoucích barevných stínů)
• rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla
• index podání barev Ra 99 pro všechny hodnoty
• plynulé nastavení průměru světelného pole
• plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu
• homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů
• nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla
• multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným
do sterilní rukojeti
• bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení,
průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti
• minimální tepelné vyzařování
• ke každému svítidlu resterilizovatelné rukojeti – 2 kusy pro svítidlo
• snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu,
kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla
• snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla
• možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení
• elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41
• automatické přepojení na záložní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení
• životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin
• výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla
• zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla
• možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami –
konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen
• garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla
Požadavky na instalaci:
Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti,
elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále.
Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních
a připojovacích prvků. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci
uvedeny do původního stavu.
V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost
ze strany zadavatele. NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU
SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.)
Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací,
která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě,
certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO
a návodem k obsluze v českém jazyce.
232101 | svítidlo vyšetřovací stropní |  | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Požadavky na přístroj:
svítidlo vyšetřovací stropní s LED tednologií
součástí dodávky stropního svítidla musí být podstropní kotvící konstrukce
součástí dodávky stropního svítidla musí být ukotvení této konstrukce do stropu
Technické podmínky:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx
Průměr světelného pole 170 mm
Nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30 – 100% s LED indikací
Pracovní rozsah osvětlení cca 900 – 1600 mm
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – ramena otočná o 360°
Obecné požadavky na přístroj:
rozsah teploty chromatičnosti: cca 4 300°K
index podání barev Ra min. 99
maximální redukce stínů
životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu
ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla
možnost sterilizovatelné rukojeti (opakovaně použitelné i jednorázové)
snadné čištění a desinfekce svítidel (použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu)
elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
napájení 230 V / 50 Hz
nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg
Požadavky na instalaci:
Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace.Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE,certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce
232110 | svítidlo operační 2-zdrojové stropní |  | ks | 3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Požadavky na přístroj:
dvouramenné stropní operační svítidlo s technologií LED pro použití na porodním boxe
součástí dodávky stropního svítidla musí být podstropní kotvící konstrukce
součástí dodávky stropního svítidla musí být ukotvení této konstrukce do stropu
Technické podmínky RAMENO1:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100 % intenzity + endo mód 5 % intenzity)
Průměr světelného pole 180–270 mm
Rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla
Plynulé nastavení průměru světelného pole
Technické podmínky RAMENO2:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx
Průměr světelného pole 170 mm
Nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30–100 % s LED indikací
Pracovní rozsah osvětlení cca 900–1600 mm
Teplota chromatičnosti – 4 300°K
Obecné požadavky:
zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED
a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů)
index podání barev Ra 99 pro všechny hodnoty
plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu
homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů
nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla
multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným
do sterilní rukojeti
bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení,
průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti
minimální tepelné vyzařování
ke každému svítidlu resterilizovatelné rukojeti – 2 kusy pro svítidlo
snadné čištění a dezinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu,
kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla
snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla
možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení
elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41
napájení 230 V / 50 Hz
životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin
výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků
na tělese svítidla
zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla
možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce
prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen
garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla
Požadavky na instalaci:
Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti,
elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále.
Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních
a připojovacích prvků. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci
uvedeny do původního stavu.
V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost
ze strany zadavatele. NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU
SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.)
Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací,
která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě,
certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO
a návodem k obsluze v českém jazyce.
232123 | svítidlo vyšetřovací stropní |  | ks | 5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Požadavky na přístroj:
svítidlo vyšetřovací stropní s LED tednologií
součástí dodávky stropního svítidla musí být podstropní kotvící konstrukce
součástí dodávky stropního svítidla musí být ukotvení této konstrukce do stropu
Technické podmínky:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx
Průměr světelného pole 170 mm
Nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30 – 100% s LED indikací
Pracovní rozsah osvětlení cca 900 – 1600 mm
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – ramena otočná o 360°
Obecné požadavky na přístroj:
rozsah teploty chromatičnosti: cca 4 300°K
index podání barev Ra min. 99
maximální redukce stínů
životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu
ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla
možnost sterilizovatelné rukojeti (opakovaně použitelné i jednorázové)
snadné čištění a desinfekce svítidel (použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu)
elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
napájení 230 V / 50 Hz
nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg
Požadavky na instalaci:
Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace.Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE,certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce
232126 | svítidlo vyšetřovací nástěnné |  | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Svítidlo vyšetřovací nástěnné
Součástí dodávky jsou i kotvící prvky
Obecné požadavky:
1 ramenné vyšetřovací svítidlo pružné rameno
Akční rádius min. 930 mm
Svítidlo musí být osazeno vysoce-svítivými LED diodami
Svítidlo musí mít intenzitu osvětlení ve vzdálenosti 0,5 m minimálně 50 000 luxů
Pracovní rozsah 0- 660mm bez nutnosti fokusace
Svítidlo musí mít průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 0,5m minimálně 17 cm
Svítidlo musí mít index podání barev Ra minimálně 93
Zdroje světla (vysoce-svítivé LED) musí mít minimální deklarovanou životnost 50 000 hodin
Svítidlo musí mít tepelnou chromatičnost 4400 K
Svítidlo musí mít ovládání funkcí na rameni svítidla
Svítidlo musí mít všechny pohyblivé části uvnitř nepohyblivého uzavřeného obalu (krytu)
Svítidlo musí mít povrchy snadno omyvatelné a dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky
379000 | panel hygienický nerezový vč. výlevky s oplachem, dávkovač dezinf. roztoků | orientační rozměry 500/525/340/2100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
hygienický panel pro profesionální dezinfekci povrchů
kompaktní konstrukce z chromniklové oceli
panel s předinstalovaným systémem přívodu a odtoku vody
s dávkovačem dezinfekčního přípravku
mikroprocesorové řízení dávkovacího automatu
rozsah dávkování 0,25% - 3% roztok
displej se zobrazením hlášení dojití koncentrátu
skladování koncentrátu ve spodní skříňce
certifikace: atest BAM: BAM-DDE9; certifikát
TÜV: E8 01 01 42634 001; certifikát DVGW: DW-0402BL058
ve spodní skříňce výlevka s kruhovým oplachem
zásobní nádrž pro oplach výlevky integrovaná na panelu
420003 | linka pracovní vč.umyv.,dřezu,chladnička na léky,dolní+horní skříňky,lékárna uzamyk.,sortery | cca 3000 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Schéma sestav
420006 | linka pracovní vč.dřezu,umyvadla,podst.chladničky na léky,dolní+horní skříňky,sortery | cca 2900 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Schéma sestav
420007 | linka pracovní vč.umyvadla, dřezu, dolní + horní skříňky, sortery | cca 1450 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Schéma sestav
420008 | linka pracovní - dolní+horní skříňky | cca 2500 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Schéma sestav
420010 | linka pracovní vč.dřezu,podst.chladničky na léky,dolní+horní skříňky,skříň šatní 2-dvéř.uzamyk,sortery. | cca 4450 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Schéma sestav
420011 | linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky, sortery | cca 2850 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Schéma sestav
420012 | linka pracovní vč. umyvadla - dolní + horní skříňky, sortery | cca 1600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Schéma sestav
420015 | linka pracovní vč.umyvadla, dolní+horní skříň, sortery | cca 2300 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Schéma sestav
420017 | linka pracovní vč. dřezu, podst.chladničky na léky,dolní+horní skříňky,skříň šatní 2-dvéř.uzamyk.,minibar,sortery | cca 4400 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Schéma sestav
446112 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez | 1000/350/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
446207 | skříň pro dezinfekční prostředky, kovová uzamykatelná | 600/600/2100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
skříň na dezinfekční prostředky
nerezové provedení
2-dvéřová, uzamykatelná
policová - 4x přestavitelná police, nosnost police cca 60 kg
v dolní části záchytná vana
449000 | linka pracovní vč. dřezu, odtah, dolní+horní skříňky, prac.deska se zadním límcem,nerez provedení | cca 1900 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
linka pracovní vč. dřezu, odtahu, dolní+horní skříňky, prac.deska se zadním límcem,nerez provedení
1x dolní skříňka pro dřez, š. cca 1000 mm
dřez nerezový, vevařený, lisovaný, cca 500/400/280 mm
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dvéřové provedení
1x dolní skříňka policová, š. cca 900 mm
1x přestavitelná police
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dvéřové provedení
pracovní deska se zadním límcem cca 1900 mm
skříňky horní nástěnné policové s dvířky - celonerezové
cca 1900/350/600 mm
v každé skříňce 1x přestavitelná police
vč. odtahu
pod horními skříňkami nerezový zákryt VZT
uprostřed komínek - směr nahoru
sací plocha (ze spodní části) bude zakryta mřížkou
bez osvětlení
materiál AISI 316, tl. 1,0-1,5 m
460801 | lékárna 4-dvéřová uzamyk. (dolní část plné dveře, horní část prosklené dveře) | cca 800/570/2100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Schéma sestav
|  |  | Cena celkem |  |  | 0 |  |  | 0
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.
Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.
Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10 (AISI 316L - CrNiMo17-12-2 )
Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:
(minimální tloušťka)
Dřezy, hluboké 1,5mm
Odkapávací pulty 1,5mm
Pracovní desky 1,5mm
Horní police 1,5mm
Police v podstavbách 1,0mm
Korpusy skříně 1,0 -1,5mm
Nerezové trubkoví (40x40 mm) 1,5mm
Vodící lišty 1,5mm
Základny skříněk 1,0mm
Deskové regály 1,25mm
Dvířka 1,0mm
Generelně: zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod.)
Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).
Desky pracovní stolové
Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L- CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN s atesty pro použití ke styku s hořlavinami a desinfekcí.
Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. Deska musí být plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.
U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům.
Desky pracovní dřezové
Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřípustné hranaté provedení). Vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generelně - kolem dřezů bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. U všech technologických dřezů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm. s přepadem a ovládací pákou pro sedlou místěnou na předním panelu stolu. (nepřípustné plastové provedení sifonu a ovládání)
Zásuvky nábytku
Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.
Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo.
Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.
Nerezové stoly
Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech (nepřípustné plastové) nebo se zásuvkovým blokem. U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno bezespárové a plně zavařené hygienické skříňkové provedení v provedení min H1, dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřípustné spáry v podestavbách skříňkových stolů) Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316l – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atesty pro použití ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použitý jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min.1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30 mm.Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.
Regály
Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atesty pro použití ve zdravotnictví. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jäckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny stavitelnými nerezovými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police mi. 100 kg.
Nástěnné police
Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí. Kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou.
Požadavky na dodavatele
Zdravotnický nábytek a požadované nerez zařízení musí být vyrobeno výrobcem, který zavedl a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřený certifikát), nebo předložením certifikátu vydaného akreditovanou společností v členském státu Evropské unie odpovídající EN ISO 9001:2009.