Multifunkční odsávačka – elektrická, pojízdná

Popis:

Pořízení multifunkčních elektrických, pojízdných odsávaček pro Centrální operační sály, MNÚL, Krajská zdravotní, a.s. Odsávačky určené pro časté a dlouhodobé náročné chirurgické zákroky na operačních sálech. Požadována je výkonná, vysoce kvalitní a spolehlivá chirurgická profesionální odsávačka pro náročný provoz, s vysokým výkonem při velkých a proměnných průtocích.

Seznam požadovaných položek:

- 14ks	Multifunkční odsávačka – elektrická, pojízdná

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Nastavitelný sací výkon s proměnnými průtoky od 40 do 60 l/min. podtlak: min. - 95 kPa odsávací systém: pístový bezúdržbový pro rychlý nástup vakua z důvodu umístění na operačních sálech i při výkonech s komunikací s pacientem požadujeme v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. hlučnost max 40 dB. tichý chod bez vibrací s možností dlouhodobého nepřetržitého odsávání 24 hod. a více přesné nastavení vakua membránovým regulátorem světelná indikace chodu barevně značený manometr pojistná nádoba s víčkem proti přesátí vč. propojovací hadice se spojkami, polysulfonové autoklávovatelné pacientský silikonový okruh Požadované příslušenství: láhev polykarbonátová min. 2 litry pro použití jednorázových vaků – 1x držák láhve na eurolištu – 1x vozík s eurolištou a bržděnými antistatickými kolečky – 1x Další a zvláštní požadavky Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 1 - Technická specifikace.

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….