Technická specifikace

„REHABILITACE – Rehabilitační robotický systém pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpěvnou vazbou pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

Popis: 1 ks robotického systému určeného k rehabilitační léčbě pacientů s postižením funkce horních končetin. Využívá se u pacientů po cévní mozkové příhodě, poranění mozku nebo neurologickém onemocnění, při rehabilitaci po ortopedických operacích a svalové atrofii. Systém napomáhá k obnovení nebo zlepšení motorických funkcí horní končetiny, zlepšení svalové síly, koordinace pohybu, zvýšení rozsahů pohybů v jednotlivých kloubech, zlepšení svalového napětí a omezení vzniku kontraktur. Princip zpětné vazby podporuje obnovu funkce nejen pohybové, ale i komunikační a kognitivní.

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |
| Přístroj pro funkční terapii horní končetiny |  |  |  |
| Mechanický exoskelet s nastavitelnou podporou hmotnosti (kompenzací gravitační tíhy) ramene, paže a předloktí – celé horní končetiny |  |  |  |
| Exoskelet je koncipován tak, aby odpovídal anatomicky kloubům horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) |  |  |  |
| Nastavení osy otáčení kloubu exoskeletu shodně s osami kloubu končetiny |  |  |  |
| Pohyb ve všech kloubech nebo jednotlivě díky možnosti aretace |  |  |  |
| Snímače pohybu ve všech kloubech exoskeletu pro jednotlivé pohyby |  |  |  |
| Ovládání pohybových cvičení prostřednictvím senzorů v exoskeletu |  |  |  |
| Umožňuje fyziologické pohyby: |  |  |  |
| - Ramenní kloub: abdukce, flexe, horizontální abdukce, rotace |  |  |  |
| - Loketní kloub: flexe |  |  |  |
| - Předloktí: pronace |  |  |  |
| - Zápěstí: flexe |  |  |  |
| Elektrické nastavení výšky exoskeletu nebo sedadla dle pacienta |  |  |  |
| Nastavení exoskeletu pro různé rozměry horní končetiny |  |  |  |
| Omyvatelné manžety pro uchycení paže a předloktí |  |  |  |
| Odnímatelná rukojeť se snímačem úchopu pro detekci míry stisku |  |  |  |
| Lze využívat pro pravostrannou i levostrannou rehabilitaci (minimálně unilaterální terapie) |  |  |  |
| Možnost nastavení pracovního prostoru podle rozsahu pohybu pacienta |  |  |  |
| Motivační zpětná vazba - pohybová cvičení ve virtuální prostředí |  |  |  |
| Minimálně 6 funkčních cvičení s nastavením obtížnosti dle možností pacienta |  |  |  |
| Ukládání jednotlivých cvičení a export dat |  |  |  |
| Nástroje pro záznam a hodnocení terapie pacienta |  |  |  |
| Databáze pacientů pro uložení individuálních terapeutických plánů |  |  |  |
| Včetně PC a monitoru pro vizualizaci cvičení |  |  |  |
| Splnění obecných požadavků na provedení a kvalitu ICT * |  |  |  |

* Požadavky na provedení a kvalitu ICT: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)