## Váha č.1
Příloha č. 2 Technická specifikace_váha č. 1
Pol.č.1 Osobní váha pro informativní vážení do 250 kg. | Ilustrační foto:
Zobrazovací jednotka umístěna na stativu.
Zobrazené údaje velmi dobře čitelné i za nepříznivých světelných podmínek.
Nízký profil vstupu na váhu.
Zapínání při vstupu na váhu.
Funkce: vážení, automatické vypínání, hold.
Váživost: 250 kg
Přesnost-dílek: 100 g
Tara: ano
Cetrifikace: NE, určeno pro informativní vážení.
Jednotky : kg, Ib
Provedení konstrukce: nejlépe ABS plast
Displej: LCD výška číslic min.28 mm
Napájení: baterie 1,5V AA - max. 4 ks - výdrž až 20 hodin.
Provozní teplota : min. rozsah 10°C až 40°C
Jemné zobrazení: možnost rozšíření hodnoty o jedno desetinné místo.
Možnost kalibrace.

## Váha č.2
Příloha č. 2 Technická specifikace_váha č. 2
Pol.č.2 Osobní zdravotnická váha do 250 kg. | Ilustrační foto:
Metrologicky ověřitelná jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnicví ve III.třídě přesnosti.
Displej otočen směrem k lékaři.
Madlo pro přenášení
Váživost: 150/250 kg
Dílek: 50/100 g
Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření
Funkce: vážení, sumační režim, limitní vážení, režim PEAK-HOLD
Napájení: AC 230 V / DC 12 V
Alternativní napájení: baterie
Doba provozu na alternativní zdroj: až 35 hodin.
Displej : LCD s LED podsvitem, velikost písma nim. 22 mm
Odesílání dat: do PC, na tiskárnu
Provozní teplota: min. -10°C až +40°C
Krytí: min.IP-54
Tara : ano - v celém rozsahu
Komunikační rozhraní: RS-232

## Váha č.3
Příloha č. 2 Technická specifikace_váha č. 3
Pol.č.3 Osobní zdravotnická váha s výškoměrem do 300 kg. | Ilustrační foto:
Metrologicky ověřitelná jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnicví ve III.třídě přesnosti.
Zobrazovací jednotka umístěna na stativu
Váživost: 150/300 kg
Dílek: 50/100 g
Rozsah měření výškoměru: min. 60-200 cm
Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření
Funkce: vážení
Napájení: AC 230 V / DC 12 V
Alternativní napájení: baterie
Displej : otočný, LCD s LED podsvitem, velikost písma min. 22 mm
Komunikační rozhraní: RS-232
Provozní teplota: min. -10°C až +40°C
Odesílání dat: do PC, na tiskárnu
Tara : ano - v celém rozsahu
Doba provozu na alternativní zdroj: až 35 hodin.
Krytí: min.IP-54

## Váha č.4
Příloha č. 2 Technická specifikace_váha č. 4
Pol.č.4 Osobní zdravotnická váha pro vážení kojenců do 15 kg. | Ilustrační foto:
Metrologicky ověřitelná jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnicví ve III.třídě přesnosti.
Madlo pro přenášení.
Váživost: 6/15 kg
Dílek: 2/5 g
Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření.
Funkce: vážení, sumační režim, limitní vážení, režim PEAK-HOLD.
Napájení: AC 230 V / DC 12 V
Alternativní napájení: baterie
Doba provozu na alternativní zdroj: až 35 hodin
Displej : LCD s LED podsvitem, velikost písma min. 22 mm
Odesílání dat: do PC, na tiskárnu.
Provozní teplota: min. -10°C » +40°C
Krytí: min.IP-54
Tara : rozsah 100%
Komunikační rozhraní: RS-232
Součástí doplňková výbava - BABY metr, délka min. 800 mm (možnost objednat s i bez BABY metru).