Dodávky vysokovýkonných ohřívačů infuzí a krevních produktů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ohřívač infuzí a krevních produktů

- Vhodný pro použití při masivních transfuzích tj. aby bylo eliminováno podchlazování pacientů při podávání tekutin o nízké teplotě vysokou rychlostí a velkých objemů

- Určený k použití u dospělých, dětí i novorozenců

- Pro přímé použití na ohřev chlazené tekutiny (tj. tekutina o teplotě maximálně 8°C) bez nutnosti předehřátí tekutiny za pomoci jiných prostředků

- Teplota ohřevu maximálně na 41°C

- Ohřívání tekutin při pokojové teplotě prostředí:

  - Tekutina o teplotě maximálně 10°C na výstupní teplotu minimálně 36°C při průtoku minimálně 150 ml/min. (9 l/h)

- Ochrana před přehřátím – zastavení ohřevu při překročení výstupní teploty tekutiny 42 až 43°C

- Alarm nízké teploty

- Připevnitelný na infuzní stojan

- Dostupnost ohřívacích setů/souprav s nízkým nevyužitelným (plnícím) objemem tj. objem tekutiny, který již není možné ze setu předat pacientovi:

  - Pro dospělé pacienty maximálně 50 ml

  - Pro dětské a novorozenecké pacienty maximálně 25 ml

- Ohřívací set/souprava:

  - Musí být vybaven(-a) pouze jedním vstupním portem se šroubovacím uzávěrem či jiným mechanizmem zamezujícím náhodnému rozpojení jednorázového transfuzního setu s ohřívacím setem/soupravou

  - Nesmí na vstupu obsahovat jakékoliv jiné porty určené k přímému spojení se sety s infuzními roztoky či transfuzními přípravky

Další a zvláštní požadavky

- Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: 60 měsíců

- Vázaný spotřební materiál:

Jednorázová sada pro pediatrický proud

Jednorázová sada pro standardní proud