# Technická specifikace - Výzva č. 1: Myčky podložních mís, KZ, a.s. - MNUL, NEMTP

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Oddělení následné péče…………….….3 ks

Krajská zdravotní, a.s.  - Nemocnice Teplice, o.z., Neurologické oddělení………………………………    …………1 ks

## Obecné požadavky:

- Myčka podložních mís určená k mytí a dezinfekci podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Veškeré materiály použité na přístroji musí být omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Samostatně stojící mycí automat

## Minimální technické požadavky:

- Materiál opláštění i vnitřní kabiny z nerezu

- Mycí komora je z nerezové oceli se zaoblenými rohy

- Jednodveřový přístroj

- Kapacita pro mytí minimálně 1 mísa a 1 láhev zároveň

- Možnost přizpůsobení držáku standardně používaným typům podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Musí umožnit úpravu programu dle přání zákazníka

- Elektronické nebo mechanické ovládání trysek

- Objem mycí komory minimálně 55 litrů

- Hlučnost maximálně 58 dB

- Teplota teplé vody maximálně 60 °C

- Napojení odpadu do podlahy

- Napojení studené a teplé vody

- Krátký program maximálně 9 minut

- Standardní program maximálně 10 minut

- Intenzivní program maximálně 12 minut

- Napětí 380 V nebo 400 V

- Prostor pro instalaci myčky (maximální vnější rozměry myčky) je (šířka x výška):

  - Nemocnice Teplice, Neurologické oddělení: 58 cm x 168 cm

  - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Oddělení následné péče Ryjice: u všech tří kusů je volný prostor (žádný výklenek), maximální šířka 70 cm, bez omezení výšky

  - V obou případech je odpad z podlahy

  - Přívod vody umístěný ve stěně

- Termická dezinfekce díky zabudovanému parnímu vyvíječi

- Teplotní senzor v mycí komoře pro kontrolu správného průběhu tepelné dezinfekce

## Požadované příslušenství ke každému kusu myčky:

- Držák na podložní mísy a na láhve	1 ks

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Pro účastníky zde uvádíme základní měrné údaje vztahující se k instalaci myček. V případě potřeby znalosti jiných měrných údajů než dále uvedených, budou mít účastníci možnosti si tyto individuálně zjistit v průběhu prohlídky místa plnění a zadavatel nebude na základě dodatečných dotazů další měření provádět.

Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k tomuto zadávacímu řízení.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….