# Myčky podložních mís

Myčky podložních mís na různá pracoviště nemocnic Krajské zdravotní, a. s. (viz seznam níže):

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Neurochirurgická klinika……………...1 ks

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Onkologická klinika……………….…..1 ks

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Klinika úrazové chirurgie………..…….1 ks

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Chirurgické oddělení……………….….1 ks

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Interní oddělení…………………….….2 ks

Nemocnice Litoměřice, Neurologické oddělení……………………………..............1 ks

## Obecné požadavky:

- Myčka podložních mís určená k mytí a dezinfekci podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Veškeré materiály použité na přístroji musí být omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Samostatně stojící mycí automat

## Minimální technické požadavky:

- Materiál opláštění i vnitřní kabiny z nerezu

- Mycí komora je z nerezové oceli a se zaoblenými rohy

- Jednodveřový přístroj

- Minimálně 1 mísa a 1 láhev zároveň

- Možnost přizpůsobení držáku všem typům podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Musí umožnit úpravu programu dle přání zákazníka

- Objem mycí komory minimálně 55 litrů

- Hlučnost maximálně 58 dB

- Napojení odpadu do podlahy nebo do zadní stěny (dle konkrétního místa instalace)

- Krátký program maximálně 9 minut

- Standardní program maximálně 10 minut

- Intenzivní program maximálně 12 minut

- Displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch

- Teplota vody musí odpovídat příslušným normám, při kterých výrobce garantuje dosažení hodnoty A0

- Napětí 380 V nebo 400 V, případně 230 V (dle místa připojení/umístění)

- Prostor pro instalaci myčky (maximální vnější rozměry myčky) 80 x 75 cm (šířka x hloubka). Jedná se o volné prostory s minimálním omezením. Přesnější zaměření včetně umístění odpadů (ve stěně nebo v podlaze) a vody si provede dodavatel v rámci prohlídky místa plnění.

- Termická dezinfekce díky zabudovanému parnímu vyvíječi

- Teplotní senzor v mycí komoře pro kontrolu správného průběhu tepelné dezinfekce

## Požadované příslušenství ke každému kusu myčky:

- Držák na podložní mísy a na láhve	1 ks

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Pro účastníky zde uvádíme základní měrné údaje vztahující se k instalaci myček. V případě potřeby znalosti jiných měrných údajů než dále uvedených, budou mít účastníci možnosti si tyto individuálně zjistit v průběhu prohlídky místa plnění a zadavatel nebude na základě dodatečných dotazů další měření provádět

Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k tomuto poptávkovému řízení.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….