Operační stůl do systému COS, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. II.

Popis:

Doplnění sestavy operačních stolů pro oddělení COS Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Mobilní systémový elektromechanický operační stůl s výměnnými pracovními deskami

- Požadován systém v konfiguraci:

  - 1 ks - základna systému s výsuvnými kolečky

  - 2 ks - operační deska systému

  - 2 ks - transportér operační desky výškově stavitelný

- Operační desky a příslušenství musí být plně kompatibilní se stávajícími operačními stoly (Ramed)

- přemístitelná základna operačního stolu bez nutnosti použití transportního vozíku

- RTG transparentní systémové desky operačních stolů vybavené bočními EURO lištami po celé délce operační desky

- plně elektro-motoricky nastavitelný systém základních poloh operačního stolu

- nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu min. 400mm (operační deska bez polsterů)

- operační desky s maximální šířkou 610 mm včetně EURO lišt

- minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů 2 000 mm

- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg min. ±30°, elektricky

- boční náklon operační desky v rozsahu min. ±20°, elektricky

- pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +60°/-25°, elektricky

- mechanicky ovládaný sklon nožních segmentů kolem horizontální osy +30° až -90°, kolem vertikální osy 0° až 90°

- mechanická stabilita a nosnost operačního stolu ve všech polohách min. 220 kg

- požadován minimálně kabelový ovladač

- s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

- musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače

- funkce ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, polohování zádové sekce

- vysokokapacitní akumulátory v základně systému - musí umožňovat provoz operačního stolu min. 6 dnů bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů)

- taková konstrukce základny stolu, aby umožňovala postoj a pohyb operačního týmu u stolu, a to včetně umístění instrumentačního stolku a umístění RTG přístroje – C ramene pro obvyklé pozice akvizice

- mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu - podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s operační deskou s pacientem jednou osobou

- nosnost transportéru min. 220 kg

- transportér systému operačního stolu, který má velká kolečka (min. 125 mm) pro snadný a dobře ovladatelný transport

- operační stůl musí disponovat stabilní operační základnou s krytem základny z ušlechtilé nerezové oceli - jakákoliv varianta povrchové úpravy barevným nástřik hlavy základny nebo zakrytování plastovým krytem není akceptována

- vyklápění hlavového segmentu +/- 30°, laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky
(podle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem

- polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „V“ tvaru

- Požadovány standardní polstery:

  - snímatelné polstery, odolné všem běžně používaným dezinfekčním roztokům (vodě nepropustné)

  - snižující riziko proleženin (vyrobené z vícevrstvého materiálu s minimálně 2 cm viskoelastické pěny)

  - výška min. 70 mm

  - snadnost údržby a rezistence vůči všem běžným desinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví

- Specifické požadavky na operační desky – Všeobecná chirurgie + uro/gynekologie

  - Požadováno 2 ks minimálně 6-ti segmentové operační desky s možností odejmutí části zádového dílu pro zkrácení desky a možností umístění hlavového dílu na zbývající část blíže ke středové části pro operace v gynekologické poloze.

  - Operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách při urologických výkonech

  - Operační desky systému musí umožňovat polohu na zádech, lumbotomickou a gynekologickou. Požadována možnost rozevírání desek stolu pro vytvoření optimální operační polohy pacienta.

- Požadované příslušenství k operačnímu stolu na obor – Všeobecná chirurgie + uro/gynekologie

  - závěs ruky, polohovatelný, nahrazující anesteziologický rám - 1 ks

  - úchyt ruky na lištu – 2ks

  - opěrka ruky infuzní – 2ks

  - opěrka ruky infuzní polohovatelná – 2ks

  - poutací pás pro závěs ruky – 1ks

  - kurt na fixaci těla – 2ks

  - poutací pás pro opěrku ruky – 4ks

  - boční opěrka stavitelná – 2ks

  - opěrky ramen (pár) – 1ks

  - stojan na příslušenství – 1ks

  - stolek pod ruku s teleskopem velikost XL – 1ks

  - držák pro uchycení dolní končetiny – 1ks

  - poutací pás pro gynekologickou opěrku nohy – 2ks

  - urologické prodloužení středového segmentu – 1ks

  - polohovatelné opěrky nohou PAL-Pro – 220kg – 2ks

  - kroužek pod hlavu gelový – 1ks

  - vyvýšené podium – 2ks

  - boční opěrky stavitelná, prodloužená – 1ks

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….