Technická specifikace

REHABILITACE – Přístroj pro komorovou tlakovou lymfodrenáž se sadou aplikátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pro oddělení následné rehabilitační péče, 1 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikace přístroje: |  |  |  |
| Přístroj pro lymfodrenáž určený pro tlakovou masáž nohou, rukou a středu těla |  |  |  |
| 12 – ti kanálová lymfodrenáž pro 8–24 komorové aplikátory |  |  |  |
| Barevný 5,7" dotykový displej |  |  |  |
| Pracovní režim základní – přístroj opakuje jen jeden vybraný program |  |  |  |
| Pracovní režim sekvenční – terapie se skládá ze 3 programů |  |  |  |
| Vestavěná encyklopedie s medicínskými a estetickými protokoly |  |  |  |
| 26 přednastavených protokolů |  |  |  |
| Paměť pro 500 programů definovaných uživatelem |  |  |  |
| 15 metod postupu tlaku |  |  |  |
| Plynulé nastavení tlakového gradientu 0 – 100% |  |  |  |
| Samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru |  |  |  |
| Možnost vypnutí libovolné komory |  |  |  |
| Nastavení individuálních terapií dle potřeb klienta |  |  |  |
| Aktuálně pracující komora viditelná na displeji |  |  |  |
| Nastavení tlaku 20 –160 mmHg |  |  |  |
| Rychlé připojení aplikátorů jedním konektorem |  |  |  |
| Automatické vyfukování aplikátorů |  |  |  |
| Kvalitní a velmi lehké aplikátory |  |  |  |
| Šupinovité řazení komor v aplikátorech |  |  |  |
| Autodetekce aplikátorů |  |  |  |
| Aplikátor nohavice – 10 komor |  |  |  |
| Aplikátor rukáv s prsní komorou – 8 komor |  |  |  |
| Aplikátor kalhoty – 24 komor |  |  |  |
| Stolek s kolečky |  |  |  |
| Ovládání kompletně v českém jazyce |  |  |  |
| Součástí dodávky: |  |  |  |
| 1 x kalhoty |  |  |  |
| 2 x rozšiřující pásy |  |  |  |
| 2 x rukáv s prsní komorou |  |  |  |
| 1 x nohavice |  |  |  |
| 1 x stolek |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 7 zadávací dokumentace.

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)