Technická specifikace

Výzva č. 3: REHABILITACE - Myčky podložních mís, KZ, a.s. - MNUL, 2 kusy

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikace přístroje: |  |  |  |
| Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové (urinální) láhve s termickou dezinfekcí |  |  |  |
| Umístění na zemi, elektrický ohřev, flexibilní hadice na připojeni studené a teplé vody, přívod elektrické energie a odpadu |  |  |  |
| Kapacita mytí minimálně 2 ks podložní mísy s poklicí a 4 ks močové (urinální) lahve nebo 3 ks močových lahví nebo nádoba do toaletního křesla |  |  |  |
| Objem mycí komory min. 66 litrů |  |  |  |
| Možnost volby programu podle stupně znečištění, min. 5 programů, možnost vlastního programování, zejména moč, stolice, zaschlá stolice |  |  |  |
| Ovládání přístroje za pomoci displeje v českém jazyce |  |  |  |
| Samovolně stojící přístroj vyrobený z chemicky odolného materiálu určeného pro trvalý dlouhodobý provoz |  |  |  |
| Automat bude opatřen displejem zobrazující průběh programu, zbývající čas do konce cyklu, teplotu v komoře, chybové stavy apod. |  |  |  |
| Dezinfekce stroje i termodezinfekce odpadu |  |  |  |
| Zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení - dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním elektrickém vyvíječi páry |  |  |  |
| Automatické ochlazení nádob před ukončením programu |  |  |  |
| Konstrukce a opláštění mycího a dezinfekčního automatu z nerezu |  |  |  |
| Zámek dveří proti otevření během mycího cyklu/dezinfekce |  |  |  |
| Digitální zobrazení důležitých parametrů jako teplota. umývání, dezinfekce, fáze programu, poruchové hlášení |  |  |  |
| Automatické vyprázdnění celého systému na konci každého mycího cyklu |  |  |  |
| Velikost přístroje: max. ŠxHxV:700x700x1775 mm |  |  |  |
| Hlučnost max. 70dB |  |  |  |
| Připojení přístroje na přívod elektrické energie 400V, 50 Hz, 7-8 kW, jištění max. 3 X 16A |  |  |  |
| Možnost nastavení parametru minimálně A0 600 a vyšší nebo termické dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR 306/2005 Sb. |  |  |  |
| Mycí automat odpovídá požadavkům příslušné normy ČSN EN ISO 15883-1/3 |  |  |  |
| Rychlá modifikace prostoru mycí komory bez nutnosti použití nářadí |  |  |  |
| Dveře vybavené bezpečnostním systémem proti přelití tekutin z urinálních nádob |  |  |  |
| Příslušenství: univerzální držák pro různé typy běžně používaných podložních mís a močových (urinálních) lahví |  |  |  |
| Požadované příslušenství: |  |  |  |
| Stojan na 2x podložní mísu s víkem a 4x urinální láhve |  |  |  |
| Síto na nástroje 1 ks |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

Realizace stavební připravenosti v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh (finální úpravy přívodu vody a odpadu dle dispozic získaného typu – je to lokální úprava výšková – zásah do stěny a obnovení kachlového obložení při nutné úpravě).

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….