Mrazicí box

Mrazicí box pro Oddělení Hematologie Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Obecné požadavky:

- 1 ks Mrazicího boxu

- Přístroj určený pro zdravotnictví

- Všechny zdravotnické přístroje a jeho části musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Přístroj musí splňovat podmínky uvedené v dokumentu Požadavky na připojení ICT Krajské zdravotní, a. s. – odkaz na aktuální verzi dokumentu: https://www.kzcr.eu/cz/kz/proodborniky/informace-pro-projektanty/

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Mrazicí box pro uchovávání plazmy

- Skříňové provedení

- Beznámrazová technologie

- Nerezový materiál vnitřní kabiny

- Mobilní (minimálně dvě kolečka, brzditelná)

- Požadovaná skladovací teplota  minimálně -30° až -35°C

- Automatický odmrazovací systém

  - Během odtávání nesmí teplota stoupnout nad -25°C

- Objem minimálně 600 litrů

- Vnitřní vybavení police minimálně 4 ks

- Mrazicí boxy se budou umisťovat do místnosti s dveřmi širokými 100 cm

- Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem boxu

- Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu (doložit validací)

- Musí umožnit připojení na centrální monitorovací systém – v zařízení musí být průchodka pro budoucí zavedení externího čidla ke sledování teploty

  - Monitorovací systém: Comett

- Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno vypnutí alarmů

- Provoz 230V/50Hz

- S displejem – ukazatel aktuální teploty

- Prvotní validace v místě instalace součástí nabídky

Požadované příslušenství:

- Veškeré příslušenství pro uvedení přístroje do provozu a plnění účelu

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….