Spinální endoskopický set pro neurochirurgii

Set pro provádění spinálních výkonů pod plně endoskopickou kontrolou (tzv. full-endoscopic) se systémem bezpečné irigace pomocí oválného endoskopu. Instrumentárium a přístroje specifikovány níže musí být určeny a certifikované minimálně pro tyto plně endoskopické výkony:

- Lumbální/thorakální hernie disku s translaminárním/transforaminálním přístupem

- Možnost rozšíření o set na cervikální hernie disku zadním/předním přístupem

- Foraminální stenóza páteřního kanálu s kontrolovanou dekompresí pomocí shaveru s trans/extra-foraminálním přístupem a radiologickou ablací pomocí RF jednotky

- Stenóza páteře v oblasti laterálního recesu s interlaminárním přístupem s kontrolovanou dekompresí

- Centrální stenóza spinálního kanálu

- Unilaterální a bilaterální stenóza páteře s kontrolovanou dekompresí

Instrumentační set musí obsahovat níže uvedené položky:

Operační optika pro interlaminární techniku

- 1 ks Discoscope 25° (optika s integrovaným irigačním a přímým pracovním kanálem), vnější průměr max. 6,9 mm, pracovní kanál min. 4,1 mm, irigační kanál min. 1,3 mm, pracovní délka 165 mm (TL 279 mm), autoklávovatelná při 134 °C, kompatibilní s běžnými kamerovými hlavami. Pro maximální bezpečnost pacienta při irigaci musí mít optika oválný tvar.

Příslušenství k Discoscopu

- 1 ks pracovní pochva se zakončením 30°, délka 120 mm, prac. průměr 7 mm, autoklávovatelná při 134 °C

- 1 ks Kónický adaptér, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Membrána pro kónický adaptér, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Světlovodný kabel 3 m, 3,5 mm, kompatibilní s optikami, autoklávovatelný při 134 °C

Instrumentárium pro vytvoření přístupu

- 1 ks dilatátor pro endoskopy, délka 235 mm, průměr 6,9 mm, 2 pracovní kanály, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Adaptér pro irigaci, průměr 8 mm, autoklávovatelný při 134 °C

Pracovní nástroje pro transforaminální, extraforaminální a interlaminární techniku

- 1 ks Disektor se zahnutým koncem, vnější průměr 4,0 mm, pracovní délka 350 mm, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Disektor rovný, vnější průměr 2,5 mm, pracovní délka 350 mm, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Rigidní průzkumná sonda s flexibilním koncem, vnější průměr 2,5 mm, průměr sondy 2 mm, pracovní délka 290 mm, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Mikro štípák typ RONGEUR rovný, vnější průměr 2,6 mm, pracovní délka 290 mm, s irigačním konektorem, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Mikro štípák typ RONGEUR rovný, vnější průměr 3,0 mm, pracovní délka 290 mm, s irigačním konektorem, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Mikro štípák typ RONGEUR rovný, vnější průměr 4,0 mm, pracovní délka 290 mm, s irigačním konektorem, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Mikro štípák typ RONGEUR zahnutý nahoru, vnější průměr 2,5 mm, pracovní délka 360 mm, s irigačním konektorem, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Mikro štípák typ PUNCH rovný, vnější průměr 2,6 mm, pracovní délka 290 mm, s irigačním konektorem, aut autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Mikro štípák typ PUNCH zahnutý nahoru, vnější průměr 2,5 mm, pracovní délka 360 mm, s irigačním konektorem, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Nástroj typ tubulární KERRISON rovný, vnější průměr 4 mm, pracovní délka 290 mm, s irigačním konektorem, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Reamer, vnější průměr 4 mm, pracovní délka 350 mm, autoklávovatelný při 134 °C

Příslušenství pro sterilizaci

- 1 ks sterilizační koš s předkreslenými pozicemi pro jednotlivé nástroje, autoklávovatelný při 134 °C

- 1 ks Sterilizačního kontejneru s víkem o rozměrech: 587 x 279 x 198 (mm), kontejner musí splňovat tyto parametry:

- Splnění požadavku dle ČSN EN 868-1/3.8 na primární obal, který vytváří mikrobiální bariéru

- Systém s opakovaně použitelnou antibakteriální bariérou (Louis Pasteurův princip) – bez filtru, nulové provozní náklady, bariéra vyrobena z plastu

- Lisovaná hliníková vana z jednoho kusu

- Hliníkové víko pro větší odolnost frézované (nikoli lisované) z jednoho kusu, větší objem materiálu v rozích pro stabilitu při pádu

- Identifikační popisy dle požadavku zadavatele v českém jazyce

- 4 barevně odlišitelné štítky (2 na každé straně) výměnné

- Kovová madla se silikonovým pásem pro termickou izolaci pro přenos po sterilizaci

- Možnost optické kontroly bariéry při uzavřeném kontejneru

- Barvené odlišení kontejneru pomocí barevných rámečků na rukojetích

Radioablační jednotka 4MHz pro endoskopické operování páteře			1 ks

RF Radioblační jednotka indikovaná a schválená pro min tyto výkony:

- denervační výkony pro efektivní managment bolesti v oblasti fasetových kloubů a SI skloubení

- Radioablace mozkové tkáně

- Radioablace v oblasti páteře

- Koagulace sférickými elektrodami v případě krvácení u endoskopických výkonů stenózy

- Koagulace při „full-endoscopic“ výkonech plotének a stenózy

- 4 Mhz RF Radioablační jednotka určená pro neurochirurgické výkony na páteři a mozku

- Mikroprocesorem řízená elektrokoagulační jednotka

- Frekvence 4 MHz pro monopolární a bipolární režim

- Výstupní výkon min. 100 W

- 1x dvojkolíková a 1x tříkolíková zásuvka

- Radioablační jednotka určená pro páteřní endoskopické výkony

- Min. 4 monopolární a bipolární módy pro řez (2x CUT a 2x BICUT)

- Min. 5 monopolárních a bipolárních módů pro koagulaci (CONTACT, SPRAY, STANDARD, PRECISE, AUTOSTART)

- Možnost uložit min. 4 uživatelská nastavení

- Ovládání pomocí tlačítek, povrch odolný dezinfekci

- Dvojitý pedál

- Kabel pro neutrální elektrodu

- Dělená elektroda

Instrumentárium součástí dodávky:

- 20 ks RF nástroj pro interlaminární přístup vč. připojovacího kabelu, průměr max. 2,5 mm, délka max. 280 mm, ovládání distálního konce = elevace do stran 360°, ergonomická rukojeť s otvorem pro palce pro zamezení pádu nástroje do těla pacienta a efektivní rotaci, automatické nastavení doporučených parametrů, kód ZUM u VZP, jednorázová

- 2 ks RF dutá sférická koagulační a vaporizační elektroda určená pro spinální endoskopické výkony, průměr 2,9 mm, délka 330 mm, autoklávovatelná při 134 °C