Příloha č. 2 – Technická specifikace

Dezinfektor ultrazvukových sond

Minimální technické požadavky:

- Přístroj pro dezinfekci jícnových sond na principu UV-C záření

- Dezinfektor univerzální pro všechny výrobce UZ sond

- Minimální počet UV trubic: 4

- Instalace zařízení bez nutnosti stavebních úprav

- Kolečka umožňující transport mezi odděleními

- Maximální délka dezinfekčního cyklu: 200 sekund

- Systém pro identifikaci UZ sond za účelem jejich sledování a záznamu dezinfekčních

cyklů

- Prostředky pro označení UZ sond: 7 ks, včetně zajištění jejich označení

- Schopnost uložení a sledování veškerých dat související s dezinfekčním cyklem

- SW v přístroji poskytující záznam a archivaci údajů o provedených cyklech

- Možnost sledování průběhu a výsledků dezinfekce na pracovní stanici

- Tisk protokolů po průběhu cyklu

- Napájení 230 v / 50 Hz

Požadované příslušenství:

- Veškeré příslušenství potřebné pro uvedení přístroje do provozu a plnění účelu

- Napájení kabely, připojení do sítě

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….