Funduskamera

Funduskamera pro Oční ambulanci pro Nemocnici Teplice, o. z. Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 1 ks Fundusamera

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Pokud se jedná o systém s nároky na připojení do NIS nebo jiných sítí nemocnice, dodavatel je povinen si prostudovat podmínky v dokumentu “Požadavky na provedení a kvalitu ICT”

https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/

- Zadavatelem nebude umožněn vzdálený přístup.

- Jestliže bude součástí dodávky zařízení vybavené operačním systémem, musí se jednat o operační systém podporující bezpečnostní správu, zejména bezpečnostní aktualizace, patche, logování, řízení přístupu a instalaci bezpečnostních softwarových aktiv, aniž by to mělo dopad na k splnění požadavků v oblasti výkonu, dostupnosti, spolehlivosti nebo odezvy.

- Nedílnou součástí dodávky bude předání dokumentace ke všem softwarovým aktivům, včetně dílčích komponent. Dokumentace musí obsahovat identifikaci a popis aktiv, jejich nastavení, výsledky bezpečnostního testování, popis životního cyklu jednotlivých aktiv, identifikaci poddodavatelů nebo výrobců jednotlivých aktiv, zjištěné obtíže nebo specifická rizika detekovaná při dodávce, instalaci nebo onboardingu. Dokumentace musí obsahovat údaje o identitách, uživatelích, portech a dalších entitách, které byly nebo budou dodavatelem použity před nebo po předání zadavateli.

- Žádná komponenta programového vybavení nesmí vyžadovat pro svou správnou činnost zvýšená nebo privilegovaná práva, například práva lokálního administrátora. Uživatelské činnosti se nesmí spojovat s potřebou privilegovaných práv. Privilegované účty dodavatel zřizuje, modifikuje nebo maže výhradně na základě dokumentovaného pokynu zadavatele.

- Jestliže bude součástí dodávky softwarové aktivum třetí strany, včetně poddodavatelů dodavatele, je dodavatel povinen bez odkladu informovat zadavatele o jakýchkoliv změnách v oblasti poskytování podpory, licenčních nebo obdobných ujednáních či podmínkách, zjištěných zranitelnostech takových aktiv, zjištěného nesouladu takových aktiv s obecně závaznými právními normami nebo o jiných zjištěních, která mohou mít vliv na kybernetickou bezpečnost dodaného zařízení nebo jiných aktiv zadavatele.

- Jestliže bude součástí dodávky zařízení, obsahující paměťová média, určená k ukládání dat obsahujících chráněné informace (například osobní údaje), musí dodané zařízení podporovat šifrování takových médií, aniž by to mělo vliv na dosažení potřebné výkonnosti a spolehlivosti.

- Jestliže se předpokládá síťová komunikace dodaného zařízení, musí být plně interoperabilní se síťovým prostředím zadavatele podle dokumentu PPK ICT, a podporovat řízení přístupů 
s využitím active directory nebo obdobným nástrojem používaným zadavatelem. Zařízení musí být vybaveno schopností odesílat logy a alerty do bezpečnostních a dohledových systémů zadavatele. Veškeré okolnosti síťové komunikace, tedy zejména její fyzické provedení, protokoly, doménové politiky, autentizace, autorizace, routování a další domény relevantní pro bezpečnost síťového provozu musí být bezvýhradně provedeny podle pokynů zadavatele, v souladu s jeho interními standardy, obecně závaznými právními normami a určenými technickými standardy.

- Při provádění podpory a údržby zadavatel neumožní vzdálený přístup dodavatele 
k provozovanému zařízení. Ve zcela mimořádných případech umožní zadavatel takový přístup 
s využitím jím spravované nebo jím schválené technologie, za použití dostupných metod zaznamenávání průběhu a obsahu prováděných aktivit. Pokud zadavatel předpokládá zřízení fyzické síťové infrastruktury, potřebné pro správné provozování do daných aktiv, musí dodavatel fyzickou, logickou, softwarovou i konfigurační část dodávky provést přesně podle pokynů 
a standardů zadavatele.

- Zařízení musí umožnit pouze takové zpracování osobních údajů, které bude zcela v souladu 
s platnou právní úpravou.

- Jakékoliv aktualizace programového vybavení dodavatel oznámí zadavateli nejméně 3 měsíce předem, s výjimkou neodkladných bezpečnostních zásahů, záplat nebo mimořádných bezpečnostních aktualizací. Dodavatel je povinen včas provádět bezpečnostní testování nových verzí jakékoli části programového vybavení a zadavatele v plném rozsahu seznamovat s výsledky takových testů.

- Údržbu, podporu a servis IT aktiv, která budou součástí dodávky, budou provádět pouze pracovníci dodavatele, na které dodavatel uplatní zásady řízení kybernetické bezpečnosti podle dokumentu Minimální bezpečnostní standard Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v platné verzi, nebo dokumentu, kterým bude Minimální bezpečnostní standard nahrazen.

- Při provádění údržby, podpory nebo servisu může dodavatel připojovat k dodanému zařízení jiná zařízení, pouze po schválení zadavatele a pouze pokud taková zařízení splňují bezpečnostní požadavky zadavatele.

- Dodavatel bude bez odkladu informovat zadavatele o jakékoliv zranitelnosti, bezpečnostní události nebo bezpečnostním incidentu, spojené s dodaným zařízením, bez ohledu na to, kde nebo u jakého uživatele k takové události došlo nebo jakým způsobem byla zjištěna.

- Jestliže bude při zajišťování údržby, podpory nebo servisu docházet k výměně paměťového média, předá dodavatel zadavateli měněné paměťové médium ke zničení.

- Dodavatel nesmí při provádění údržby, podpory nebo servisu kopírovat nebo přesunovat jakákoliv data z dodaného zařízení bez výslovného a písemně dokumentovaného souhlasu zadavatele, ani nesmí takovou aktivitu umožnit třetí osobě.

Minimální technické požadavky:

- Automatická optimalizace a vyvážení jasu jednotlivých snímků

- Automatická lokalizace papily optického nervu

- Autofokus vč. možnosti přesné fokusace na specifickou oblast zájmu definovanou uživatelem

- Pohyblivá hlava kamery

- Opěrka čela a brady

- Minimální zdroj osvětlení:

  - Bílá LED dioda (zahrnující celé viditelné spektrum)

  - Modrá LED 435-500 nm

  - Infračervená LED dioda

- Úhel snímání

  - Standardní 90° a ultraširoké pole 120° ve všech zobrazovacích modalitách

- Režim mozaiky

  - Minimálně 3 až 9 snímků spojených dohromady ve vertikálním, horizontálním a úplném mozaikovém režimu.

  - Automatická mozaika pole 200st

- Režimy snímání

  - Barevný snímek (oddělené barevné kanály červené, zelené a modré barvy složené do barevného snímku)

  - Fluorescenční angiografie (FA) + možnost videa

  - Autofluorescence

  - Infračervený snímek oka

  - Autofluorescence

  - Stereo zobrazování

    - Prizmatické stereo brýle součástí řešení

- Minimální velikost zorničky 2,5 mm (ne-mydriatická)

- Pracovní vzdálenost oka maximálně 30 mm

- Kompenzace ametropie minimálně  - 10 D až + 12 D

- Možnost vidět zornici pacienta při pořízování snímku

- Automatické funkce

  - Automatické dorovnání

  - Automatické zaostřování

  - Automatická expozice

  - Automatické snímání

  - Automatické nalezení oka

- Řídící pracovní stanice

  - monitor minimálně 22“ full HD monitor, rozlišení 1920x1080

  - hard disk: minimálně 1 TB (minimálně 100 000 snímků)

  - vstupy/výstupy

    - 2x USB 3.0

    - 1GB Ethernet Port

    - 1x HDMI

  - formát snímků: DICOM, JPG

  - formát protokolů: PDF

  - Možnost připojení do NIS

  - Možnost odesílání výstupů z měření do PACS

Požadované příslušenství:

- Veškeré ostatní příslušenství potřebné pro uvedení přístroje do provozu a plnění účelu

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….