Horkovzdušný sterilizátor

Horkovzdušný sterilizátor pro oddělení Klinické mikrobiologie, Masarykovy nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 1 ks horkovzdušný sterilizátor

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Dezinfikovatelný dle dezinfekčního programu zadavatele dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace

- Pokud se jedná o systém s nároky na připojení do NIS nebo jiných sítí nemocnice, dodavatel je povinen si prostudovat podmínky v dokumentu “Požadavky na provedení a kvalitu ICT”

- https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/

Minimální technické požadavky:

- Horkovzdušný sterilizátor s nucenou ventilací

- Minimální objem 400 l

- Nerezový vnitřní prostor

- Dveře na pantech s těsněním

- Počet polic minimálně 4

  - Nosnost police minimálně 10 kg

  - Výška polic minimálně 25 cm

- Nastavitelné parametry:

  - teplota v °C

  - doba trvání programu

  - rychlost odvětrávání

  - množství přisávaného vzduchu

- Teplotní rozsah minimálně 20-250°C s přesností minimálně 0,5°C

- Dvojitá ochrana proti přehřátí (zvukové a vizuální alarmy)

- Možnost odečtu sterilizačního času až po dosažení nastavené teploty

- Sledovaná teplota v komoře

- Kalibrace dle volitelných teplotních hodnot

- Součástí dodávky kalibrační protokol

- Zvukový a vizuální alarm proti přehřátí

- Zvuková i vizuální signalizace ukončení cyklu

- Automatické vypnutí topení při překročení nastavené teploty o 20°C

- Připojení do elektrické sítě - 400 V / 50 Hz

Požadované příslušenství:

- Napájecí kabeláž

- Veškeré ostatní příslušenství pro uvedení přístroje do provozu a plnění účelu

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….