Technická specifikace

REHABILITACE – Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci k nácviku reaktivní stability při chůzi pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

1 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikace přístroje: |  |  |  |
| Přístroj pro bezpečný nácvik posturální stability a posturální kontrolované odpovědi v rehabilitaci |  |  |  |
| Použitelný pro pacienty s poruchou rovnováhy |  |  |  |
| Pro prevenci pádů u geriatrických pacientů, vytrvalostní a sportovní trénink |  |  |  |
| Charakter treadmillu (pohyblivého chodníku) se závěsným aparátem s možností volby posturálních pertubací – simulace zakopnutí, uklouznutí, postrčení |  |  |  |
| Treadmill integrovaný v pohyblivé platformě |  |  |  |
| Treadmill vybavený tlumením nárazů pro ochranu pohybového aparátu |  |  |  |
| Protiskluzový povrch treadmillu |  |  |  |
| Mechanický pohyb platformy s treadmillem 4D – ve směru laterolaterálním i předozadním |  |  |  |
| Pohyblivý pás je schopen akcelerace a decelerace ve dvou na sebe kolmých směrech |  |  |  |
| Přístroj umožňuje nácvik reaktivní posturální odpovědi, simulaci zakopnutí, uklouznutí a postrčení |  |  |  |
| Variabilita úrovní pertubací kombinující zrychlení, zpomalení, dráhu a cílovou rychlost |  |  |  |
| Přednastavené rehabilitační protokoly |  |  |  |
| Systém pro trénink prevence pádů |  |  |  |
| Systém umožňuje nácvik reaktivních posturálních reakcí ve stoji, při chůzi a při běhu |  |  |  |
| Systém umožní zaměřit cvičení na různé fáze chůze |  |  |  |
| Rychlost pásu nastavitelná plynule v rozmezí 5-60 cm/s |  |  |  |
| Pro výšku pacienta v min. rozsahu 120–190 cm |  |  |  |
| Bezpečnostní postroj připevněný k rámu přístroje pro závěs pacienta zabraňující pádu |  |  |  |
| Chůze v závěsném systému popředu, pozadu a bokem |  |  |  |
| Volba velikosti závěsného postroje |  |  |  |
| Software umožňující kontrolu rychlosti a zrychlení treadmillu |  |  |  |
| Software umožňující kontrolu rychlosti, zrychlení a dráhy pertubace |  |  |  |
| Součástí je i diagnostika – měření výsledného působení tlaku na podložku (Center of Pressure) |  |  |  |
| Pohybové senzory |  |  |  |
| Systém pro objektivní vyhodnocení stavu pacienta pro porovnání vývoje v čase |  |  |  |
| Automatické vyšetření posturální odpovědi |  |  |  |
| Dotykový monitor pro obsluhu min. 18,5’’ |  |  |  |
| Monitor pro zpětnou vazbu pacienta min. 22’’ s výškovým nastavením |  |  |  |
| Max. rozměry přístroje délka 233 cm, šířka 161 cm, výška 245 cm |  |  |  |
| Akcelerace pásu v rozsahu min. 15-575 cm/s2 |  |  |  |
| Decelerace pásu v rozsahu min. 15-389 cm/s2 |  |  |  |
| Laterální akcelerace a decelerace pásu v rozsahu min. 25-200 cm/s2 |  |  |  |

Splnění požadavků na provedení a kvalitu ICT v plném rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace a současně zveřejněné na https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)