Písemná zpráva zadavatele

Dle § 85 zákona 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje zadávacího řízení:

Název zadávacího řízení:	KZ – Pořízení zdravotnických přístrojů 2016, 6. část Ultrazvukový přístroj pro interní a neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

§ 85 odst. 2 bod a)

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel ve smyslu Zákona	jiná právnická osoba (v souladu s ustanovením § 2 odstavec 2 písmeno d)

Zákona

Právní forma			Akciová společnost

Název zadavatele		Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo zadavatele		Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem PSČ 401 13

IČ				25488627

DIČ				CZ25488627

Osoba oprávněná jednat	Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti

Kontaktní osoba		Lenka Fridrichová,

tel:				 +420 477117949

email: 				lenka.fridrichova@kzcr.eu

§ 85 odst. 2 bod b)

Druh zadávacího řízení

§ 27 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) otevřené nadlimitní řízení.

§ 85 odst. 2 bod c)

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

| Název uchazeče | IČ | Sídlo uchazeče |
| --- | --- | --- |
| PROMEDICA PRAHA GROUP a.s | 25099019 | 25099019 Novodvorská 136, 142 00 Praha 4 |

§ 85 odst. 2 bod d)

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

| uchazeč | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| EXRAY s.r.o. IČO: 01647580 Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí | 815 000,- |
| Electric Medical Service, s.r.o. IČO: 49970267 Ledce 74, PSČ 66462 | 1 232 231,- |
| PROMEDICA PRAHA GROUP a.s, IČO: 25099019 Novodvorská 136, 142 00 Praha 4 | 1 811 590,- |

§ 85 odst. 2 bod e)

Identifikační údaje vyloučených uchazečů

EXRAY s.r.o. IČO: 01647580 Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí

Odůvodnění:

Členové komise se usnesli, že uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky uvedené v zadávacích podmínkách zadavatele veřejné zakázky a to v parametru steerování výseče barevného Dopplera u cévní sondy v rozsahu +/- 30 stupňů, kdy uchazeč v nabídce uvedl: „možnost použít místo steerování výseče barevného dopplera u cévní sondy v rozsahu +/-30 stupňů vyšší sofistikovanější funkci B-Flow - nedopplerovské zobrazení krevního toku, při kterém není nutný steering barevného okna, zobrazení pro lepší vizualizaci krevního toku. Díky tomu, že zobrazení není založeno na dopplerovském principu, netrpí tzv. dopplerovskými „efekty“ jako je aliasng a overlaying (překreslováním luménu cévy),“ což neodpovídá požadavkům zadávací dokumentace.

Electric Medical Service, s.r.o. IČO: 49970267 Ledce 74, PSČ 66462

Odůvodnění:

Členové komise se usnesli, že uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky uvedené v zadávacích podmínkách zadavatele veřejné zakázky a to v parametru steerování výseče barevného Dopplera u cévní sondy v rozsahu +/- 30 stupňů, kdy uchazeč v nabídce uvedl: „možnost použít místo steerování výseče barevného dopplera u cévní sondy v rozsahu +/-30 stupňů vyšší sofistikovanější funkci B-Flow - nedopplerovské zobrazení krevního toku, při kterém není nutný steering barevného okna, zobrazení pro lepší vizualizaci krevního toku. Díky tomu, že zobrazení není založeno na dopplerovském principu, netrpí tzv. dopplerovskými „efekty“ jako je aliasng a overlaying (překreslováním luménu cévy),“ což neodpovídá požadavkům zadávací dokumentace.

§ 85 odst. 2 bod h)

Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.