## List1
Pečovatelská lůžka - Porodnice Teplice - nadstandard
Parametr | Dodavatel splňuje ANO/NE | Poznámka
Lůžko
Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52, v platném znění, bez výhrad, doložení certifikátem o shodě (prohlášení o shodě odpovídající typu lůžka v konkrétní modifikaci), příp. řešení rovnocenné požadavkům uvedeným v této technické normě.
Stabilní konstrukce lůžka
Vnější šířka lůžka maximálně 137 cm (vnější šířkou lůžka je myšlena nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka bez uživatelsky odnímatelného příslušenství lůžka),
Rozměry ložné plochy minimálně délka 200 cm, šířka 120 cm v základním postavení (myšleno bez prodloužení, tedy nejmenší možný vnitřní rozměr lůžka).
Bezpečná pracovní zátěž (nosnost) minimálně 265 kg
Zdvih ložné plochy od plochy podlahy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 28 – 75 cm
Čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů
Polohování lýtkové části mechanicky
Prodloužení/zkrácení lůžka o minimálně 15 cm
Lehce omyvatelné ložní díly lůžka
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně +12°/-12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta. Funkce náklonu musí být vzájemně použitelná s funkcí prodloužení/zkrácení délky lůžka v hodnotě požadované zadavatelem
Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač pro CPR musí být volně přístupný v jakékoliv poloze lůžka a jeho částí se sklopenými a bez sklopených postranic
Čela lůžka v dekoru bílé barvy (bez dekoru dřeva), povrch čel nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci.
Kompaktní dělené svisle sklopné tříčtvrteční postranice v bílé barvě bez dekoru dřeva s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, sklopení musí být brzděné (tlumené) a musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení s přesáhnutím půdorysu lůžka o maximálně 14 cm, nepřipouští se překlopení postranic, povrch postranic nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci.
Kolečka
Průměr minimálně 150 mm
Centrálně brzditelná kolečka
Brzditelná se směrovou aretací
Antistatická kolečka
Kolečka nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka
Pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka
Symboly u ovládacích prvků na ovladačích musejí být jasné a zřejmé, co vyjadřují (opatření proti mylné manipulaci)
Bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený (spirálový) přívodní (napájecí) kabel o délce minimálně 3 m od čela lůžka při natažení s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, dezinfekci a UV záření
Svod elektrického potenciálu - potenciálové propojení včetně minimálně 3m kabelu s koncovkami
Nedestruktivní proudová ochrana motorů před přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)
Další a zvláštní požadavky - vysoká kvalita dílenského zpracování
Sváry kovových dílů bez prasklin
Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany na okrajích nebo otvorů či šroubových závitů)
Homogenní povrchová úprava bez kazů a nesourodých dodělků (např. pigmentace barvy jako třeba tečky a fleky jiné barevnosti, rýhy a vrypy, viditelné tahy štětcem či jiný barevný odstín v místě opravy chybějícího nátěru/nástřiku barvy)
Lůžko v bílé barvě bez dekoru dřeva
Zdravotní matrace pasivní
Pasivní antidekubitní matrace
Matrace vhodná pro pacienty s rizikem dekubitu
Matrace ze 3 vrstev, 1 vrstva viskoelastická polyurethanová, 2 vrstvy polyetherové, hustota – horní vrstva 85 kg/m3, střední vrstva 41 kg/m3, spodní vrstva 46kg/m3
Všechny pěny se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 5)
Zpevněné okraje tužší pěnou - (hustota minimálně 41kg/m3, odpor proti stlačení v rozmezí 3-4kPa/m2)
Nosnost matrace minimálně 230 kg
Výška matrace minimálně 14 cm
Spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené
Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, nehořlavý, pružný v obou směrech, pratelný do 75°C
Materiál potahu se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 5)
Na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci
Rozměr matrace dokonale kopírující tvar lůžka
Kompatibilní s nabízeným elektrickým lůžkem
Potah snadno snímatelný se zipem min. 180° s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný (minimálně 2000mm vodního sloupce), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech
Noční stolek dřevěný
Pojízdný, uzamykatelný stolek k nemocničnímu lůžku
Dřevěný korpus v bílé barvě (barva stejná, jako u pečovatelského lůžka)
Kolečka o průměru minimálně 50 mm
Minimálně 2 kolečka s brzdou
Stolek dobře čistitelný a dezinfikovatelný, vyjímatelná vložka zásuvky z ABS plastu
| Datum | podpis