Technická specifikace

Transportní lůžka pro urgentní příjem

Popis:

Lůžka pro urgentní příjem Krajské zdravotní – Nemocnice Teplice, o.z. Transportní lůžka s vyšší nosností pro pacienty urgentního příjmu. Lůžka musí být vysoce manévrovatelná v omezeném prostoru, odolná a ergonomická pro snadnou obsluhu a pro snadný transport.

Seznam požadovaných položek:

- 7 ks ………… Transportní lůžka pro Urgentní příjem

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikace přístroje: |  |  |  |
| Transportní lůžka musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s. |  |  |  |
| Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka |  |  |  |
| Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka |  |  |  |
| Minimálně dvoudílná ložná plocha minimálně 190x65 cm polohovatelná s posilováním (pomocí plynových pružin apod.) |  |  |  |
| Maximální šířka lůžka 87 cm |  |  |  |
| Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° |  |  |  |
| Polohování zádového dílu v rozsahu minimálně 0-65° |  |  |  |
| Řízení lůžka pomocí madel v čele transportního lůžka |  |  |  |
| Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka |  |  |  |
| - Délka postranic v rozmezí 115 - 125 cm |  |  |  |
| - Bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou |  |  |  |
| - Automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  |  |
| - S ovládáním spuštění ze strany hlavy i nohou pacienta |  |  |  |
| Integrovaná výsuvná/sklopná, madla pro obsluhu u čelní hlavové části lůžka (Je požadováno z důvodu usnadnění manipulace s pacientem na lůžku.) |  |  |  |
| Čelní nožní část bez madel/překážek, které by znemožňovaly uložení pacienta delšího, než je lůžko nebo by znemožňovaly manipulaci s polytraumatickým pacientem |  |  |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran |  |  |  |
| - Průměr minimálně 200 mm |  |  |  |
| - Páté centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro snadný transport a manipulaci |  |  |  |
| - Brzdy koleček s centrálním ovládáním přístupné ze všech čtyř stran lůžka |  |  |  |
| - Aretace koleček pro přímý směr jízdy |  |  |  |
| Ochranná nárazová kolečka a lišty po celém obvodu lůžka |  |  |  |
| Bezpečné pracovní zatížení minimálně 310 kg |  |  |  |
| Veškeré příslušenství lůžka (madla, infuzní stojany, postranice) jsou do lůžka integrované a sklopné / zasunutelné do konstrukce lůžka. Odnímatelné prvky nejsou z důvodu bezpečnosti na oddělení přípustné. |  |  |  |
| Prostor pro bezpečné umístění tlakové lahve s kyslíkem, včetně jejího přichycení – držák pro tlakové lahve |  |  |  |
| Po stranách univerzální držáky na drobné příslušenství, eurolišta u nohou pacienta |  |  |  |
| Matrace kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem |  |  |  |
| - Výška minimálně 8 cm |  |  |  |
| - Certifikovaná na 24 hodinový pobyt pacienta |  |  |  |
| - RTG transparentní |  |  |  |
| Možnost rentgenovat pacienta přímo na lůžku |  |  |  |
| Ložná plocha z RTG transparentního materiálu |  |  |  |
| Možnost snímkovat pacienta od hlavy po sedací díl pomocí C-ramena |  |  |  |
| Lůžko vhodné pro transport pacientů v budovách i mimo ně |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému lůžku: |  |  |  |
| 1 ks - Integrovaný (neodnímatelný) sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta |  |  |  |
| 1 ks - Sklopná polička na přístroje |  |  |  |
| 1 ks - Fixační popruh |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici