Příloha č. 2 - Technická specifikace

Část 2–30 ks Matrace aktivní antidekubitní kompatibilní s lůžky výrobce LINET spol. s.r.o.

Seznam požadovaných položek:

- Zdravotnická matrace aktivní pro JIP

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

30 ks Zdravotnická matrace aktivní pro JIP lůžka

- Aktivní antidekubitní matrace včetně kompresoru určené pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů III. až IV. stupně

- Matrace musí správně přiléhat na lůžko

- Matrace nesmí negativně ovlivňovat integrovanou váhu lůžka

- Pacient nesmí být vlivem špatného uložení matrace na lůžku v nesprávné poloze, která by vedla ke zhoršení zdravotního stavu a ke vzniku dekubitů

- Rozměr matrace:

  - Délka: 2000 ± 50 mm

  - Šířka: 880 ± 50 mm

  - Výška: maximálně 18 cm

- Systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka

- Režimy:

  - Dynamický (terapeutický)

    - Nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut

  - Statický (pro vyšetření, zavádění katétrů) s bezpečnostním automatickým návratem  do dynamického režimu

  - Režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci)

- Plně automatický systém

- Udržení tlaku bez kompresoru při transportu pacienta po dobu minimálně 12 hodin

- Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování

- Podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta

- Funkce rychlého vypouštění matrace pro kardiopulmonální resuscitaci

- Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti

- Nosnost minimálně 200 kg

- Potah matrace:

  - Snadno snímatelný, zip po celém obvodu matrace

  - Paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra

- Kompatibilní a tvarově shodné se stávajícími JIP lůžky od výrobce LINET spol. s.r.o.

- Součástí dodávky musí být kompresor ke každé nabízené antidekubitní matraci

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 1 - Technická specifikace.

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….