Příloha č. 2 - Technická specifikace

Část 3–180 ks Pasivní antidekubitní matrace kompatibilní s lůžky výrobce LINET spol. s.r.o.

- Pasivní antidekubitní matrace

- Matrace musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem

- Matrace vhodná pro pacienty s vysokým rizikem dekubitu – riziková skupina IV.

- jádro matrace kombinované z PUR pěny a viskoelastické paměťové pěny pro vynikající rozložení tlaku a dlouhou životnost matrace, nosná část jádra z PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10%), na povrchu jádra vrstva min. 5cm viskoelastické paměťové pěny o hustotě min. 85kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3kPa (+/- 10%), vyztužené boky jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%),

- jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka

- Všechny pěny se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 5)

- Zpevněné okraje tužší pěnou - studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota minimálně 45kg/m3, odpor proti stlačení v rozmezí 6-7kPa/m2)

- Nosnost matrace minimálně 165 kg

- tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem (v souladu s návodem lůžka), výška min. 14cm

- snadno snímatelný PES/PUR potah minimálně do tvaru „L“ o gramáži min. 230g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný

- Spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené

- Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, nehořlavý, pružný v obou směrech, pratelný do 75°C

- Materiál potahu se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 5)

- Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci

- Matrace musí být tvarově přizpůsobená a kompatibilní s lůžky (v souladu s návodem lůžka) od výrobce LINET spol. s.r.o. (typ: Eleganza XC, Eleganza Smart, Movita, Terno Plus, Novos, Terra, Calma, Eleganza 1, Latera, Latera Acute, Praktika 1 a Praktika 2, Eleganza 3XC, Multicare a Multicare LE, Decima, Monoscan a Harmonie) tak,

  - aby nebyla omezena plná funkčnost lůžka minimálně polohování, pohyb postranic a manipulace s čely lůžka – při používání postranic nesmí být omezena funkčnost při sklápění a zvednutí postranic, při manipulaci s čely lůžka nesmí matrace nikterak zavádět ani zasahovat do dráhy vyjmutí a nasazování čel lůžka

  - aby bylo zamezeno vzniku dekubitů ve zvláště namáhavých místech jako je ložná plocha mezi stehny a spodními zády, kde dochází k „lámání“ lůžka – v těchto místech nesmí docházet k nahromadění matrace natolik, že by mohlo dojít ke vzniku dekubitů

  - aby nebyla omezená funkčnost vážení pacienta v případě lůžek s integrovanou váhou – musí být zachován přesný tvar a rozměr ložné plochy, matrace musí přesně dosedat na ložnou plochu, aby nedocházelo k odchylce ve vážení vůči originální matraci od výrobce lůžka

  - aby nebyla překročena minimální vzdálenost ložné plochy nemocničního lůžka od horního okraje postranic, která je daná normou ČSN EN 60601-2-52

  - aby nebylo omezeno použití příslušenství k lůžku (hrazda, infuzní stojan) umístitelné do otvorů pro to určené v rozích lůžka – nesmí docházet k deformaci matraci v případě použití příslušenství

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 1 - Technická specifikace.

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….