Příloha č. 2 - Technická specifikace

Část 4–360 ks Pasivní antidekubitní matrace kompatibilní s lůžky výrobce LINET spol. s.r.o.

- Pasivní antidekubitní matrace musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem

- Matrace musí mít po celém povrchu podélné a příčné prořezy nebo oboustranné prořezy

- jádro matrace kombinované z PUR pěn, nosná část jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na povrchu jádra vrstva min. 5cm PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10%), vyztužené boky jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%),

- dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka

- Všechny pěny se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 5)

- na povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace

- Potah snadno snímatelný se zipem minimálně do tvaru „L“ s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný (minimálně 2000mm vodního sloupce), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech

- Spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené

- Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, nehořlavý, pružný v obou směrech, pratelný do 75°C

- Materiál potahu se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 5)

- Na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci

- Nosnost matrace minimálně 150 kg

- Výška matrace minimálně 14 cm

- Matrace musí být tvarově přizpůsobená a kompatibilní s lůžky (v souladu s návodem lůžka) od výrobce LINET spol. s.r.o. (typ: Eleganza XC, Eleganza Smart, Movita, Terno Plus, Novos, Terra, Calma, Eleganza 1, Latera, Latera Acute, Praktika 1 a Praktika 2, Eleganza 3XC, Multicare a Multicare LE, Decima, Monoscan a Harmonie)

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č.  - Technická specifikace.

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….