Technická specifikace

„REHABILITACE – Rehabilitační lehátka pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – část 2: Speciální rehabilitační lehátka s elektrickým pohonem“

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

Popis: 4 ks rehabilitačních lehátek, které se využívají ve zdravotnických zařízeních. Jsou určena zejména pro pacienty rehabilitačních zařízení, kde slouží k provádění fyzioterapie za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Lehátka jsou navržena pro speciální klinické užití (viz specifikace jednotlivých lehátek).

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) 1 ks Terapeutické/rehabilitační lehátko pro manuální terapii (osteopatické) |  |  |  |
| Lehátko je využitelné pro manuální (osteopatické) rehabilitační techniky |  |  |  |
| Elektricky polohovatelné rehabilitační lehátko se základními segmenty nožním, středním a hlavovým |  |  |  |
| V podhlavníku je umístěn nastavitelný ústní otvor s krytem, případně řešení ústního otvoru formou segmentace hlavového segmentu |  |  |  |
| Jako přídavný segment vertikálně k tělu lůžka sklopné přídavné opěrky podél středního segmentu lehátka |  |  |  |
| Nožní nebo ruční ovladač pro elektrické zvedání lehátka |  |  |  |
| Elektricky poháněný pákový systém zdvihu lehátka |  |  |  |
| Elektricky nastavitelná výška v rozmezí minimálně 50-90 cm |  |  |  |
| Dezinfikovatelný a omyvatelný povrch |  |  |  |
| Odolná, stabilní konstrukce |  |  |  |
| Nastavitelný díl pro hlavu v rozmezí alespoň 45° v obou směrech od horizontální polohy |  |  |  |
| Držák na roli hygienického papíru |  |  |  |
| Transportní kolečka min. 100 mm průměr |  |  |  |
| Bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru |  |  |  |
| Barva konstrukce šedá |  |  |  |
| Možnost výběru barvy polstrování dle vzorníku |  |  |  |
| Nosnost minimálně 170 kg |  |  |  |
| Rozměry lehátka (min. a max.): 195-205 cm x 50-70 cm |  |  |  |
| Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |  |
| 2) 1 ks Multisegmentové terapeutické/rehabilitační lehátko pro aplikaci botulotoxinu |  |  |  |
| Lehátko je využitelné u ležícího pacienta při aplikaci botulotoxinu u osob se spastickou dystonii, kteří obtížně nebo nedokáží sami nastavit polohu končetiny pro potřebnou aplikaci do různých svalů |  |  |  |
| Sedmisegmentové dvoumotorové elektricky polohovatelné rehabilitační lehátko |  |  |  |
| V podhlavníku je umístěn ústní otvor s krytem a disponuje postranicemi podhlavníku (opěrkami), které jsou nastavitelné vertikálně |  |  |  |
| Úhlové otočné odklopení segmentu pro horní končetiny (otočné a sklopné područky/opěrky středního segmentu), které jsou výklopné do stran s možností šikmého snížení výšky |  |  |  |
| Nožní ovladač pro elektrické zvedání lehátka |  |  |  |
| Elektricky poháněný pákový systém zdvihu lehátka |  |  |  |
| Elektricky nastavitelná výška v rozmezí minimálně 50-90 cm |  |  |  |
| Dezinfikovatelný a omyvatelný povrch |  |  |  |
| Odolná, stabilní konstrukce |  |  |  |
| Nastavitelný díl pro hlavu v rozmezí alespoň 45° v obou směrech od horizontální polohy |  |  |  |
| Kónické zúžení nožního dílu |  |  |  |
| Držák na roli hygienického papíru |  |  |  |
| Transportní kolečka min. 70 mm průměr |  |  |  |
| Bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru |  |  |  |
| Barva konstrukce šedá |  |  |  |
| Možnost výběru barvy polstrování dle vzorníku |  |  |  |
| Nosnost minimálně 170 kg |  |  |  |
| Rozměry lehátka (min. a max.): 195-205 cm x 65-80 cm |  |  |  |
| Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |  |
| 3) 2 ks Multisegmentové terapeutické/rehabilitační lehátko pro lymfodrenáže |  |  |  |
| Lehátko je využitelné při provádění lymfatické masáže u pacienta |  |  |  |
| Šestisegmentové elektricky polohovatelné rehabilitační lehátko |  |  |  |
| Úhlové otočné odklopení segmentu pro horní končetiny (otočné a sklopné područky/opěrky středního segmentu), které jsou výklopné do stran s možností šikmého snížení výšky |  |  |  |
| Polohovací rozdělený nožní segment s možností sklápění vertikálně směrem nahoru |  |  |  |
| V podhlavníku je umístěn ústní otvor s krytem |  |  |  |
| Nožní ovladač pro elektrické zvedání lehátka |  |  |  |
| Elektricky poháněný pákový systém zdvihu lehátka |  |  |  |
| Elektricky nastavitelná výška v rozmezí minimálně 55-90 cm |  |  |  |
| Dezinfikovatelný a omyvatelný povrch |  |  |  |
| Odolná, stabilní konstrukce |  |  |  |
| Nastavitelný díl pro hlavu v rozmezí alespoň 45° v obou směrech od horizontální polohy |  |  |  |
| Držák na roli hygienického papíru |  |  |  |
| Bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru |  |  |  |
| Transportní kolečka min. 100 mm průměr |  |  |  |
| Možnost výběru barvy polstrování dle vzorníku |  |  |  |
| Nosnost minimálně 170 kg |  |  |  |
| Rozměry lehátka (min. a max.): 195-205cm x 80 cm |  |  |  |
| Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |  |

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Výběr barvy polstrování dle vzorníku bude upřesněn, až při objednávce zboží u vybraného dodavatele.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)