Technická specifikace

Monitorovací systém na akutní lůžka Emergency - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Multiparametrický modul bez obrazovky: |  |
| Přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (minimálně EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 2x IBP) |  |
| Přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci daného oddělení bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta |  |
| EKG snímané z 3,5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc |  |
| Snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací (je akceptovatelné řešení vyžadující připojení k centrálnímu monitoru) |  |
| Stanovení respirační frekvence impedanční metodou |  |
| Měření pulsní oxymetrie (Sp02) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo |  |
| Měření neinvazivního tlaku oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  |
| Měření minimálně 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) |  |
| Monitor vitálních funkcí střední třídy: |  |
| Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce minimálně 12 palců třídy medical grade; |  |
| Maximální hmotnost monitoru 6 kg; |  |
| Dokovací stanice pro multiparametrický modul |  |
| Slot pro další měřící modul. Možnost připojení modulů: EtCO2, PiCCO |  |
| Současné zobrazení minimálně 6 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji; |  |
| Automatická detekce snímaných parametrů; |  |
| Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti; |  |
| Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 48 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě; |  |
| Přeložení/převoz pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru od připojení pacienta 24 hodin; |  |
| Obousměrná komunikace se všemi monitory a kompatibilita s centrální stanicí na daném oddělení; |  |
| Síťový přístup k lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů; |  |
| Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW; |  |
| Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru; |  |
| Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce; |  |
| Ochrana proti defibrilačnímu pulsu; |  |
| Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru |  |
| Centrální monitor: |  |
| Plná obousměrná komunikace s monitory v síti; |  |
| Zobrazení minimálně 3 monitorů vitálních funkcí současně; |  |
| Pro připojení telemetrických jednotek; |  |
| Režim sledování minimálně 12 pacientů (připojených na monitorech vitálních funkcí) a současně konfigurovatelného sledování minimálně 3 křivek u každého z nich; |  |
| Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, SpO2, EtCO2, tělesná teplota, NIBP, IBP, ICP, CPP; |  |
| Zobrazení detailu vybraného monitoru; |  |
| Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrály; |  |
| Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále; |  |
| Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů; |  |
| Uložení trendů minimálně 24 hodin, možnost prohlížení plných křivek 24 hodin; |  |
| Možnost vzdáleného náhledu na monitory v reálném čase a náhledu na trendová data za posledních 24 hodin realizovaná cestou webového rozhraní (zadavatel pro splnění tohoto parametru umožňuje využití stávajícího řešení Mobile Care Viewer (GE Healthcare); |  |
| Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů; |  |
| Plná obousměrná komunikace monitorů životních funkcí na daném oddělení s centrálním monitorovacím systémem umožní zadávaní pacientských dat do lůžkových monitorů životních funkcí, nastavení alarmových mezí a zpětný přenos a zobrazení nasnímaných dat z lůžkových monitorů do centrální monitorovací stanice; |  |
| Kompletní uživatelské rozhraní v českém jazyce; |  |
| 1 ks plochý barevný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 24 palců. Možnost připojení dalších minimálně dvou náhledových monitorů; |  |
| Ovládaní klávesnicí a myší (medical grade); |  |
| Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky a řešení musí umožnit tisk jak z centrálního monitoru, tak z jednotlivých pacientských monitorů; |  |
| Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí; |  |
| Identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici, nabízený systém uchazeče musí touto funkcionalitou disponovat v době podání nabídky – doložení technického materiálu do nabídky; |  |
| Dodané řešení již musí obsahovat síťové rozhraní pro komunikaci bez potřeby dalších licencí a bez množstevního či rychlostního omezení; |  |
| Dodávka musí obsahovat všechny potřebné licence za tímto účelem, pokud je nabízené řešení od výrobce licencováno; |  |
| Synchronizace času monitorů životních funkcí dle centrálního monitoru; |  |
| Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut |  |
| Příslušenství ke každému monitoru životních funkcí: |  |
| 1 ks kabel pro 5 svodové EKG |  |
| 1 ks kabel pro 3 svodové EKG |  |
| 1 ks manžeta NIBP standardní velikosti pro dospělé |  |
| 1 ks manžeta NIBP velikost pro obézní dospělé pacienty |  |
| 1 ks teplotní čidlo povrchové |  |
| 2 ks kabel pro měření invazivního tlaku (Edwards Lifesciences) |  |
| 1 ks prstové čidlo SpO2 pro dospělé pro opakované použití, Masimo |  |

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- zda přístroj požadavek splňuje

Přehled techniky k integraci

Zadavatel požaduje, aby nabízené přístroje byly plně kompatibilní s níže uvedenou technikou, která je aktuálně ve vlastnictví Krajské zdravotní na daných odděleních. Je nezbytné, aby nabízená monitorovací technika dokázala plně a funkčně komunikovat se stávajícím softwarovým a hardwarovým zařízením. Toto zahrnuje nejen základní propojení, ale také zajištění bezproblémové integrace všech funkcí a schopností, které jsou nezbytné. Zadavatel klade důraz na to, aby veškerá nová monitorovací technika byla schopna pracovat ve stávajícím technickém prostředí bez nutnosti dalších úprav či dodatečných investic do kompatibility.

| Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny |  |
| --- | --- |
| Název | Počet ks |
| Monitor vitálních funkcí CARESCAPE B850 | 24 |
| Centrála monitorovací CSCS | 3 |
| Modul E-MINIC | 24 |
| Modul EEG | 4 |
| Modul PDM | 26 |
| Modul E-SCOVX | 2 |
| Modul E-COPVS | 1 |
| Modul E-BIS | 2 |
| Modul E-PICCO | 0 |
| Modul NMT | 5 |
| Monitor vitálních funkcí CANVAS SD | 0 |
| Monitor vitálních funkcí CANVAS 1000 | 2 |
| Multiparametrický podul CARESCAPE ONE | 3 |