Soubor chladicích a mrazicích zařízení

Popis:

Soubor chladicích a mrazicích zařízení Krajské zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Chladicí zařízení č. 1

- Skříňové provedení s plnými nebo prosklenými dveřmi dle požadavku uživatele

- Kapacita minimálně 130 litrů

- Ve shodě s normou DIN13277:2022-5, příp. jiné rovnocenné řešení.

- Podstavné provedení s šířkou niky 60 cm a výškou spodní hrany pracovní desky 87 cm.

- Bez nutnosti větracího otvoru v pracovní desce

- Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +15 °C

- Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení

- Regulátor teploty

- Digitální ukazatel aktuální teploty

- Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)

- Beznámrazová technologie

- Vnitřní osvětlení

- Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří

- Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů

- Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)

- Uvnitř chladícího zařízení minimálně 4 police, z toho alespoň 3 výškově nastavitelné

- Provoz na 230V/50Hz

- Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu

Chladicí zařízení č. 2

- Skříňové provedení s plnými nebo prosklenými dveřmi dle požadavku uživatele

- Kapacita minimálně 250 litrů

- Ve shodě s normou DIN13277:2022-5, příp. jiné rovnocenné řešení.

- Zařízení musí projít dveřmi širokými 90 cm, výška max. 196 cm

- Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +15 °C

- Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení

- Regulátor teploty

- Digitální ukazatel aktuální teploty

- Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)

- Beznámrazová technologie

- Vnitřní osvětlení

- Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.

- Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů

- Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)

- Uvnitř chladícího zařízení minimálně 2 výsuvné šuplíky a 4 výškově nastavitelné police

- Zadní kolečka pro snadnou manipulaci

- Provoz na 230V/50Hz

- Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu

Chladicí zařízení č. 3

- Skříňové provedení s plnými nebo prosklenými dveřmi dle požadavku uživatele Kapacita minimálně 390 litrů

- Ve shodě s normou DIN13277:2022-5, příp. jiné rovnocenné řešení.

- Zařízení musí projít dveřmi širokými 90 cm, výška max 196 cm

- Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +15 °C

- Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nebytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení

- Regulátor teploty

- Digitální ukazatel aktuální teploty

- Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)

- Beznámrazová technologie

- Vnitřní osvětlení

- Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.

- Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů

- Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)

- Uvnitř chladícího zařízení minimálně 3 výsuvné šuplíky ve spodní části a 5 výškově nastavitelných polic

- Zadní kolečka pro snadnou manipulaci

- Provoz na 230V/50Hz

- Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu

Mrazicí zařízení č.1

- Skříňové provedení

- Kapacita minimálně 95 litrů

- Ve shodě s normou DIN13277:2022-5, příp. jiné rovnocenné řešení.

- Zařízení musí projít dveřmi širokými 90 cm

- Nastavitelný rozsah teplot minimálně -15 °C až -25 °C

- Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nebytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru mrazicího zařízení

- Regulátor teploty

- Digitální ukazatel aktuální teploty

- Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru mrazicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)

- Beznámrazová technologie

- Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.

- Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů

- Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)

- Uvnitř mrazicího zařízení minimálně 3 zásuvky

- Provoz na 230V/50Hz

- Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu

Mrazicí zařízení č.2

- Skříňové provedení

- Kapacita minimálně 350 litrů

- Ve shodě s normou DIN13277:2022-5, příp. jiné rovnocenné řešení.

- Zařízení musí projít dveřmi širokými 90 cm, výška max 196 cm

- Nastavitelný rozsah teplot minimálně -15 °C až -35 °C

- Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nebytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru mrazicího zařízení

- Regulátor teploty

- Digitální ukazatel aktuální teploty

- Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru mrazicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)

- Beznámrazová technologie

- Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.

- Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů

- Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)

- Uvnitř mrazicího zařízení minimálně 8 zásuvek

- Provoz na 230V/50Hz

- Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu

Kombinované zařízení

Chladicí část č.1

- Skříňové provedení s plnými nebo prosklenými dveřmi dle požadavku uživatele Kapacita minimálně 130 litrů

- Ve shodě s normou DIN13277:2022-5, příp. jiné rovnocenné řešení.

- Zařízení musí projít dveřmi širokými 90 cm

- Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +15 °C

- Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nebytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení

- Regulátor teploty

- Digitální ukazatel aktuální teploty

- Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)

- Beznámrazová technologie

- Vnitřní osvětlení

- Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.

- Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů

- Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)

- Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově nastavitelných polic

- Zadní kolečka pro snadnou manipulaci

- Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu

Chladicí část č.2

- Skříňové provedení s plnými nebo prosklenými dveřmi dle požadavku uživatele

- Kapacita minimálně 130 litrů

- Ve shodě s normou 13277:2022-5, příp. jiné rovnocenné řešení.

- Zařízení musí projít dveřmi širokými 90 cm

- Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +15 °C

- Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nebytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení

- Regulátor teploty

- Digitální ukazatel aktuální teploty

- Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)

- Beznámrazová technologie

- Vnitřní osvětlení

- Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.

- Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů

- Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)

- Uvnitř chladícího zařízení minimálně 3 výškově nastavitelné police

- Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu

Zadavatel umožňuje i dvě samostatná zařízení za předpokladu umístění na sobě s pevnou fixací spojovacím dílem