Operační stoly

Operační stoly pro Kardiochirurgii – 2 ks celkem

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- univerzální systémový operační stůl pro operativu s výměnnými deskami s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů

- přemístitelná základna operačního stolu pomocí pedálového transportéru

- operační stoly jsou požadovány v konfiguraci:

  - celkem 2 ks - základny systému

  - celkem 3 ks - operační desky systému

  - celkem 3 ks - transportéry operačních desek

- základna včetně podvozku vyrobena z ocelové litiny nebo nerezové oceli

- nosný rám desky operačního stolu vyroben z ocelové litiny nebo nerezové oceli

- minimálně 8-segmentová operační deska (základní segment, spodní a horní zádový, hlavový a 4-segmentová sekce pro dolní končetiny)

- elektrické polohování:

  - nahoru/dolu

  - Trendelenburg/antiTrendelenburg

  - laterální náklony

  - zádové sekce

  - nožní segmenty

  - podélný posun

  - ostatní polohování stolu mechanicky

- RTG transparentní systémové desky operačního stolu vybavené bočními EURO lištami (nejsou RTG transparentní) po celé délce operační desky

- kompletní modularita systémové operační desky tj. k základním dvěma segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní i extenční segmenty z obou stran

- operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách v operativě všech odborností

- operační desky systému musí umožňovat polohu na zádech, lumbotomickou, gynekologickou a jiné běžné polohy pro všechny odbornosti

- desky s gynekologickým výřezem

- nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu minimálně 666 – 1 150mm (operační deska bez polsterů)

- operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt

- délka operační desky při plném sestavení segmentů minimálně 2 000 mm

- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg minimálně ±45°

- elektrický boční náklon operační desky	v rozsahu minimálně ±25°

- pozice „flex“ a „reflex“ operační desky

- elektricky pohyb základního zádového segmentu v rozsahu minimálně +90°/-50°

- stůl musí umožňovat nastavení laterálního náklonu minimálně ± 20°, a zároveň Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 30°, a to současně

- elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu minimálně ±90°

- abdukce nožních segmentů v rozsahu minimálně 0°až 85°

- elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky minimálně 350 mm

- polohovatelný hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvoukloubovým nastavením, pro všechny operační desky

- antikolizní systém – k vyloučení nežádoucích extrémních poloh při motorickém posunu. Akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh.

- mechanická stabilita a nosnost operačního stolu minimálně 380 kg, a to i se všemi potřebnými zařízeními

- musí umožňovat navážet operační desku na základnu systému obousměrně (hlava-nohy), systém musí být vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - s automatickým rozpoznáváním orientace desky; dle vysvětlení ZD č.1 umožňuje zadavatel i boční navážení (zprava nebo zleva)

- zabudovaný záložní ovladač v boku základny operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu přístupné i s nasunutým transportérem.

- bezdrátové dálkové ovládání:

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače.

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače ke každé základně operačního stolu

  - ukazatel stavu baterie

  - požadovaný ovladač musí mít podsvícený displej a musí zobrazovat dosažené polohy

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

- vysokokapacitní akumulátory v základně systému. Musí umožňovat provoz operačního stolu minimálně na 4 dny běžného provozu bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů) nebo minimálně na 60 operací tzn. 300 plných pohybů stolu; dle vysvětlení ZD č. 4 zadavatel umožňuje i prokázání vysokokapacitního akumulátoru (akumulátorů) prostřednictvím kapacity, a to minimálně 8,8 Ah

- polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru

- Požadovány polstery:

  - snímatelné polstery pro každý díl

  - vyrobeno z paměťové pěny

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví

  - snižující riziko proleženin

  - výška minimálně 60 mm

- transportéry na přesun operační desek

  - mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu - podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou

  - nosnost transportéru minimálně 350 kg

  - transportér systému operačního stolu musí mít velká kolečka (min. 125 mm) pro snadný a dobře ovladatelný transport jednou osobou

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

Příslušenství pro operační stoly (kardiochirurgie):

- stojan na infuzi na eurolištu – otočný – celkem 2 ks

- stavitelná opěra ruky s uchycovacím páskem – celkem 4 ks

- anesteziologický rám – celkem 2 ks

- pás pro fixaci pacienta (tělo) – celkem 2 ks

- odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu – celkem 2 ks

- přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu (min. rozměr 60 x 35 cm), RTG transparentní (v 360°) – celkem 1 ks

- dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství

Operační stoly pro Centrální operační sály (COS) – 5 ks celkem

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- univerzální systémový operační stůl pro operativu s výměnnými deskami s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů

- přemístitelná základna operačního stolu pomocí pedálového transportéru

- operační stoly jsou požadovány v konfiguraci:

  - celkem 5 ks - základny systému

  - celkem 10 ks - operačních desek systému

  - celkem 10 ks - transportéry operačních desek

- základna včetně podvozku vyrobena z ocelové litiny nebo nerezové oceli

- nosný rám desky operačního stolu vyroben z ocelové litiny nebo nerezové oceli

- minimálně 8-segmentová operační deska (základní segment, spodní a horní zádový, hlavový a 4-segmentová sekce pro dolní končetiny)

- elektrické polohování:

  - nahoru/dolu

  - Trendelenburg/antiTrendelenburg

  - laterální náklony

  - zádové sekce

  - nožní segmenty

  - podélný posun

  - ostatní polohování stolu mechanicky

- RTG transparentní systémové desky operačního stolu vybavené bočními EURO lištami (nejsou RTG transparentní) po celé délce operační desky

- kompletní modularita systémové operační desky tj. k základním dvěma segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní i extenční segmenty z obou stran

- operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách v operativě všech odborností

- operační desky systému musí umožňovat polohu na zádech, lumbotomickou, gynekologickou a jiné běžné polohy pro všechny odbornosti

- nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu minimálně 666 – 1 150mm (operační deska bez polsterů)

- operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt

- délka operační desky při plném sestavení segmentů minimálně 2 000 mm

- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg minimálně ±45°

- elektrický boční náklon operační desky	v rozsahu minimálně ±25°

- pozice „flex“ a „reflex“ operační desky

- elektricky pohyb základního zádového segmentu v rozsahu minimálně +90°/-50°

- stůl musí umožňovat nastavení laterálního náklonu minimálně ± 20°, a zároveň Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 30°, a to současně

- elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu minimálně ±90°

- abdukce nožních segmentů v rozsahu minimálně 0°až 85°

- elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky minimálně 350 mm

- polohovatelný (nahoru/dolů) hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvoukloubovým nastavením, pro všechny operační desky

- antikolizní systém – k vyloučení nežádoucích extrémních poloh při motorickém posunu. Akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh.

- mechanická stabilita a nosnost operačního stolu minimálně 380 kg, a to i se všemi potřebnými zařízeními

- musí umožňovat navážet operační desku na základnu systému obousměrně (hlava-nohy), systém musí být vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - s automatickým rozpoznáváním orientace desky; dle vysvětlení ZD č.1 umožňuje zadavatel i boční navážení (zprava nebo zleva)

- zabudovaný záložní ovladač v boku základny operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu přístupné i s nasunutým transportérem.

- bezdrátové dálkové ovládání:

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače.

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače ke každé základně operačního stolu

  - ukazatel stavu baterie

  - požadovaný ovladač musí mít podsvícený displej a musí zobrazovat dosažené polohy

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

- vysokokapacitní akumulátory v základně systému. Musí umožňovat provoz operačního stolu minimálně na 4 dny běžného provozu bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů) nebo minimálně na 60 operací tzn. 300 plných pohybů stolu; dle vysvětlení ZD č. 4 zadavatel umožňuje i prokázání vysokokapacitního akumulátoru (akumulátorů) prostřednictvím kapacity, a to minimálně 8,8 Ah

- polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru

- Požadovány polstery:

  - snímatelné polstery pro každý díl

  - vyrobeno z paměťové pěny

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví

  - snižující riziko proleženin

  - výška minimálně 60 mm

- transportéry na přesun operační desek

  - mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu - podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou

  - nosnost transportéru minimálně 350 kg

  - transportér systému operačního stolu musí mít velká kolečka (min. 125 mm) pro snadný a dobře ovladatelný transport jednou osobou

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

Příslušenství pro operační stoly (COS):

- podložka hlavy - tvar koňská podkova – jednodílná stavitelná (nahoru/dolů) vč. držáku nebo variantně čtvercová miska – celkem 1 ks

- podložka hlavy - tvar koňská podkova - dvoudílná, nastavitelná dle velikosti hlavy, stavitelná (nahorů/dolů), vč. tříkloubového držáku – celkem 4 ks

- fixace hlavy – helma s fixačními pásky – celkem 3 ks

- anesteziologický rám s prodloužením (minimálně 300 mm) – celkem 10 ks

- upínka končetiny (paže) k anesteziologickému rámu – celkem 10 ks

- fixační pás na tělo pacienta - nastavitelný, omyvatelný a odolný vůči dezinfekčním prostředkům, se sponou – celkem 10 ks

- fixační pás na tělo pacienta - nastavitelný, omyvatelný a odolný vůči dezinfekčním prostředkům, suchý zip – celkem 10 ks

- fixační pás pro dolní končetiny – celkem 10 ks

- upnutí horní končetiny k hraně operační desky – celkem 10 ks

- boční (laterální) zarážky těla, rigidní - celkem 10 ks

- boční (laterální) zarážky těla, polohovatelná – celkem 8 ks

- boční (laterální) zarážky těla, polohovatelná, tříkloubová – celkem 2 ks

- prodloužení EUROlišty vč. aretace – celkem 10 ks

- ramenní zarážky – celkem 5 párů

- nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg – celkem 5 párů

- podpora paže – dlouhá - s upínacím páskem, min. 450 mm, otočná, nastavitelná vzdálenost a výška podpory – celkem 10 ks

- držák dolní končetiny pro artroskopie kolene – celkem 4 ks

- podpěrný válec pod koleno – celkem 4 ks

- přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu (min. rozměr 60x35cm); RTG transparentní (v 360°) – celkem 4 ks

- podpěra nohy - schaut - celkem 6 ks

- komplet extenze dolní končetiny (celkem 2 sestavy) – každá sestava kompletního trakčního aparátu obsahuje příslušenství:

  - set trakčních tyčí (trakční karbonová tyč pro možnost operovat pravou i levou nohu)

  - 2 ks prodlužující teleskopické tyče

  - 2 ks napínací zařízení s mikropolohováním (na obě nohy zároveň)

  - 1 ks trakční kolík (polstrovaný)

  - 2 ks trakční bota – plastová ve vel. min. 41 – 45 s výměnnými vložkami – min. 5 ks jednorázových vložek ke každé botě, a zároveň 2 ks omyvatelných vložek ke každé botě

  - 1 ks protitahový sloupek pro operaci tibie s fixátorem condyl

  - 1 ks rotační svorka

  - 1 ks karbonový prodlužující pánevní díl + prodlužující eurolišta

  - 2 ks podpora nohou s polsterem, výška polsteru min. 40 mm

- komplet extenze horní končetiny (celkem 2 sestavy) – každá sestava kompletního trakčního aparátu obsahuje příslušenství:

  - 1 ks Weinberger pro uchycení prstů ruky dle vysvětlení ZD č. 3 zadavatel umožňuje variantní řešení závěsného systému

  - 1 ks polohování paže

  - 1 ks protitahová tyč paže

  - 1 ks hrazda s možností zavěšení ruky pro artroskopie zápěstí

  - 2 ks podpěra paže v poloze na břiše

- třídílný zádový díl pro operace ramene se dvěma odnímatelnými a sklopnými bočnicemi pro volný přístup k operovatelnému rameni – celkem 4 ks

- karbonová deska s min. délkou 1200 mm vč. adaptéru na desku s EURO lištami po obou stranách vč. vozíku – transparentní (v 360°) v délce minimálně 900 mm – celkem 1 sestava

- fixátor připažené horní končetiny RTG transparentní – celkem 3 páry

- podložka pod břicho pro prone pozici – dvoudílná – celkem 3 ks

- podložka pod hlavu pro prone pozici – celkem 3 ks

- vozík na desky pro operací ramene – celkem 4 ks

- vozík na celou extenzi s košem – celkem 2 ks

- odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu – celkem 5 ks

- klínová podložka ve tvaru „V“ pro boční polohování, pěna – celkem 5 ks

- půlválcová podložka, pěna, rozměry min. 470 x 190 x 100 mm – celkem 5 ks

- opěrka nohou pro uvolnění tlaku na páteř zvednutím nohou pacienta, pěna – celkem 5 ks

- gelový polster pod hlavu - tvar koňská podkova – celkem 6 ks

- gelová podložka na stůl, rozměry min. 1100 x 500 x 10 mm – celkem 6 ks

- gelová podložka paže – malá, minimální rozměr 390 x 100 x 10 mm – celkem 6 ks

- gelová podložka paže – velká, minimální rozměr 600 x 200 x 10 mm – celkem 6 ks

- gelová podložka, minimální rozměr 300 x 200 x 10 mm – celkem 6 ks

- gelový patní protektor – celkem 5 ks

- gelová podpěra na podložení hrudníku, minimální rozměr 500 x 140 x 100 mm, tunel – celkem 15 ks

- gelový polštář na podložení kříže – celkem 15 ks

- gelový polster pro stehenní část – celkem 15 ks

- gelový polster pro pažní/nožní část, minimální rozměr 380 x 100 x 6 mm – celkem 6 ks

- gelová podpěra hlavy při poloze vleže na zádech – celkem 6 ks

- pěnový tunel na dolní končetinu pro polohu na boku – celkem 2 ks

- dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství

Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ - Operační stoly pro COS:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti, a předpokládané množství:

- univerzální systémový operační stůl pro operativu s výměnnými deskami s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů

- přemístitelná základna operačního stolu pomocí pedálového transportéru

- operační stoly jsou požadovány v konfiguraci:

  - celkem 6 ks - základny systému

  - celkem 12 ks - operačních desek systému

  - celkem 12 ks - transportéry operačních desek

- základna včetně podvozku vyrobena z ocelové litiny nebo nerezové oceli

- nosný rám desky operačního stolu vyroben z ocelové litiny nebo nerezové oceli

- minimálně 6-segmentová operační deska (základní segment, spodní a horní zádový, hlavový a 2-segmentová sekce pro dolní končetiny)

- elektrické polohování:

  - nahoru/dolu

  - Trendelenburg/antiTrendelenburg

  - laterální náklony

  - zádové sekce

  - nožní segmenty

  - podélný posun

  - ostatní polohování stolu mechanicky

- RTG transparentní systémové desky operačního stolu vybavené bočními EURO lištami (nejsou RTG transparentní) po celé délce operační desky

- kompletní modularita systémové operační desky tj. k základním dvěma segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní i extenční segmenty z obou stran

- operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách v operativě všech odborností

- operační desky systému musí umožňovat polohu na zádech, lumbotomickou, gynekologickou a jiné běžné polohy pro všechny odbornosti

- min. 8 desek s gynekologickým výřezem

- nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu minimálně 666 – 1 150mm (operační deska bez polsterů)

- operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt

- délka operační desky při plném sestavení segmentů minimálně 2 000 mm

- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg minimálně ±45°

- elektrický boční náklon operační desky	v rozsahu minimálně ±25°

- pozice „flex“ a „reflex“ operační desky

- elektricky pohyb základního zádového segmentu v rozsahu minimálně +90°/-50°

- elektricky pohyb horního zádového segmentu v rozsahu minimálně ±60° - požadováno pouze pro 4 ks poptávaných operačních desek

- stůl musí umožňovat nastavení laterálního náklonu minimálně ± 20°, a zároveň Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 30°, a to současně

- elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu minimálně ±90°

- abdukce nožních segmentů v rozsahu minimálně 0°až 85°

- elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky minimálně 350 mm

- polohovatelný (nahoru/dolů) hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvoukloubovým nastavením, pro všechny operační desky

- antikolizní systém – k vyloučení nežádoucích extrémních poloh při motorickém posunu. Akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh.

- mechanická stabilita a nosnost operačního stolu minimálně 380 kg, a to i se všemi potřebnými zařízeními

- musí umožňovat navážet operační desku na základnu systému obousměrně (hlava-nohy), systém musí být vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - s automatickým rozpoznáváním orientace desky; dle vysvětlení ZD č.1 umožňuje zadavatel i boční navážení (zprava nebo zleva)

- zabudovaný záložní ovladač v boku základny operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu přístupné i s nasunutým transportérem.

- bezdrátové dálkové ovládání:

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače.

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače ke každé základně operačního stolu

  - ukazatel stavu baterie

  - požadovaný ovladač musí mít podsvícený displej a musí zobrazovat dosažené polohy

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

- vysokokapacitní akumulátory v základně systému. Musí umožňovat provoz operačního stolu minimálně na 4 dny běžného provozu bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů) nebo minimálně na 60 operací tzn. 300 plných pohybů stolu; dle vysvětlení ZD č. 4 zadavatel umožňuje i prokázání vysokokapacitního akumulátoru (akumulátorů) prostřednictvím kapacity, a to minimálně 8,8 Ah

- polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru

- Požadovány polstery:

  - snímatelné polstery pro každý díl

  - vyrobeno z paměťové pěny

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví

  - snižující riziko proleženin

  - výška minimálně 60 mm

- transportéry na přesun operační desek

  - mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu - podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou

  - nosnost transportéru minimálně 350 kg

  - transportér systému operačního stolu musí mít velká kolečka (min. 125 mm) pro snadný a dobře ovladatelný transport jednou osobou

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

Příslušenství pro operační stoly:

- podložka hlavy - tvar koňská podkova – jednodílná stavitelná (nahoru/dolů) vč. držáku nebo variantně čtvercová miska – celkem 6 ks

- podložka hlavy – tvar koňská podkova - dvoudílná, nastavitelná dle velikosti hlavy, stavitelná (nahorů/dolů), vč. tříkloubového držáku - celkem 6 ks

- fixace hlavy – helma s fixačními pásky – celkem 1 ks

- anesteziologický rám s prodloužením (minimálně 300 mm) – celkem 12 ks

- upínka končetiny (paže) k anesteziologickému rámu – celkem 12 ks

- fixační pás na tělo pacienta - nastavitelný, omyvatelný a odolný vůči dezinfekčním prostředkům, se sponou – celkem 12 ks

- fixační pás na tělo pacienta - nastavitelný, omyvatelný a odolný vůči dezinfekčním prostředkům, suchý zip – celkem 12 ks

- fixační pás pro dolní končetiny – celkem 12 ks

- upnutí horní končetiny k hraně operační desky – celkem 12 ks

- boční (laterální) zarážky těla, rigidní - celkem 12 ks

- boční (laterální) zarážky těla, polohovatelná – celkem 12 ks

- boční (laterální) zarážky těla, polohovatelná, tříkloubová – celkem 4 ks

- rozšíření segmentů (zádové a sedací části) operační desky pro bariatrické pacienty – celkem 4 ks

- ramenní zarážky – celkem 5 párů

- nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg – celkem 3 páry

- podpora paže – dlouhá - s upínacím páskem, min. 450 mm, otočná, nastavitelná vzdálenost a výška podpory – celkem 12 ks

- podpěrný válec pod koleno – celkem 1 ks

- podpěra nohy - schaut - celkem 6 ks

- přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu (min. rozměr 60x35cm); RTG transparentní (v 360°) – celkem 2 ks

- odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu – celkem 6 ks

- podložka pod břicho pro prone pozici – dvoudílná – celkem 3 ks

- podložka pod hlavu pro prone pozici – celkem 3 ks

- klínová podložka ve tvaru „V“ pro boční polohování, pěna – celkem 4 ks

- půlválcová podložka, pěna, rozměry min. 470 x 190 x 100 mm – celkem 3 ks

- opěrka nohou pro uvolnění tlaku na páteř zvednutím nohou pacienta, pěna – celkem 4 ks

- gelový polster pod hlavu - tvar koňská podkova – celkem 6 ks

- gelová podložka na stůl, rozměry min. 1100 x 500 x 10 mm – celkem 6 ks

- gelová podložka paže – malá, minimální rozměr 390 x 100 x 10 mm – celkem 6 ks

- gelová podložka paže – velká, minimální rozměr 600 x 200 x 10 mm – celkem 6 ks

- gelová podložka, minimální rozměr 300 x 200 x 10 mm – celkem 6 ks

- gelový patní protektor – celkem 5 ks

- gelová podpěra na podložení hrudníku, minimální rozměr 500 x 140 x 100 mm, tunel – celkem 15 ks

- gelový polštář na podložení kříže – celkem 15 ks

- gelový polster pro stehenní část – celkem 15 ks

- gelový polster pro pažní/nožní část, minimální rozměr 380 x 100 x 6 mm – celkem 6 ks

- gelová podpěra hlavy při poloze vleže na zádech – celkem 6 ks

- dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství

Zadavatel vyžaduje, aby celé plnění (veškeré nabízené zboží pro Kardiochirurgii a COS) bylo vzájemně plně kompatibilní.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….