Automatická váha pro odběr plné krve

Popis:

Nákup automatických vah pro odběr plné krve detašovaného transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks ………………Automatická váha pro odběr plné krve

  - přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

  - omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Rozsah vážení minimálně 10–900 g

- Přesnost vážení v rozsahu minimálně 500–900 g s relativní odchylkou ≤ 1 %

- Homogenní míchání odebrané krve

- Programovatelné – plně modifikovatelný systém pro úpravu nastavení odběrových programů, nastavení parametrů (včetně rychlosti míchání odebírané krve s antikoagulačním roztokem) a čárových kódů (např.: číslo dárce, šarže vaku, číslo obsluhy, a další) dle požadavků transfuzního oddělení

- Vnitřní paměť pro minimálně 100 odběrů

- Signalizace (ukončení odběru, alarmy) optická i akustická s nastavením hlasitosti signalizace

- Nastavení objemů odebírané krve dle požadavků oddělení a nastavitelnost po jednom ml

- Možnost úpravy odebíraného množství krve i během odběru

- Automatické tárování podle odběrového programu

- Nastavení dvou časů maximálního trvání odběru – první pro varování a druhý pro automatické ukončení odběru, nebo nastavení jednoho času a po jeho uplynutí nastavení druhého času

- Automatické ukončení odběru (uzavření hadičky) po dosažení povoleného časového limitu k odběru a/nebo po dosažení nastaveného objemu

- Přehledný dotykový displej nebo čelní ovládací panel s přehledným podsvíceným displejem

- Velká a hluboká miska (vhodná pro 4vaky s filtrem)

- Čtečka čárových kódů

- Držák na čtečku čárových kódů

- Snadné vložení hadičky, zabránění jejímu vyklouznutí (mechanickým zajištěním) po celou dobu odběru tak, aby nešlo hadičku vytrhnout z ventilu (bezpečnostní svorka/ventil neustále zajišťující uzavřený systém)

- Zobrazení a sledování odebraného množství a průtoku na displeji i s délkou odběru s průběžným vážením a automatickým tárováním; aktivace alarmu při podkročení nebo překročení zadaných mezí

- Automatický (on-line) přenos dat do IS Amadeus (bez dalších nutných nákladů pro zadavatele) minimálně v rozsahu: číslo odběru, číslo obsluhy, identifikace přístroje, datum odběru, délka odběru, množství, chyby během odběru

- Poplatek za připojeni k IS Amadeus je součástí nabídky

- Kontrola, resp. nezaměnitelnost načtení kódů obsluhy – tzn. SW přístroje dokáže rozpoznat, že se kód obsluhy nenačetl korektně včetně upozornění

- Software (SW) v ČJ jak na přístroji, tak v počítači

- Záložní napájení minimálně na 50 minut provozu (baterie, UPS…)

- Veškeré příslušenství pro uvedení zařízení do provozu a plnění účelu

Další požadavky:

- v záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.)

- dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi

- provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu

- dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku

- splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou