Chirurgický laser pro ORL oddělení - Nemocnice Děčín, o.z.

Popis:

Chirurgický laser pro ORL.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Chirurgický laser

- Přenosný stolní vláknový diodový laser

- Určený pro následující rozsah klinických výkonů k následujícím indikacím:

  - Laryngologické indikace

    - Papilomy hrtanu

    - Cysty

    - Hemangiomy

    - Leukoplakie

    - Reinkeho edém

    - Granulomy

    - Tumory hrtanu indikované k chordektomii

    - Tumory

    - Synechie

  - Otologické

    - Tympanoplastiky s resekcí raménka třmínku, výkon na ploténce třímku s osikuloplastikou protézou

    - Granulomy

    - Cholestetatom

  - Rhinologické

    - Epistaxe

    - Chronická rhinosinusitida s polypózou

    - M. Rendu-Osler-Weber

    - Synechie

    - Incise

    - DCRS

  - Dutina ústní

    - Ronchopatie s indikací k uvulopalatoplastice

    - Tonsilotomie

    - Adenotomie

    - Resekce tumoru hrany a baze jazyka

    - Incise

- Vlnová délka 445 nm pro angiolytický efekt

  - Vhodný pro povrchové aplikace s velmi nízkým kolaterálním poškozením tkání

- Výkon přenesený na distální konec vlákna v rozsahu minimálně 0,5 – 10 W pro pulzní i kontinuální režim

- Pulzní a kontinuální režim

- Délka pulzu v rozsahu minimálně 1 ms až 45 s

- Zaměřovací paprsek s nastavitelným výkonem alespoň do 5 mW

- Možnost použití v kontaktním i bezkontaktním režimu

- Nastavování přes dotykový displej přístroje

- Ovládání aplikace laseru pomocí nožního pedálu

- Chlazení přístroje bez potřeby kapaliny

- Podpora flexibilních vláken o průměrech 200 nebo 300, 400 a 600 µm

- Modul chlazení zajišťující kontinuální proudění hélia v operačním poli pro zajištění snížení nekrotizace tkání a vyšší výkon či účinnost laseru

- Vozík vhodný pro umístění laseru i modulu a chladícím médiem

- Příslušenství v počtu minimálně:

  - 5 ks Hadice pro připojení chladícího média

  - 5 ks Ochranné brýle pro vlnovou délku 445 nm

  - 5 ks Vlákno jednorázové 400 µm

  - 5 ks Vlákno jednorázové 300 µm

  - 1 ks Stripper pro vlákno 400 µm

  - 1 ks Stripper pro vlákno 300 µm

  - 2 ks Nůž pro zkracování vlákna

  - 2 ks Chirurgická tužka pro vlákna s automatickou fixací a výměnnými jehlami

  - 10 ks Jehla pro chirurgické pero 100 mm

  - 10 ks Jehla pro chirurgické pero 250 mm

  - 1 ks Modrý filtr pro mikroskop Zeiss

  - 1 ks Modrý filtr pro endoskop kompatibilní s kamerovou hlavou R. Wolf

  - 1 ks Aplikační instrument 23 cm s ovládáním distálního konce