## Ústí ARO
Ultrazvukový přístroj min. vyšší střední třídy | 3 | ks
Frekvenční rozsah přístroje min. 1,1 – 22 MHz
Přenosný přístroj
Držáky sond umístěny na horní části přístroje (lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů kolečky), držáky pro min. 3 sondy
Min. tři aktivní porty pro připojení tří sond současně přímo na těle přístroje
vhodný pro přesun mezi odděleními (konstrukčně vhodný pro zvládání lehkých otřesů při převozu po dlaždicové podlaze a pro zvládání nerovných povrchů – prahů, přejezdů ve výtahu apod.)
přístroj na kolečkách s možností upevnění sond přímo na přístroji nebo přístroj na vozíku, který je opatřen poličkami nebo držáky sond pro bezpečný přesun přístroje
Snadné vyjmutí ultrazvuku ze stojanu – pomocí rychloupínacího systému – ultrazvuk musí být vybaven transportním madlem pro snadné použití při přenosu
Mobilní výškově nastavitelný vozík přímo určený pro daný typ ultrazvuku pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu
Konektorové vstupy na těle přístroje pro současné připojení min. 3 vyšetřovacích sond
Ovládání přístroje pomocí dotykové obrazovky, ne přes ovládací panel s tlačítky, pro snadnou dezinfekci přístroje
Velikost obrazovky min. 15“
Dezinfikovatelný ovládací panel
Hmotnost UZ přístroje vč. baterie (bez vozíku) max 7 kg z důvodu snadné přenositelnosti v případě potřeby
Baterie umožňující náběh přístroje po převozu či při emergentních případech max. do 10 s
Baterie umožňující provoz bez připojení do sítě po dobu min. 120 minut
Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (nejen ve Stand -by režimu)
Viditelný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování
Možnost elektronického přepínání sond při provozu na baterii
Funkce zvětšení diagnostického obrazu na celý monitor pro lepší přehlednost vyšetření
Přepravní vozík součást nabídky
Architektura:
Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení
Technologie bezfokusačního zobrazení – automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém rozsahu obrazu – bez nutnosti použití a nastavování bodu fokusace
Zobrazovací módy:
Vysoce kvalitní 2D obraz i ve větších hloubkách
Nastavení hloubky od min. 1 cm do min. 36 cm
Duální zobrazení
Panoramatické zobrazení
Barevný a energetický doppler
Pulsní (PW) doppler, HPRF PW
Kontinuální (CW) doppler
Duplexní a triplexní mód
Širokopásmové zobrazení
Tkáňový doppler (TDI)
Plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)
Záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu
Plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC – vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta)
Plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření
Integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu
integrovaný Catheter Diagram pro rychlé zhodnocení vhodnosti použití dané velikosti katétru
Tkáňové harmonické zobrazení (THI), pulsní THI
Barevný a anatomický M-Mode
Prostorové skládání 2D obrazu (compound imaging)
Automatická optimalizace obrazu a dopplerovských módů
Zobrazení střední osy lineární sondy pro usnadnění navigace jehly při intervenčním zákroku
Mód pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
Zoom i zafreezovaného obrazu (HD/Pan zoom)
Cine loop a postprocessing
Aplikace a příslušná měření: adult cardiac, pediatric cardiac, vascular, abdominal, general imaging
Musí umožňovat budoucí rozšíření o funkci pro panoramatické zobrazení plic: software pro rychlou vizualizaci, který poskytuje dynamický panoramatický pohled na celou plíci. Funkce zobrazení plíce se aktivuje, když je sonda přiložena na tělo, zobrazení je deaktivováno na konci každého tažení, když je sonda zvednuta. Panoramatický pohled zobrazuje plíci v reálném čase a každý segment plic (přední, axilární, zadní) může být zobrazen samostatně nebo s ostatními segmenty současně
Vlastní nastavení:
Uložení nastavení, jako vlastního vyšetřovacího presetu
Vytvoření několika různých nastavení pro každou sondu zvlášť
Přenášení uložených presetů do jiných přístrojů stejného typu
Archivace/export:
Integrovaný HDD o kapacitě minimálně 120 GB
Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázku a smyček do této pacientské databáze
Strukturovaný report s výsledky měření – možnost preference jednotlivých naměřených hodnot
DICOM rozhraní, možnost exportu dat v DICOM formátu
DICOM modality worklist (požadavky na vyšetření z NIS)
DICOM storage SCU (odeslání snímků do PACS – kompatibilita s MariePACS)
Wi-Fi přenos dat – bezdrátové připojení k síti LAN – integrovaný Wi-Fi modul, nikoliv externí zařízení
Export v PC formátu (min. JPG, AVI)
USB
Napojení na nemocniční informační systém
Ultrazvukový přístroj min. vyšší střední třídy | 2 | ks
Frekvenční rozsah přístroje min. 1,1 – 22 MHz
Přenosný přístroj
Držáky sond umístěny na horní části přístroje (lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů kolečky), držáky pro min. 3 sondy
Min. tři aktivní porty pro připojení tří sond současně přímo na těle přístroje
vhodný pro přesun mezi odděleními (konstrukčně vhodný pro zvládání lehkých otřesů při převozu po dlaždicové podlaze a pro zvládání nerovných povrchů – prahů, přejezdů ve výtahu apod.)
přístroj na kolečkách s možností upevnění sond přímo na přístroji nebo přístroj na vozíku, který je opatřen poličkami nebo držáky sond pro bezpečný přesun přístroje
Snadné vyjmutí ultrazvuku ze stojanu – pomocí rychloupínacího systému – ultrazvuk musí být vybaven transportním madlem pro snadné použití při přenosu
Mobilní výškově nastavitelný vozík přímo určený pro daný typ ultrazvuku pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu
Konektorové vstupy na těle přístroje pro současné připojení min. 3 vyšetřovacích sond
Ovládání přístroje pomocí dotykové obrazovky, ne přes ovládací panel s tlačítky, pro snadnou dezinfekci přístroje
Velikost obrazovky min. 15“
Dezinfikovatelný ovládací panel
Hmotnost UZ přístroje vč. baterie (bez vozíku) max 8 kg z důvodu snadné přenositelnosti v případě potřeby
Baterie umožňující náběh přístroje po převozu či při emergentních případech max. do 12 s
Baterie umožňující provoz bez připojení do sítě po dobu min. 100 minut
Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (nejen ve Stand -by režimu)
Viditelný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování
Možnost elektronického přepínání sond při provozu na baterii
Funkce zvětšení diagnostického obrazu na celý monitor pro lepší přehlednost vyšetření
Originální přepravní vozík součást nabídky
Architektura:
Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení
Technologie bezfokusačního zobrazení – automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém rozsahu obrazu – bez nutnosti použití a nastavování bodu fokusace
Zobrazovací módy:
Vysoce kvalitní 2D obraz i ve větších hloubkách
Nastavení hloubky od min. 1 cm do min. 36 cm
Duální zobrazení
Panoramatické zobrazení
Barevný a energetický doppler
Pulsní (PW) doppler, HPRF PW
Kontinuální (CW) doppler
Duplexní a triplexní mód
Širokopásmové zobrazení
Tkáňový doppler (TDI)
Plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)
Záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu
Plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC – vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta)
Plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření
Integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu
integrovaný Catheter Diagram pro rychlé zhodnocení vhodnosti použití dané velikosti katétru
software pro automatický výpočet ejekční frakce v reálném čase bez nutnosti použití EKG: funkce pro výpočet ejekční frakce v reálném čase během živého skenování v apikálním 4CH zobrazení ve 2D (B) módu. Funkce zobrazuje okamžité výsledky hodnoty ejekční frakce. Automatická funkce pro výpočet ejekční frakce obsahuje integrovaný indikátor kvality, který pomáhá uživateli vědět, kdy má adekvátní projekci pro generování přesných výsledků
Tkáňové harmonické zobrazení (THI), pulsní THI
Barevný a anatomický M-Mode
Prostorové skládání 2D obrazu (compound imaging)
Automatická optimalizace obrazu a dopplerovských módů
Zobrazení střední osy lineární sondy pro usnadnění navigace jehly při intervenčním zákroku
Mód pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
Zoom i zafreezovaného obrazu (HD/Pan zoom)
Cine loop a postprocessing
Aplikace a příslušná měření: adult cardiac, pediatric cardiac, vascular, abdominal, general imaging
Musí umožňovat budoucí rozšíření o funkci pro panoramatické zobrazení plic: software pro rychlou vizualizaci, který poskytuje dynamický panoramatický pohled na celou plíci. Funkce zobrazení plíce se aktivuje, když je sonda přiložena na tělo, zobrazení je deaktivováno na konci každého tažení, když je sonda zvednuta. Panoramatický pohled zobrazuje plíci v reálném čase a každý segment plic (přední, axilární, zadní) může být zobrazen samostatně nebo s ostatními segmenty současně
Vlastní nastavení:
Uložení nastavení, jako vlastního vyšetřovacího presetu
Vytvoření několika různých nastavení pro každou sondu zvlášť
Přenášení uložených presetů do jiných přístrojů stejného typu
Archivace/export:
Integrovaný HDD o kapacitě minimálně 120 GB
Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázku a smyček do této pacientské databáze
Strukturovaný report s výsledky měření – možnost preference jednotlivých naměřených hodnot
DICOM rozhraní, možnost exportu dat v DICOM formátu
DICOM modality worklist (požadavky na vyšetření z NIS)
DICOM storage SCU (odeslání snímků do PACS – kompatibilita s MariePACS)
Wi-Fi přenos dat – bezdrátové připojení k síti LAN – integrovaný Wi-Fi modul, nikoliv externí zařízení
Export v PC formátu (min. JPG, AVI)
USB
Napojení na nemocniční informační systém
Ultrazvukový přístroj min. vyšší střední třídy | 3 | ks
Frekvenční rozsah přístroje min. 1,1 – 22 MHz
Vysoce mobilní přístroj: Hmotnost celého systému se stojanem max 65 kg, maximální rozměry stojanu 50 x 55 cm
Držáky sond umístěny na horní části přístroje (lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů kolečky), držáky pro min. 4 sondy
Min. 4 aktivní porty pro připojení 4 sond současně přímo na těle přístroje
vhodný pro přesun mezi odděleními (konstrukčně vhodný pro zvládání lehkých otřesů při převozu po dlaždicové podlaze a pro zvládání nerovných povrchů – prahů, přejezdů ve výtahu apod.)
Ovládání přístroje pomocí dotykové obrazovky, ne přes ovládací panel s tlačítky, pro snadnou dezinfekci přístroje
Velikost obrazovky min. 19“
Obrazovka umístěna na všesměrovém rameni (možnost nastavení obrazovky do stran a také do výšky). Nastavení výšky obrazovky pomocí ramena, ne pomocí zvedání stojánku.
Dezinfikovatelný ovládací panel
Baterie umožňující náběh přístroje po převozu či při emergentních případech max. do 10 s
Baterie umožňující provoz bez připojení do sítě po dobu min. 4 hodiny
Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (nejen ve Stand -by režimu)
Viditelný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování i při úplném vypnutí přístroje
Možnost elektronického přepínání sond při provozu na baterii
Funkce zvětšení diagnostického obrazu na celý monitor pro lepší přehlednost vyšetření
Architektura:
Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení
Technologie bezfokusačního zobrazení – automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém rozsahu obrazu – bez nutnosti použití a nastavování bodu fokusace
Zobrazovací módy:
Vysoce kvalitní 2D obraz i ve větších hloubkách
Nastavení hloubky od min. 1 cm do min. 36 cm
Duální zobrazení
Panoramatické zobrazení
Barevný a energetický doppler
Pulsní (PW) doppler, HPRF PW
Kontinuální (CW) doppler
Duplexní a triplexní mód
Širokopásmové zobrazení
Tkáňový doppler (TDI)
Plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)
Záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu
Plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC – vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta)
Plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření
Integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu
integrovaný Catheter Diagram pro rychlé zhodnocení vhodnosti použití dané velikosti katétru
software pro automatický výpočet ejekční frakce v reálném čase bez nutnosti použití EKG: funkce pro výpočet ejekční frakce v reálném čase během živého skenování v apikálním 4CH zobrazení ve 2D (B) módu. Funkce zobrazuje okamžité výsledky hodnoty ejekční frakce. Automatická funkce pro výpočet ejekční frakce obsahuje integrovaný indikátor kvality, který pomáhá uživateli vědět, kdy má adekvátní projekci pro generování přesných výsledků
Musí umožňovat budoucí rozšíření o funkci pro panoramatické zobrazení plic: software pro rychlou vizualizaci, který poskytuje dynamický panoramatický pohled na celou plíci. Funkce zobrazení plíce se aktivuje, když je sonda přiložena na tělo, zobrazení je deaktivováno na konci každého tažení, když je sonda zvednuta. Panoramatický pohled zobrazuje plíci v reálném čase a každý segment plic (přední, axilární, zadní) může být zobrazen samostatně nebo s ostatními segmenty současně
Tkáňové harmonické zobrazení (THI), pulsní THI
Barevný a anatomický M-Mode
Prostorové skládání 2D obrazu (compound imaging)
Automatická optimalizace obrazu a dopplerovských módů
Zobrazení střední osy lineární sondy pro usnadnění navigace jehly při intervenčním zákroku
Mód pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
Zoom i zafreezovaného obrazu (HD/Pan zoom)
Cine loop a postprocessing
Aplikace a příslušná měření: adult cardiac, pediatric cardiac, vascular, abdominal, general imaging
Vlastní nastavení:
Uložení nastavení, jako vlastního vyšetřovacího presetu
Vytvoření několika různých nastavení pro každou sondu zvlášť
Přenášení uložených presetů do jiných přístrojů stejného typu
Archivace/export:
Integrovaný HDD o kapacitě minimálně 120 GB
Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázku a smyček do této pacientské databáze
Strukturovaný report s výsledky měření – možnost preference jednotlivých naměřených hodnot
DICOM rozhraní, možnost exportu dat v DICOM formátu
DICOM modality worklist (požadavky na vyšetření z NIS)
DICOM storage SCU (odeslání snímků do PACS – kompatibilita s MariePACS)
Wi-Fi přenos dat – bezdrátové připojení k síti LAN
Export v PC formátu (min. JPG, AVI)
USB
Napojení na nemocniční informační systém
Sondy:
2 ks Matrixová kardiologická sonda s frekvenčním rozsahem min. 1,3 – 5,1 MHz, úhel zobrazení min. 120°
1 ks jícnová sonda (TEE) s frekvenčním rozsahem 1,8 – 8,8 MHz
Sondy kompatibilní se všemi nabízenými UZV přístroji:
konvexní multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem min. 1,4 - 5,7 MHz | 3 | ks
lineární vysokofrekvenční hokejková sonda pro zobrazení velmi blízkých polí, vhodná pro intervenční zákroky ve velmi blízkých polích a současně pro pediatrické aplikace, frekvenční rozsah min. 2,5 – 16,8 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 30 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 168 krystaly ve snímači | 4 | ks
lineární tlačítková multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3,0 – 20,0 MHz, šířka aktivního pole max. 40 mm, vyznačené značky středu a osy sondy, součástí lineární sondy minimálně 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí jednotlivým tlačítkům (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů, uložení obrazu atd.) | 4 | ks
Zadavatel v současné době disponuje 4ks sond L4-20-RS, 4ks sond C1-5-RS a 3ks 3Sc-RS vše od společnosti GE. Zadavatel požaduje plnou kompatibilitu všech nabízených UZV přístrojů s těmito sondami. Pokud uchazeč tento požadavek nesplňuje, může nabídnout nové sondy v následujícím počtu a specifikaci:
konvexní multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem min. 1,4 - 5,7 MHz | 4 | ks
lineární tlačítková multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3,0 – 20,0 MHz, šířka aktivního pole max. 40 mm, vyznačené značky středu a osy sondy, součástí lineární sondy minimálně 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí jednotlivým tlačítkům (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů, uložení obrazu atd.) | 4 | ks
sektorová multifrekvenční (kardiologická) sonda s frekvenčním rozsahem min. 1,3 – 4,7 MHz, úhel zobrazení min. 120° | 3 | ks