Vyšetřovací jednotka ORL

Vyšetřovací jednotka na Kliniku ORL Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 1 ks vyšetřovací jednotky pro ORL

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

Minimální technické požadavky:

# Vyšetřovací jednotka

- Voda čerpána z integrovaného zásobníku

- Odpad sveden do domovního odpadního řádu

- Šířka přístroje, včetně bočního příslušenství, musí být max. 120 cm

- Hloubka maximálně 70 cm z důvodu prostorového uspořádání ambulance.

- Krycí víko na horní odkládací polici

- Minimálně 3 výsuvné zásuvky

- Minimálně dvě roviny přihrádek na nástroje

- Výsuvná plocha na psaní (odložení dokumentů)

- Prostor pro ohřev minimálně 50 zrcátek

- Odpadkový koš (ovládán / otevírán nohou)

- Prostor pro odložení použitých nástrojů

- LED zdroj světla

  - Životnost minimálně 50 000 hodin

  - Minimální svítivost 200 000 lux

  - Minimální výkon 250 W

  - Minimálně tři výstupy světla

    - 1x pro mikroskop (pokud nemá mikroskop vlastní zdroj)

    - 2x endoskop

- Předehřívaný toulec pro optiku

  - 2x do 4 mm

  - 1x do 10 mm

- Nádoby na sterilizaci optiky

  - Nástavec na utěsnění optik o průměru 2,7 – 4 mm ve sterilním toulci

  - Nástavec na utěsnění optik o průměru 2,7 – 4 mm v toulci na dezinfekci

- Držák na použité optiky

- Aktivně odsávaná nádoba pod ucho

  - Držák na nádobu pod ucho

- Vyšetřovací jednotka musí mít vodní proplachový systém s teplotou vody 37 °C s tolerancí

±1 °C

  - Pistole na proplach

  - Voda odebírána z předehřívaného zásobníku nebo s průtokovým ohřevem vody

  - Kontinuální tlak vody

- Odsávací systém jednotky musí být vybaven vyprazdňováním do domovního řádu

- Výplach vodou ze zásobníku a proplach celého přístroje integrovaným dezinfekčním systémem (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání) s následným vypuštěním do domovního odpadního řádu

- Bateriová čelní lampa (bezdrátová)

  - Držák na lampu (bez automatického spínání)

  - Dobíjecí baterie

- Pacientské křeslo

  - Mechanické

  - Nosnost minimálně 150 kg

- Stolička pro lékaře

  - Pojízdná

  - S opěrkou zad

  - Výškově nastavitelná nožním pedálem

# Mikroskop

- Součástí vyšetřovací jednotky musí být binokulární mikroskop, uzpůsoben pro otorinolaryngologické vyšetření

  - se 2 nastavitelnými okuláry

  - s dioptrickou korekcí (min. 5 dioptrií)

  - Mikroskop musí mít minimálně tříkrokové zvětšení

- Zdroj světla integrovaný ve vyšetřovací jednotce nebo v mikroskopu

- Automatické spuštění světla při manipulaci s mikroskopem

- Mikroskop musí být připevněn k jednotce pomocí stativu

- Součástí mikroskopu je pohyblivé rameno s mechanickými brzdami integrovanými do vyšetřovací jednotky

Požadované příslušenství:

- Napájecí kabely, světlovodné kabely

- Napojení na domovní odpad

- Veškeré příslušenství pro uvedení zařízení do provozu a plnění účelu