## Část 1
Část 1: Urologické cévky permanentní - latex potažený silikonem s dobou zavedení max. 7 dní
Urologické cévky permanentní latex potažený silikonem
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [6 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Foley katetr Nelaton | 25340 | 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH 20 CH 22 CH 24 CH
2 | Foley katetr Tiemann | 15130 | 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH 20 CH 22 CH 24 CH
Cena celkem za část 1
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Splňuje normu ČSN EN ISO 20696 (event. normu ČSN EN 1616)
Pro dobu zavedení max. 7 dní - nutno doložit příslušným dokumentem
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy.
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen.
Velikost balónku 5-15ml /tolerance 5- 10ml u velikostí CH12,CH14/ , délka katetru 40cm /± 1,5cm/
Velikost katétru značena v Charriérově stupnici - na každém jednotlivém kusu a boxu
2 -cestný katetr
Atraumaticky zaoblené konce obou typů katetrů, bez ostrých hran
Vstup pro napouštění balónku je zakončen plastovým konusem kuželovitého tvaru, konus je kompatibilní s běžmi typy injekčních stříkaček Luer-Slip
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne jeho dodání kupujícímu
Sterilní
Snadné otevírání obalu, tzn. "peel efect"
Dobrá těsnost balónku, při nafouknutí bez deformit
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 2
Část 2: Urologické cévky permanentní - latex potažený silikonem s dobou zavedení max. 14 dní
Urologické cévky permanentní latex potažený silikonem
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [6 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Foley katetr Nelaton | 18210 | 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH 20 CH 22 CH 24 CH
2 | Foley katetr Tiemann | 13720 | 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH 20 CH 22 CH 24 CH
Cena celkem za část 2
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Splňuje normu ČSN EN ISO 20696 (event. normu ČSN EN 1616)
Pro dobu zavedení max. 14 dní - nutno doložit
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy.
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen.
Velikost balónku 5-15ml /tolerance 5- 10ml u velikostí CH12,CH14/ , délka katetru 40cm /± 1,5cm/
Velikost katétru značena v Charriérově stupnici - na každém jednotlivém kusu a boxu
2 -cestný katetr
Atraumaticky zaoblené konce obou typů katetrů, bez ostrých hran
Vstup pro napouštění balónku je zakončen plastovým konusem kuželovitého tvaru, konus je kompatibilní s běžmi typy injekčních stříkaček Luer-Slip
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne jeho dodání kupujícímu
Sterilní
Snadné otevírání obalu, tzn. "peel efect"
Dobrá těsnost balónku, při nafouknutí bez deformit
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 3
Část 3: Foley katetry celosilikonové
Urologické cévky permanentní celosilikonové
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [6 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Foley katetr Nelaton - 100% silikon | 5720 | 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH 20 CH 22 CH 24 CH
2 | Foley katetr Tiemann - 100% silikon | 2510 | 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH 20 CH 22 CH 24 CH
Cena celkem za část 3
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Splňuje normu ČSN EN ISO 20696 (event. normu ČSN EN 1616)
Pro dlouhodobé zavedení min. 80 dní - nutno doložit
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy.
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen.
100% silikon
Velikost balónku 5-15ml, délka katetru 40cm
Velikost katétru značena v Charriérově stupnici - na každém jednotlivém kusu a boxu
2 -cestný katetr
Atraumaticky zaoblené konce obou typů katetrů, bez ostrých hran
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne jeho dodání kupujícímu
Sterilní
Snadné otevírání obalu, tzn. "peel efect"
Dobrá těsnost balónku, při nafouknutí bez deformit
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 4
Část 4: Močové cévky jednorázové
Močové cévky jednorázové
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24měs. | Požadované velikosti | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [6 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Nelaton, délka 18-20cm | 18960 | 10 CH 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH
2 | Nelaton, délka 40cm | 9150 | 10 CH 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH 20 CH 22 CH 24 CH
3 | Tiemann,délka 40cm | 10670 | 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH 20 CH 22 CH 24 CH nebo 25 CH
Cena celkem za část 4
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Splňuje normu ČSN EN ISO 20696 (event. normu ČSN EN 1616)
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy.
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen.
Měkčené medicínské PVC
Snadné otevírání obalu, tzn. "peel efect"
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne jeho dodání kupujícímu
Bez balónku
Atraumaticky zaoblené konce katetrů, bez ostrých hran
Sterilní
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele | [7 empty] | razítko a podpis účastníka

## Část 5
Část 5: Močové sáčky, hadice 90 cm
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Sáček močový s křížovou výpustí, hadice 90 cm, sterilní | 83160
2 | Sáček močový bez výpusti, hadice 90 cm, sterilní | 33880
Cena celkem za část 5
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy.
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen.
Sáčky se zpětným ventilem
Hadice s univerzálním konektorem, konektor dobře spolupracuje se všemi typy běžně dostupných katetrů, nepropouští
Minimální doba použitelnosti 5 dní u sáčků s křížovou výpustí
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne jeho dodání kupujícímu
Balení po jednom kuse, sterilní
Systém musí těsnit a nepropouštět, bezlatexové provedení
K zavěšení na lůžko pacienta
Jasná a přesná stupnice v ml, značení je odolné, objem sáčku 2 000 ml
Lze zavěsit na univerzální plastový závěs
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 6
Část 6: Močový sáček, hadice 120 cm
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Sáček močový s křížovou výpustí, hadice 120 cm, sterilní | 21470
Cena celkem za část 6
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy.
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen.
Sáčky se zpětným ventilem
Hadice s univerzálním konektorem, konektor dobře spolupracuje se všemi typy běžně dostupných katetrů, nepropouští
Systém musí těsnit a nepropouštět, bezlatexové provedení
Balení po jednom kuse, sterilní
Minimální doba použitelnosti 5 dní
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne jeho dodání kupujícímu
K zavěšení na lůžko pacienta
Jasná a přesná stupnice v ml, značení je odolné, objem sáčku 2 000 ml
Univerzální závěs plastový, odolný vůči poškození, možnost zavěsit všechny typy močových sáčků
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 7
Část 7: Uzavřený systém /dvoukomorový/ pro měření hodinové diurézy bez samovolného přepadu
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Uzavřený systém /dvoukomorový/ pro měření hodinové diurézy bez samovolného přepadu | 620
Cena celkem za část 7
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče.
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU.
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy.
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen.
Závěsný systém, lze uchytit na lůžko minimálně dvěma způsoby, uchycení bez dotyku s podlahou. Uchycení je stabilní, pevné, nepraská, nerozlepuje se. Systém má těsné sváry a ventily bez odkapávání /systém musí těsnit a nepropouštět/.
Sterilní provedení, vždy sterilně baleno po 1 ks.
Ochrana zabraňující vzestupnému šiření infekce.
Antirefluxní chlopeň či ventil. Antimikrobiální filtr.
Bezjehlový port pro sterilní odběr vzorků.
Měřící komůrka min. 500 ml s přesnou stupnicí urometru, zřetelně označenou stupnicí, kde lze změřit i menší objemy moči / jednotkově do 50 ml/.
Minimální doba použitelnosti 7 dní
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne jeho dodání kupujícímu
Měířící komůra a sběrný saček musející být umístěny nad/před sebou. U diurézy nedochází k samovolnému přepadu moči po naplnění kapacity. Moč je přepustěna do sběrného sáčku manuálně kohoutem či obdobným mechanizmem.
Minimální délka svodné hadičky 120 cm bez možnosti zalomení při zalomení či zúžení průsvitu. Hadička je zakončena kuželovitým vstupem, který spolupracuje /nerozpojuje se/ se všemi typy běžně používaných močových katetrů.
Sběrný sáček musí označený viditelnou stupnicí, velikost sáčku min. 2000 ml, sáček lze vyměnit. Vypouštěcí ventil sáčku je těsný a nepropouští samovolně moč, sváry jsou těsné a nedegradují.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 8
Část 8: Uzavřený systém /dvoukomorový/ pro měření hodinové diurézy se samovolným přepadem
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Uzavřený systém /dvoukomorový/ pro měření hodinové diurézy se samovolným přepadem | 17420
Cena celkem za část 8
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče.
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU.
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy.
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen.
Závěsný systém, lze uchytit na lůžko minimálně dvěma způsoby, uchycení bez dotyku s podlahou. Uchycení je stabilní, pevné, nepraská, nerozlepuje se. Systém má těsné sváry a ventily bez odkapávání /systém musí těsnit a nepropouštět/.
Sterilní provedení, vždy sterilně baleno po 1 ks.
Ochrana zabraňující vzestupnému šiření infekce.
Antirefluxní chlopeň či ventil.
Bezjehlový port pro sterilní odběr vzorků.
Minimální doba použitelnosti 7 dní
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne jeho dodání kupujícímu
Měřící komůrka min. 500 ml s přesnou stupnicí urometru, zřetelně označenou stupnicí, kde lze změřit i menší objemy moči / jednotkově do 50 ml/.
Měířící komůra a sběrný saček nemusející být umístěny nad sebou. U diurézy dochází k samovolnému přepadu moči po naplnění kapacity.
Minimální délka svodné hadičky 120 cm bez možnosti zalomení při zalomení či zúžení průsvitu. Hadička je zakončena kuželovitým vstupem, který spolupracuje /nerozpojuje se/ se všemi typy běžně používaných močových katetrů.
Sběrný sáček musí označený viditelnou stupnicí, velikost sáčku min. 2000 ml. Vypouštěcí ventil sáčku je těsný a nepropouští samovolně moč, sváry jsou těsné a nedegradují.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka