Název veřejné zakázky:

„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. – III - Přenosná štěrbinová lampa“

- Technická specifikace -

Přenosná štěrbinová lampa

Medicinský účel:

U nezralých novorozenců a dětí s vývojovými vadami je nutné kromě nezralé sítnice a zrakového nervu sledovat i vývoj předního segmentu oka. Vyloučit přítomnost vrozeného šedého zákalu, anomálie rohovky a duhovky, vrozený glaukom či jiné vývojové vady, které mohou vyústit k špatnému vývoji zrakových funkcí. Štěrbinová lampa je základní přístroj v očních ambulancích pro vyšetření předního segmentu oka, přenosná forma umožňuje vyšetření předního segmentu oka u novorozenců a malých dětí, které není možné vyšetřit vsedě. Přístroj je důležitý pro sledování anatomického vývoje oka.

Minimální technické požadavky:

- Regulace intenzity světla v rozsahu alespoň 40 až 100%

- Zvětšení z rozsahu 8x až 20x alespoň ve dvou úrovních (např. 10x a 16x)

- Binokulární optika

- Dioptrická korekce alespoň ±7 D

- Otočení šterbiny v rozsahu alespoň ±30°

- Největší délka (výška) štěrbiny alespoň 11 mm

- Šířka šterbiny alespoň ve třech úrovních při maximální délce štěrbiny

  - alespoň v rozsahu 0,2 až 0,8 mm

- Štěrbina v maximálním rozsahu bez zaclonění

- Filtr modrý

- Filtr pro odstranění červené

- Napájecí baterie nabíjecí

- Nabíječka pro baterie

- Kufřík pro přenos přístroje včetně příslušenství

- Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení.; V případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií musí dodavatel zajistit dodávku UPS (záložní zdroj energie); dodávku a instalaci klimatizačních jednotek a další podobná opatření.

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.