Název veřejné zakázky:

„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. – III - Vybavení oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie“

- Technická specifikace -

- Část

- Stomatologická mobilní souprava

Medicinský účel:

Stomatologická souprava k ošetření ústní dutiny a to i v chirurgickém režimu. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let, u používaných nástrojů je předpokládaná životnost minimálně 2 roky.

Minimální technické požadavky:

Vzhledem k tomu, že tato stomatologická souprava je určená k ošetření ústní dutiny malých dětí, ale i mentálně a psychomotoricky handicapovaných dětských pacientů, požadujeme ucelený systém umožňující jak běžné ošetření ústní dutiny, tak ošetření v chirurgickém režimu bez nutnosti výměny chirurgické jednotky.

- Stomatologická mobilní souprava (unit)

- Na kolečkách

- S vlastním kompresorem

- S vlastním zásobníkem na vodu

- Provoz na el. síť 230V/50Hz

- Min. 3 pozice pro osazení násadců

- Se spodním vedením

  - 1x hadice turbíny s variabilní možností připojením pneumatické koncovky na odstraňování zubního kamene, může být nahrazena piezo scalerem

  - 1x třícestná pistole (vzduch / voda / spray)

  - 1x světelný mikromotor s vnitřním chlazením pro rovný násadec

  - 1x chirurgický mikromotor s peristaltickou pumpou pro použití soupravy i v chirurgickém režimu (sanace zubu bez zásahu do kosti) bez výměny násadců

- Nožní spínač s regulací otáček

- Stolek na odkládání

- Součástí dodávky i nástrojové vybavení:

  - Světelná turbína s rychlostí min. 310 000 ot./min., ocelový plášť, připojitelná rychlospojkou

  - Pneumatický set pro odstraňování zubního kamene

    - Připojení na rychlospojku

    - Min. 3 stupně regulace výkonu

    - Součástí 3ks hrotů (např. značení dle KaVo: č. 5, 6, 7)

  - Rychlospojka pro upevnění světelné turbíny a pneumatického odstraňovače zubního kamene

- Část

- Čistící a mazací přístroj pro násadce

Medicinský účel:

Přístroj je určen pro ošetření rotačních násadců po stomatologickém výkonu. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Čistící a mazací přístroj na ošetřování rotačních násadců s kompaktní hlavičkou

- Z důvodu vysoké průchodnosti stávajících stomatologických ambulancí zadavatel požaduje připojení min. 3 násadců

- Pro čištění stávajícího vybavení na oddělení – KaVo, Aesculap, NSK

- Součástí dodávky adaptéry pro čištění stávajícího vybavení

  - 3ks pro KaVo

  - 3ks pro Aesculap

  - 3ks pro NSK

- Součástí dodávky 1ks adaptér na kleštiny turbíny

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Zařízení s kompresorem, aby zařízení nebylo závislé na připojení stlačeného vzduchu

- Část

- Soubor nástrojů pro stomatologii

Medicinský účel:

Nástroje určené pro stomatologické ošetření. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let, u používaných nástrojů je předpokládaná životnost min. 2 roky

Minimální technické požadavky:

- 3ks světelné kolénko s vnitřním sprejem s převodním poměrem 1:1, s otáčkami v rozsahu od 60 do 40 000 ot./min, provedení contra-angle, s kompaktní hlavičkou

- 5 ks rovný násadec s externím sprejem, nesvětelný, s převodním poměrem 1:1

- 2ks nesvětelné kolénko s externím sprejem, s převodním poměrem 1:1, s oplachovacím setem, s kompaktní hlavičkou

- 2ks nesvětelný přímý násadec s externím sprejem, s převodním poměrem 1:1, pro maximální otáčky  40 000 ot./min

- 1ks polymerační lampa

  - LED technologie pracující na vlnových délkách v rozmezí 440 – 480 nm

  - Výkon lampy min. 1400 mW / cm2

  - Bezdrátové provedení

  - Držák lampy jako nabíječka

  - Bateriový provoz – baterie uživatelsky vyměnitelná

  - Z důvodů ošetření mentálně či psychomotoricky postižených dětských pacientů s různým stupněm postižení a poškození ústní dutiny zadavatel vyžaduje možnost použití různých stomatologických materiálů při ošetření těchto pacientů a tedy i použití různých pracovních režimů -  min. 3 různé pracovní režimy

  - Zabudovaný radiometr v základně

  - Sterilizovatelný světlovod – zahnutý min. 45°, průměr min. 8 mm

  - Ochranný kryt

- 1ks polymerační lampa

  - LED technologie pracující na vlnových délkách v rozmezí 440 – 480 nm

  - Výkon lampy min. 2000 mW / cm2

  - Pevná základna, napájení přímo z el. sítě

  - Z důvodů ošetření mentálně či psychomotoricky postižených dětských pacientů s různým stupněm postižení a poškození ústní dutiny zadavatel vyžaduje možnost použití různých stomatologických materiálů při ošetření těchto pacientů a tedy i použití různých pracovních režimů - min. 3 různé pracovní režimy

  - Zabudovaný radiometr v základně

  - Sterilizovatelný světlovod – zahnutý min. 45°, průměr min. 8 mm

  - Ochranný kryt

- Část

- Chirurgický set pro stomatologii

Medicinský účel:

Chirurgický set pro dentální zákroky. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Chirurgický set pro dentální zákroky obsahující:

  - Stolní konzola s peristaltickou pumpou

  - 1ks bezuhlíkový světelný mikromotor, chlazený vzduchem

  - Nožní ovladač

  - Držákem na oplachový roztok

- Nastavitelné otáčky v minimálním rozsahu 500 – 40 000 ot./min., kde 500 ot/min otáček znamená nejvyšší možnou spodní hranici rozsahu a 40 000 ot/min nejnižší možnou horní hranici rozsahu

- Nastavitelný směr otáčení

- Nastavitelný průtok peristaltické pumpy

- Integrovaná peristaltická pumpa

- Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení.; V případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií musí dodavatel zajistit dodávku UPS (záložní zdroj energie); dodávku a instalaci klimatizačních jednotek a další podobná opatření.

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.