Přístroje pro elektroforetické stanovení

Popis:

Elektroforéza umožňuje rozdělení proteinů krevního séra, moči či likvoru do několika frakcí a tím napomáhá ke stanovení diagnózy u řady onemocnění.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks přístroje pro elektroforetické stanovení, Oddělení klinické biochemie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

- 1 ks přístroje pro elektroforetické stanovení, Oddělení laboratorního komplementu, Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plně automatizovaný elektroforetický systém

- Musí být nový a nerepasovaný

- Principem stanovení je gelová elektroforetická migrace

- Kapacita systému min. 36 vzorků, min. 12 antisér, současné zpracování dvou elektroforetických gelů

- Musí provádět všechny fáze elektroforézy - nanášení vzorků na gel, migrace vzorku, pipetování a inkubace specifických antisér, blotování, sušení gelu, odmytí gelu, barvení a odbarvení, denzitometrický odečet, a to vše na v jednom samostatně stojícím přístroji

- Musí umožňovat použití širokého spektra zkumavek (včetně typu Vacuette, Monovette, maloobjemových i alikvotačních zkumavek)

- Musí umožňovat provedení širokého spektra testů včetně: elektroforézy sérových a močových proteinů, imunofixace séra a moči, vyšetření izoenzymů alkalické fosfatázy a lipoproteinů.

- Automatická identifikace vzorků pomocí integrované čtečky čárových kódů

- Automatická identifikace testu na základě čárového kódu gelu

- Integrovaný modul pro denzitometrické vyhodnocení výsledků

- Automatická detekce nedostatečného množství vzorků a antisér

- Automatická detekce nedostatku provozních roztoků včetně odpadu

- Elektronická archivace primárních dat

- Software pro vyhodnocování a správu výsledků – možnost automatické i manuální kvantifikace monoklonálních imunoglobulinů

- Správa pacientské databáze a filtrování výsledků.

- Musí umožňovat navázání dat na již existující databázi výsledků stávajících analyzátorů

- Obousměrná komunikace s laboratorním informačním systémem, export výsledků včetně obrázků grafů – poplatek součástí nabídky

- Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení do provozu

Vázaný spotřební materiál:

|  | Předpokládaný počet vyšetření za rok |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oddělení laboratorního komplementu – Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Oddělení klinické biochemie – Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. |
| ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (SÉRUM) | 620 | 3 690 |
| ELEKTROFORESA S NÁSLEDNOU IMUNOFIXACÍ (KOMPLEX - IGG, IGA, IGM, KAPPA, LAMBDA) | 50 | 1420 |
| BENCE - JONESOVA BÍLKOVINA V MOČI | 20 | 480 |

  - Úplný návod k použití (příbalové letáky) v českém jazyce

  - Ke každé dodané šarži doložení provedení výstupní kontroly

  - Dodací lhůty spotřebního materiálu jsou maximálně 10 dnů od data objednávky