Sternální pila

Popis:

Sternální pily k provádění prvotní i druhotné podélné střední sternotomie pro kardiochirurgické výkony.

Seznam požadovaných položek:

Kardiochirurgická klinika

- 2 ks	Sternální pila - pro prvotní sternotomii

- 2 ks	Sternální pila - pro druhotnou sternotomii

Kardiologická klinika

- 1 ks	Sternální pila - pro prvotní sternotomii

- 1 ks	Sternální pila - pro druhotnou sternotomii

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Sternální pila - pro prvotní sternotomii

- Tělo pily včetně motorové jednotky

- Dostatečný výkon, aby nedocházelo k přerušovanému chodu při přítlaku

- Nástavec reciproční pily pro pilové listy včetně sternální chráničky

  - Nejvyšší rychlost min. 6500 kmitů za minutu, s možností regulace této rychlosti

  - Nastavení směru dolu/nahoru vzhledem k rukojeti

- Nabíjecí baterie včetně sterilizačního krytu (obalu) – nesterilizovatelná baterie

- Hmotnost připraveného stroje k okamžitému použití (tělo, nástavec, baterie, list) max. 1,8 kg

- Sterilizační kontejner včetně síta s držáky pro požadované komponenty

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky, pokud je výrobce doporučuje

- Pilový list, délka 32 mm (či nejbližší možný)

- Nabíjecí stanice pro nabíjení baterií – počet stanic či nabíjecích slotů dle počtu baterií

Sternální pila - pro druhotnou sternotomii

- Tělo pily včetně motorové jednotky nebo může být dodán pouze sagitální nástavec s pilovými listy (viz níže) v případě možnosti použití tohoto nástavce s tělem pily pro prvotní sternotomii

- Dostatečný výkon, aby nedocházelo k přerušovanému chodu při přítlaku

- Nástavec oscilační (sagitální) pily pro pilové listy

  - Nejvyšší rychlost min. 11 000 kmitů za minutu, s možností regulace této rychlosti

  - Nastavení alespoň do vertikální či horizontální oscilace vzhledem k rukojeti

- Nabíjecí baterie včetně sterilizačního krytu (obalu) – nesterilizovatelná baterie (pozn.: tato baterie nemusí být součástí dodávky, pokud lze použít baterii od pily pro prvotní sternotomii)

- Hmotnost připraveného stroje k okamžitému použití (tělo, nástavec, baterie, list) max. 1,8 kg

- Sterilizační kontejner včetně síta s držáky pro požadované komponenty

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky, pokud je výrobce doporučuje

- Pilový list, šířka 20 mm ± 5mm

- Pilový list, šířka 45 mm ± 5mm

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….