Videolaryngoskop

Videolaryngoskop pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Litoměřice, o. z. Krajské zdravotní, a. s. Z důvodu lepší manipulace je požadován samostatně volně stojící monitor na pojízdném vozíku, který může stát mimo operační pole. Díky tomu je zajištěna snadnější manipulace se lžící a maximální prostor v operačním poli bez přítomnosti další obrazovky.

Obecné požadavky:

- 2 ks … Videolaryngoskop

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

Minimální technické požadavky:

- Monitor a videolaryngoskopická lžíce jsou odděleného typu

- Minimální požadavky na monitor:

  - Samostatně volně stojící monitor mimo operační pole

  - Monitor s barevným dispejem o úhlopříčce minimálně 10“

  - Rozlišení obrazu minimálně HD kvalita (1280x720 pixel)

  - Provoz na baterie, které jsou součástí nabídky

  - Nabíjení ze sítě 230 V/50 Hz

  - Umožňuje ukládání videí a obrázků ve formátu JPEG

  - Video výstup minimálně: 1x HDMI

  - Ukládání dat na SD kartu nebo USB flashdisk

  - Videokabel dlouhý minimálně 1 m

  - Minimálně dva vstupy na monitoru pro zapojení dalšího zdroje

  - Minimálně dva vstupy USB

  - 2 ks Systém měření saturace kyslíku

- Minimální požadavky na videolaryngoskopické lžíce:

  - 4 ks lžíce pro těžce intubované pacienty

    - 2 ks velikost č. 3, znovupoužitelná (sterilizovatelná)

    - 2 ks velikost č. 4, znovupoužitelná (sterilizovatelná)

  - S LED zdrojem studeného světla – osvětlení pole snímaného kamerou integrované v laryngoskopu

  - Zabudovaná kamera

  - Systém proti zamlžení s okamžitým náběhem zabraňující zamlžení optiky pro zavedení laryngoskopu do ústní dutiny

- Systém pro připojení jednorázových bronchoskopů

  - 4 ks jednorázových bronchskopů

    - 2 ks velikosti 5.0

    - 2 ks velikosti 5.8

Požadované příslušenství:

- 2 ks zaváděcího drátu

- 2 ks Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených komponent s košíkem a s držákem na lžíce

  - Pracovní výsuvné rameno pohyblivé ve třech osách

- Všechna nezbytná propojovací kabeláž (napájecí kabel, videokabel, apod.)

- Veškeré ostatní příslušenství pro uvedení přístroje do provozu