Příloha č. 2  - Technická specifikace

Popis:

Dodávky křesel pro kardiaky pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Položka č. 1: Křeslo pro kardiaky polohovatelné – 60 ks

 označení CE, klasifikace dle evropské směrnice pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC

 kovová konstrukce, určeno pro dosažení optimální odpočinkové pozice kardiologických pacientů

 zádové opěradlo polohovatelné, mechanické ovládání pomocí plynové pístnice

 podhlavník s anatomicky tvarovaným čalouněním opatřený kvalitním omyvatelným potahem nebo ergonomicky tvarovaný zadní díl

 jednoduchá obsluha, snadná údržba a hygienické čištění

 kvalitní anatomicky tvarované čalounění o min. výšce 5 cm

 materiál čalounění omyvatelný, dezinfikovatelný běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví

 kolečka o průměru min. 75 mm, brzditelná

 pohyb opěradla a podnožníku

 odnímatelné nebo odklopné područky s aretací opatřené čalouněním

 čalounění omyvatelné a dezinfikovatelné, volitelné barvy

 tlačné madlo v zadní části zádového opěradla pro snadnou manipulaci

 délka při napolohování min. 150 cm, šířka min. 68 cm

 šířka sedáku min. 52 cm, výška sedáku min. 48 cm

 nosnost min. 130 kg

Možnost objednání včetně infuzního stojanu.

Položka č. 2: Křeslo pro kardiaky nepojízdné – 20 ks

 kovová konstrukce, určeno pro dosažení optimální odpočinkové pozice kardiologických pacientů

 omyvatelné polstrování, dezinfikovatelné běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví

 optimální výška a sklon zádové opěrky

 boční opěrky hlavy

 nosnost min. 150 kg

 jednoduchá obsluha, snadná údržba a hygienické čištění

Položka č. 3: Bariatrické křeslo pro kardiaky polohovatelné – 20 ks

 označení CE, klasifikace dle evropské směrnice pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC

 kovová konstrukce, určeno pro dosažení optimální odpočinkové pozice kardiologických pacientů

 zádové opěradlo polohovatelné, mechanické ovládání pomocí plynové pístnice

 podhlavník s anatomicky tvarovaným čalouněním opatřený kvalitním omyvatelným potahem nebo ergonomicky tvarovaný zadní díl

 jednoduchá obsluha, snadná údržba a hygienické čištění

 kvalitní anatomicky tvarované čalounění o min. výšce 5 cm

 materiál čalounění omyvatelný, dezinfikovatelný běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví

 kolečka o průměru min. 75 mm, brzditelná, odnímatelná kolečka

 pohyb opěradla a podnožníku

 odnímatelné nebo odklopné područky s aretací opatřené čalouněním

 čalounění omyvatelné a dezinfikovatelné, volitelné barvy

 tlačné madlo v zadní části zádového opěradla pro snadnou manipulaci

 délka při napolohování min. 150 cm, šířka min. 85 cm

 šířka sedáku min. 77 cm, výška sedáku min. 48 cm

 nosnost min. 250 kg

Možnost objednání včetně infuzního stojanu.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace.

Za společnost:

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….