Operační stůl pro urologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Operační stůl pro endourologické výkony

Technická specifikace:

- elektrický mobilní operační stůl

- pojezdová kola o průměru min. 8 cm

- ovládání pomocí ovládače - drátový nebo bezdrátový

- záložní ovládač na základně stolu

- plná mobilita stolu - bez zemnícího kabelu

- RTG transparentní

- indikátor stavu baterie na ovládači a základně stolu

- záložní baterie integrovaná v základně operačního stolu

- minimální nosnost	alespoň 200 kg

- dělená plocha nožního segmentu

- lehko odnímatelné nožní segmenty

- minimální výška pracovní desky	  max. 685 mm

- maximální výška pracovní desky min. 1000 mm

- Trendelenburg min. 25°

- anti Trendelenburg min. 25°

- laterální náklon min. 20°

- náklon nožní části min. 70°

- náklon hlavové části min. +45° / -45°

- opěrka hlavy pro použití v poloze flexe (pozice ledvinového můstku) – vertikální posuv hlavové části

- horizontální posun pracovní desky min. 300 mm

- zvednutí opěradla zad min. 70°

- možnost flexe (zlomení stolu)min. 220°

- výřez v základně stolu – místo pro nohy operatéra v litotomické (gynekologické) poloze

- stůl musí umožňovat umístění C ramene pro snímkování pánve i oblasti ledvin v obou základních polohách pacienta (gynekologické i v poloze na břiše) – posun musí být dostatečný, aby C ramenu nepřekážela „noha“ stolu – tzn. Buď excentricky uložená „noha“ stolu nebo příslušenství stolu „mezi kus“, který ale musí umožňovat flexi – ohnutí stolu

Příslušenství

- eurolišta

- stojan na infuzi na eurolištu – otočný

- opěru ruky pro infuzi s uchycovacím páskem (musí umožňovat šikmou polohu horních končetin – aby pacient mohl mít horní končetiny vzpažené – použití kloubu) 1 ks

- horizontálně stavitelná opěrka ruky v poloze na boku 1 ks

- opěrky nohou (schauty)	2 ks

- zarážka ramen	2 ks

- anesteziologický rám

- polštář na podložení břicha

- fixační pásy na nohy 2 ks

- fixační pás na zápěstí 2 ks

- boční zarážky pro fixaci pacienta v poloze na boku 2 ks

- nádoba na jímání irigační tekutiny s odtokem a napojením do odpadu (včetně nutného materiálu) + sítko na zachycení pevných částek

Obecné požadavky:

- Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.

- Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

- Uchazeč se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení přístroje dle pokynů výrobce.

- Nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady.

- Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 72 hodin. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) vad uchazeči s následným emailovým potvrzením.

- Po dobu záruky provedení bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace, verifikace – pokud uvedené kontroly výrobce nenařizuje, požaduje zadavatel provedení těchto úkonů min. 1 x ročně

- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,

- revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.

- v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve   znění pozdějších předpisů,

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne uchazeč bezplatně

- V rámci záruky termíny každoročních kontrol určí a sleduje uchazeč. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za zadavatele pracovník oddělení obslužných klinických činností zadavatele.

- Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem.

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

Požadavek na úpravu pracoviště:

  - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

  - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

  - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

  - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

  - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

  - KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.