**Lednice na transfúzní přípravky**

**Popis:**

Nákup lednic na transfuzní přípravky pro OKBH – laboratorní komplement Krajská
zdravotní a.s. – Nemocnice Rumburk, o.z. Stávající vybavení je zastaralé.

**Seznam požadovaných položek:**

* 2 ks ………… Lednice na transfuzní přípravky

|  |
| --- |
| **Technická specifikace přístroje** |
| **Základní požadavky** | **Splňuje****ANO/NE** | **Reálná nabízená hodnota\*** | **Kde je uvedeno v nabídce\*\*** |
| * Zařízení musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy
 |  |  |  |
| * Zařízení musí být omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.
 |  |  |  |
| * Zařízení musí být určené pro skladování erytrocytových transfuzních přípravků
 |  |  |  |
| * Chladící zařízení musí splňovat podmínky uvedené ve vyhlášce č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
 |  |  |  |
| * Skříňové provedení s prosklenými dveřmi
 |  |  |  |
| * Otevíraní s panty vpravo
 |  |  |  |
| * Zařízení musí projít dveřmi širokými 90 cm
 |  |  |  |
| * Chladící zařízení pojízdné na 4 kolečkách s brzdou
 |  |  |  |
| * Kapacita minimálně 130 litrů a maximálně 170 litrů
 |  |  |  |
| * Garantovaný nastavitelný teplotní rozsah +2 °C až +6 °C dle vyhlášky o lidské krvi, příp. +3 °C až 5 °C
 |  |  |  |
| * Nastavení v krocích po 0,1°C
 |  |  |  |
| * Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
 |  |  |  |
| * Regulátor teploty
 |  |  |  |
| * Digitální ukazatel aktuální teploty
 |  |  |  |
| * Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
 |  |  |  |
| * Beznámrazové technologie
 |  |  |  |
| * Vnitřní LED osvětlení
 |  |  |  |
| * Musí umožnit připojení na centrální monitorovací systém – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
 |  |  |  |
| * Optické a zvukové alarmy
 |  |  |  |
| * Minimálně: vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu
 |  |  |  |
| * Musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
 |  |  |  |
| * Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (minimálně porucha, oznámení výpadku proudu)
 |  |  |  |
| * Integrovaný teploměr (minimum - maximum) se záznamem
 |  |  |  |
| * Uvnitř chladícího zařízení minimálně 3 šuplíky s teleskopickými pojezdy
 |  |  |  |
| * Oddělovací přepážky na jednotlivé transfuzní přípravky
 |  |  |  |
| * Plně automatické odtávání s odpařováním kondenzátu
 |  |  |  |
| * Provoz na 230V/50Hz
 |  |  |  |
| * Záložní baterie na minimálně 24 hodin provozu
 |  |  |  |
| * Napájecí kabel délky minimálně 2 m
 |  |  |  |
| * Vstupní validace zařízení včetně teplotní mapy v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
 |  |  |  |
| * Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití
 |  |  |  |

 **\* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
\*\* - dokument a číslo strany**

**Poznámka:**Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit
o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

**Vysvětlivka**Dodavatel uvede:

* základní informace pro identifikaci
* zda přístroj požadavek splňuje
* číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat
* kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici