## Tech. požadavky simulační CT
Výpočetní tomograf pro radioterapeutické využití, včetně dalšího příslušenství
Dodavatel
Výrobce
Modelové označení CT systému
P.č. | Parametr | Požadovaná hodnota | Uveďte nabízenou hodnotu daného parametru
Obecné požadavky
1 | Zařízení nejvyšší kvalitativní třídy pro využívání nejmodernějších metod v radioterapii v souladu s významem komplexního onkologického centra, s využitím pro radiační onkologii včetně podpůrné a paliativní terapie a provádění lokalizace cílového objemu, získání CT řezů pro plánování a ověřování ozařovacího plánu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Gantry
2 | Velikost otvoru gantry | min. 850 mm
3 | Polohovací laser pro vyšetření CT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Detekční systém
4 | Počet detektorových řad akvizičních elementů v ose Z | min. 16 řad elementů
5 | Minimální tloušťka řezu | max. 0,65 mm
6 | Celková akviziční šířka detektorového pole v izocentru v ose Z | min. 19 mm
Rentgenka
7 | Tepelná kapacita anody rentgenky - skutečná ( neuvádět hodnoty přepočtené na chladící výkon, využití iterativních metod, geometrii ….. ) | min. 6 MHU
8 | Účinnost chlazení anody | min. 0,75 MHU/min
Generátor
9 | Výkon generátoru ( nominální, neuvádět přepočty na efektivní či jiné hodnoty ) | min. 70 kW
Pacientský stůl
10 | Maximální nosnost pacientského stolu pro skenování | min. 295 kg
11 | Maximální skenovací rozsah stolu v ose Z pro spirální akvizici | min. 1 500 mm
12 | Přesnost (tolerance) vertikálního a podélného pohybu | max. +/- 1 mm
13 | Deska stolu plně RTG transparentní plochá, indexace povrchu shodná se stávajícími deskami stolů zadavatele - LU Elekta | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Skenovací parametry
14 | Maximální skenovací axiální FOV (diagnostické) | min. 600 mm
15 | Nejkratší dosažitelný čas rotace 360° pro helikální skenování | max. 0,5 sec
16 | Nepřerušovaná doba skenování (pro 4D CT) | min. 200 sec
17 | Minimální dosažitelný Pitch faktor pro akvizici | max. 0,1
Parametry zobrazení
18 | Obrazová rekonstrukční matrice | min. 512 x 512
19 | Nutná dávka CTDIvol pro nízkokontrastní rozlišení 4 mm @ 0,3 % (120 kV, řez 10 mm, 20 cm Capthan phantom) | max. 15 mGy
20 | Maximální dosažitelné vysokokontrastní rozlišení @ 0% MTF | min. 15 Lp/cm
Akviziční a rekonstrukční konzole
21 | Velikost úhlopříčky barevného LCD monitoru | min. 19"
22 | Druhý barevný LCD monitor umožňující paralelní postup při akvizici (prohlížení, zpracování, analýza, offline rekonstrukce, reporting, atd.) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
23 | Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
24 | Dedikované onkologické vyšetřovací protokoly digitálně importovatelné/exportovatelné za účelem jejich sdílení s jinými pracovištěmi | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
25 | Optimalizace dávky při akvizici dat – podélná i úhlová modulace proudu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
26 | Iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat (jako AIDR3D ENHANCED, SAFIRE, ASIR-V, iDOSE4) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
27 | Možnost změny rekonstrukčních parametrů a opakování 3D rekonstrukce | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
28 | Rekonstrukční postup pro odstranění metalických artefaktů (jako MAR, SEMAR, iMAR, O-MAR ) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
29 | Detekce dýchací křivky a její zobrazení v reálném čase, pokročilý algoritmus pro hradlování rekonstrukce obrazu dle dechové fáze i dle dechové amplitudy při nepravidelném dýchání | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
30 | Program optimalizace synchronizace podání kontrastní látky (bolus tracking) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
31 | Import pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, DICOM Structured Dose Report | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
32 | Základní softwarová výbava - 2D, 3D, MPR (multiplanární rekonstrukce), MPR curved (multiplanární rekonstrukce se zakřivením), MPR thick (multiplanární rekonstrukce širších vrstev), MIP (maximum intenstity projection), minIP (minimal intensity projection), VRT (volume rendering technique), kvantifikační analýza | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
33 | Zajištění propojení a datové komunikace i s dalším systémem pro detekci a kontrolu dýchání používaným na LU Elekta | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
34 | Zálohování akviziční stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 10 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
CT fantom hlavy a krku včetně ionizační komory pro měření DLP
35 | Fantom hlavy o průměru 16 cm | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
36 | Fantom těla o průměru 32 cm | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
37 | Možnost vložení fantomu hlavy do fantomu těla | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
38 | CT ionizační komora kompatibilní s dodávaným CT fantomem o aktivní délce alespoň 100 mm a konektorem typu M bez nutnosti použití přechodky | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
39 | Mobilní propojovací kabeláž s konektory typu M, délka 10 m | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
40 | Kufřík na uložení fantomu i ionizační komory | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Další požadavky
41 | Fantomy, jejich držáky a ostatní pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti doporučených výrobcem | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
42 | Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou, včetně automatických povelů pro pacienta v průběhu vyšetřovacího protokolu, v českém jazyce | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
43 | Laserové zaměřovače vhodné pro CT simulaci ozařovacích plánů – dva boční a jeden sagitální laser | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
44 | Klimatizace prostoru vyšetřovny a ovladovny s dostatečným výkonem pro nově instalovanou technologii; bude dodána včetně instalace, stavebních a dokončovacích činností potřebných k její instalaci | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
45 | Rozvaděč el. energie včetně odpovídajícího vyzbrojení, pro připojení CT; bude dodán včetně instalace, stavebních a dokončovacích činností potřebných k jeho instalaci | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
46 | Systémový stůl do ovladovny pro umístění akviziční stanice | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
47 | Dodávka kotevních prvků, propojovacích kanálků, potřebných rámů a dalšího příslušenství nutného pro instalaci všech prvků obsažených v nabídce; vše včetně instalace, stavební přípravy a dokončovacích prací | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
48 | Dodání nové antistatické podlahové krytiny ve vyšetřovně a ovladovně včetně, pokládky, přípravných a dokončovacích prací | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
49 | Dodání nového osvětlení vyšetřovny a ovladovny | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
50 | Stavební úprava vnitřních stěn i stropu včetně nátěrů a dokončovacích prací | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
51 | Součástí nabídky bude návrh prostorového uspořádání přístroje v prostorách CT pracoviště | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
52 | Součástí dodávky bude technologický projekt umístění CT, včetně všech souvisejících podkladů (například: statické posouzení podlahy, výpočet stínění, posouzení el. přívodu, poměry vyzářeného tepla … ); vypracuje vybraný uchazeč po podpisu smlouvy | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
53 | Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz. odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/ | Požadavek je absolutní, musí být splněn*