Přístroj pro rozmrazování plazmy a ohřev erytrocytových transfuzních přípravků

Popis

Přístroj pro rozmrazování plazmy a ohřev erytrocytových transfuzních přípravků pro Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek

- 1 ks přístroje pro rozmrazování krevní plazmy a ohřev erytrocytových transfuzních přípravků (ETP)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti

- na bázi suchého temperování krevních složek

- standardizovaný proces rozmrazování vaků krevní plazmy temperování krevní plazmy či ETP garantující, že v průběhu procesu rozmrazování a/nebo temperování nesmí docházet ke kontaminaci vaků patogenními zárodky

- rozmrazování krevní plazmy při maximální teplotě +40 °C a temperování krevní plazmy nebo ETP na +37 °C

- minimální kapacita 2 kusy vaků krevní plazmy či ETP různých objemů

- rozmrazovaní vaků krevní plazmy o objemech v minimálním rozsahu 50 až 350 ml (náplň)

- současné rozmrazování a temperování vaků krevní plazmy či ETP o různých objemech náplně

- rozmrazování standardní jednotky (vak krevní plazmy o objemu 250 ml) do 10 minut

- promíchávání krevních plazmy v průběhu procesu rozmrazování, tak aby bylo dosaženo co nejhomogennějšího rozložení tepla

- nádobka pro zachycení krevní plazmy při poškození vaku během procesu rozmrazování

- akustický a optický alarm chybových hlášení

- indikace ukončení procesu rozmrazování a/nebo temperování u každého jednotlivého vaku krevní plazmy či ETP nezávisle na ostatních vacích

- samostatné monitorování teploty každého jednotlivého vaku krevní plazmy či ETP

- provádění rozmrazování krevní plazmy a/nebo temperování krevní plazmy či ETP bez nutnosti dalších provozních nákladů a bez nutnosti výměny média