Dodávka 1 ks lineárního urychlovače a provedení upgrade druhého lineárního urychlovače pro Onkologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – technická specifikace a další požadavky

1x  lineární urychlovač (LU) určený k ozařování zhoubných nádorů tzv. radioterapií s možností volby fotonového i elektronového svazku záření včetně ozařovacího stolu, integrované konzole pro řízení lineárního urychlovače, multi-lamelového kolimátoru (MLC), s možností tvorby klínových polí, MV portálového zobrazovacího systému s portálovou dozimetrií, s přídavným RTG systémem s detektorem s možností CBCT, s módy pro speciální metody ozáření – IMRT, VMAT, IGRT, plánovací a konturovací systém (HW + SW), verifikační systém (HW + SW).

1x upgrade lineárního urychlovače Elekta Synergy v.č. 153984 nebo dodání nového ekvivalentního lineárního urychlovače jako je popsán níže:

- Použité názvy v technické specifikaci veřejné zakázky jsou pouze orientační a zadavatel umožňuje alternativní kompatibilní řešení.

Technologické řešení/parametry:

- vzájemné zaměnitelnost obou LU, vzájemnou zaměnitelností se rozumí možnost ozáření pacienta na libovolném ze dvou urychlovačů bez nutnosti úpravy ozařovacího plánu nebo geometrie nastavení pacienta a ozařovače

- 2 fotonové svazky 6 MV, 15 MV s použitím homogenizačního filtru

- Lineární urychlovač hardwarově přizpůsoben pro možné budoucí doplnění fotonových svazků s vysokým dávkovým příkonem - 6 MV FFF a 10 MV FFF

- nominální dávkový příkon fotonových svazků nastavitelný minimálně v rozsahu 100 až 500/600 MU/min

- dva páry clon s asymetrickým nastavením

- nastavitelné klínová pole do 60°

- technika IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy)

- technika IGRT (Image Guided Radiation Therapy)

- Technika VMAT (Volumentric Modulated Arc Therapy)

- Surface Image Guided Radiation Therapy (SGRT)  (Radiační terapie řízená obrazem povrchu těla pacienta)

- 1elektronový svazek 4 MeV

- nominální dávkový příkon elektronových svazků nastavitelný minimálně v rozsahu 100 až 600 MU/min

- verifikační systém  pro. min 7 uživatelů + další 2 pro lineární urychlovače vč. systému pro archivaci dat

- dodání všech potřebných licencí pro všechny požadované ozařovací a zobrazovací modality.

- automatické nastavení lineárního urychlovače dle parametrů verifikačního systému a následné automatické sekvencování polí a plně automatické provedení ozáření

- propojení lineárního urychlovače s plánovacím systémem a soutěženým CT simulátorem pro on line přenos parametrů ozáření pro všechny nabízené techniky fotonovým a elektronovým zářením a možnost porovnání referenčního obrazu z plánovacího systému nebo simulátoru s obrazem z kV i MV zobrazovacího systému

- alespoň jeden 19“ monitor pro zobrazení parametrů nastavení lineárního urychlovače, MV zobrazovače, kV zobrazovače a min. 22“ monitor verifikačního systému v každé ovladovně

- alespoň jeden 22“ monitor pro zobrazení parametrů nastavení lineárního urychlovače, kV zobrazovače a verifikačního systému v každé ozařovně

- možnost nastavení parametrů urychlovače i z ozařovny (alespoň v servisním módu)

- možnost sdílet obrazovku verifikačního systému z ovladovny i na ozařovně

- min. dva boční křížové a jeden sagitální zaměřovací laser do obou ozařoven

- audiovizuální řetězec pro monitorování pacienta během ozáření – audio-systém, 2 kamery na ozařovnu, monitor s automatickým přepínáním

- možnost monitorovat čekárnu pacientů z obou ovladoven

-	fixační pomůcky: 3 sady fixačních pomůcek pro oblast hlava a krk (včetně termoplastických masek), prs, hrudník, pánev, dolní končetiny, s možností indexovaného uchycení pomůcek pro imobilizaci pacienta k ozařovacímu stolu, úložné boxy v prostoru ozařovny na fixační pomůcky a materiál

- radioterapeutická deska kompatibilní s CT simulátorem

- vytvoření kanálů pro kabely – musí být zachovány současné kanály (je jimi tažena dozimetrie)

- dodání nové podlahové krytiny v ozařovně a ovladovně včetně pokládky, přípravných a dokončovacích prací (v souladu s požadavkem výrobce lineárního urychlovače)

- instalace kazetového stropu do vyšetřovny a ovladovně

- dodání nového osvětlení vyšetřovny a ovladovny

- stavební úprava vnitřních stěn i stropu včetně nátěrů a dokončovacích prací

- stavební úpravy pacientských kabinek, z důvodu změny dispozice vstupu a rozměrových změn vzhledem k návozu LU do ozařoven - prostřední širokou kabinku rozdělit na dvě menší

- zaškolení obsluhy – instruktáž dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, dodání dokladu o zaškolení obsluhy

Příslušenství lineárního urychlovače:

Ozařovací stůl

- ozařovací stůl, transparentní materiál pro fotonové záření pro ozařování z úhlů ramena 0 - 360º,

- použití indexovaného uchycení pomůcek pro imobilizaci pacienta

- čtyři stupně volnosti (posun VRT, LNG, LAT a rotace v horizontální rovině – minimálně ± 90°),

- nosnost minimálně 200 kg.

- ovládání stolu jak z ozařovny, tak z ovladovny

Mnoholamelový kolimátor (MLC)

- alespoň 120 listů pro pole 40 x 40 cm – požadováno: 0,5cm listy v isocentru alespoň v oblasti +-10cm od centrálního paprsku, výhodou 0,5cm v celé oblasti pole 40x40cm

- maximální velikost pole min. 40 x 40 cm

- přesah lamel přes centrální osu min. 12 cm

- počítačové řízení a verifikace polohy lamel

- zpětná vazba pro kontrolu polohy lamel v průběhu ozařování

- automatické nastavení plánované polohy lamel přenesené verifikačním systémem

- integrace řídícího SW mnoholamelového kolimátoru do integrované ozařovací konzoly lineárního urychlovače

Zobrazovací systém radiačních polí (kV i MV)

- antikolizní systém min. pro plochu detektoru a rameno detektoru

- uživatelská nebo servisní kalibrace

- on-line/off-line porovnání s referenčním obrazem z plánovacího systému nebo CT simulátoru

- import/export obrazů zobrazovacího systému do verifikačního systému

- velikost zobrazeného pole MV min. 26 x 26 cm

- MV zobrazovač s portálovou dozimetrií

- CBCT (Cone Beam Computed Tomography), kalibrace v HU jednotkách pro kV zobrazovač

Plánovací konzole

- GPU-based plánovací systém, s možností simultánní kalkulace na libovolné stanici max. na 3 stanicích současně a zároveň min. další 5 paralelních přístupů, např. pro další práci s plánem nebo konturování

- Monte Carlo algoritmus nebo případně algoritmus založený na řešení lineární Boltzmanovy transportní rovnice min. na úrovni Monte Carlo

- 3D pro plánování radioterapie

- plánování fotonového a elektronového záření

- plánování klínů lineárního urychlovače

- plánování nepravidelných a asymetrických polí, polí s MLC a blokem, elektronových tvarovaných polí

- editovatelná knihovna tvarovaných polí pro fotony i elektrony

- plánování IMRT a VMAT plánu

- každá licence umožňuje multikriteriální optimalizaci

- rekonstrukce DRR s vysokým rozlišením včetně pole, pole s bloky a pole s MLC

- interpolace řezů, AI automatické i manuální konturování

- možnost tvorby QA plánů pro libovolný fantom pro proměření schválených ozařovacích plánů před 1. ozářením

- kvalitativní i kvantitativní analýza (DVH, sumace plánů, korekce zeslábení stolu, porovnání více plánů včetně DVH, tvorba a export DRR, BEV, export a import z plánovacího systému ve formátu DICOM

- inverzní plánování pro IMRT a VMAT

- práci s respiratory gating a 4D CBCT

- komunikační formát DICOM 3 a DICOM RT

- import obrazů CT/MR/PET/PET-CT, fúze obrazů

- knihovna pro uložení standardních plánů a parametrů optimalizace IMRT a VMAT

- uživatelský vstup pro konfiguraci dozimetrických dat nabízeného lineárního urychlovače

- možnost výpočtu dávkové distribuce a optimalizace na grafické kartě (GPU)

- sdílení dat a obrazů s CT simulátorem a lineárním urychlovačem prostřednictvím verifikačního systému včetně přenosu dat plánů IMRT a VMAT

- export dat a obrazů do nabízeného verifikačního systému

- import dat a obrazů z nabízeného verifikačního systému

- pracovní stanice s možností současně:

1) 4x souběžné plánovací licence vč. možnosti min. 3 paralelních výpočtů plánů (min. 8 pracovních stanic)

2) nezávisle na plánování možnost manuálního a AI automatického konturování a odesílání ozařovacích plánů ze čtyř dalších různých stanic,

3) odpovídající počet 24“ monitorů (2x ke 3 plánovacím stanicím, 1x ke každé konturovací stanici), tiskárna

- připojení všech pracovních stanic včetně monitorů přes záložní zdroje UPS

- integrace urychlovače do verifikačního a plánovacího systému. Dodání validních dozimetrických dat pro plánovací systém. Konfigurace verifikačního a plánovacího systému pro všechny požadované ozařovací techniky a svazky lineárního urychlovače, s možností uživatelsky tato dozimetrická data prohlížet a měnit.

SGRT systém:

- kompatibilita s lineárním urychlovačem a CT simulátorem a zároveň s dodávaným plánovacím systémem

- Systém musí být schopen synchronizovat záření z lineárního urychlovače

- min. 1-kamerový systém pro každý lineární urychlovač

- min. 1-kamerový systém pro CT simulátor

- systém umožňující poziciování pacienta (na LU)

- ozáření při zadrženém dechu (např. v hlubokém nádechu), sledování hloubky nádechu

- zobrazení dýchací křivky v ovladovně LU i pacientovi v ozařovně (audiovizuální coaching)

- automatické přerušení záření pro odchylky polohy pacienta překračující zvolené limity

- sledování dechového cyklu, bez nutnosti umístění značek na těle pacienta výhodou

- import anatomických dat pacienta v Dicom RT formátu

- Podmínka plné využitelnosti: 4DCT na CT simulátoru

Verifikační systém:

- zajištění datového propojení obou LU + CT simulátoru + plánovacího systému

- počet licencí: 5 uživatelských licencí + 2 k lineárním urychlovačům

- počet stanic: 5 pracovních stanic + 5ks monitorů

- Licence pro scheduling pacientů

- Plná podpora online komunikace všech běžně používaných IGRT zařízení

- Online a offline vyhodnocování snímků vč. 3D

- Jednoznačná identifikace uživatele při editaci dat

- Online komunikace s LU, musí umožňovat zápis nedozářeného počtu MU pacienta, resp. pozdějšího pokračování v ozáření

- Kompatibilita s DICOM standardem plánovacího systému

- Úložiště pro archivaci a centrální ukládání dat:

- Síťové úložiště o čisté kapacitě min. 5 TB

Dozimetrický systém k LU

- pro rychlou kontrolu svazku při ranním testu urychlovače, dále pro zabezpečení legislativního rozsahu ZPS, relativní a absolutní dozimetrie na lineárním urychlovači s IMRT, VMAT, IGRT, Respiratory Gating technikou a přídavným RTG systémem s možností CBCT včetně fantomů.

-     2D matice detektorů pro plnohodnotnou pacientskou QA:

- Typ detektorů: ionizační komory

- Počet detektorů větší než 1400

- Pole detektorů pokrývá alespoň 25x25 cm2

- Velikost detektoru max. 0,06 cm3

- Vzdálenost mezi detektory max. 8 mm (od středu ke středu)

- Možnost integrace ve stávajícím systému Octavius od PTW

-     Víceúčelový detektor pro měření dozimetrických veličin přídavných kV zařízení LU

- umožňující měřit dávku, dávkový příkon, dávku na puls, pulsy, frekvenci, dobu ozařování, napětí na trubice, celkovou filtraci, polotloušťku

- QA diagnostických modalit Rad/Flu, CT, MAM jedním integrovaným detektorem (tj. bez nutnosti výměny různých typů detektorů pro jednotlivé modality)

- Plně automatická změna rozsahu dávky a kV

- plně automatická kompenzace celkové filtrace

- umožňující neinvazivní měření mAs

-     Upgrade stávajícího dozimetrického SW na nejnovější verzi – VeriSoft, Mephyto, Multicheck

-     Upgrade stávajícího systému O4D na modulární verzi

- Upgrade stávajícího fantomu Octavius 4D na modulární verzi umožňující výměnu vršků fantomu

- včetně QA top pro umístění detektoru do 5cm voděekvivalentní hloubky

- upgrade řídící jednotky fantomu pro možnost verifikace dlouhých polí

- upgrade SW VeriSoft na nejnovější verzi včetně DVH modulu

- dodání vozíku pro bezpečnou manipulaci a uskladnění upgradovaného fantomu

-    Plošný detektor pro ověření radiačních parametrů dozimetrických (fotonových i elektronových) svazků záření dostupných na LU

- Typ detektorů – ionizační komory

- Počet detektorů ≥ 500 ks

- Rozměry pole pokrytého detektory ≥ 25 x 25 cm2 v izocentru (při SAD = 100 cm)

- Rozmístění detektorů na obou hlavních osách a diagonálách s rozestupy mezi středy detektorů ≤ 3 mm

- Řídící elektronika oddělená od detektoru

- kompatibilní se stávajícím rotačním fantomem, umožňující použít detektor pro měření z různých úhlů gantry

- sada buildupových desek minimálně v celkové tloušťce 30 cm s možností vyskládat vrstvy s rozlišením minimálně po 1 mm

- zařízení pro kontrolu shody okraje světelného a radiačního pole

- zařízení pro kontrolu energetické stability svazku

-     2 ks dozimetrický notebook

- Možnost nainstalování stávajícího a nově dodávaného dozimetrického SW

- velikost displeje min 15 palců

- včetně numerické klávesnice

- LAN rozhraní, licence na MS Office

- včetně brašny a myši

-     Modulární zařízení pro komplexní end-to-end kontrolu lineárního urychlovače

-     Symetrický modulární fantom z voděekvivalentního materiálu se značením pro kontrolu posunů ozařovacího stolu na stěnách fantomu, současné umístění rentgenkontrastních značek na povrchu fantomu pro verifikaci nastavení pozice

-      Modul pro QA LU umožňující:

- Kontrolu vyrovnání systému a izocentra pomocí jediné vložky

- Denní kontroly přesnosti polohování IGRT podle doporučení AAPM TG-179 a TG-142.

- Včetně nakloněné základny pro kontrolu 6D stolu.

- Tkáňově ekvivalentní kostní struktury pro lepší viditelnost na kV a MV snímcích

- Keramická MV viditelná koule v izocentru pro snadné testování Winston-Lutz

- Automatizovaná analýza snímků EPID pomocí volitelného softwaru

-     Modulární software pro komplexní QA pacientských plánů

- Modulární SW běžící na samostatném serveru s možností spuštění ve webovém prohlížeči na jakémkoliv počítači v síti.

- SW umožní přístup, vizualizaci a porovnávání ověření plánu konkrétního pacienta pomocí plnohodnotného a snadno použitelného prohlížeče DICOM.

- SW umožní vyhodnotit léčebné plány pomocí nástrojů pro registraci obrazu, akumulaci dávky a umožní konturování, analyzovat kontrolu kvality pro konkrétního pacienta pomocí komplexních funkcí 3D gama a DVH analýzy.

- SW musí obsahovat modul pro nezávislou kontrolu pacientských plánů v celém 3D objemu za pomocí nezávislého výpočtu metodou MonteCarlo. Výsledky budou automaticky spočítány a vyhodnoceny na základě uživatelsky definovaných kritérií pomocí 3D gamma analýzy a porovnání DVH.

- SW musí obsahovat modul pro preklinické a in-vivo ověření správného doručení pacientského plánu.  Kombinuje bezfantomovou předléčebnou a in vivo EPID dozimetrii v plně automatizovaném řešení, které umožňuje skutečnou 3D rekonstrukci dávky pacienta v anatomii pacienta pro všechna místa léčby.

- SW pro 3D rekonstrukci dávky využívá pouze získaný obraz EPID a anatomii pacienta z CT vyšetření. SW porovnává rekonstruovanou dávku EPID přímo s plánovanou dávkou pacienta a umožňuje 3D gama srovnání i výpočet DVH pro předléčebnou i in vivo dozimetrii.

-    Referenční elektrometr pro absolutní dozimetrii

- Měření elektrického náboje v rozsahu minimálně 4pC – 9C

- Měření elektrického proudu v rozsahu minimálně 400fA – 2,5µA

- Rozlišení pro měření elektrického proudu minimálně 1fA

- Rozlišení pro měření elektrického náboje minimálně 10fC

- Nelinearita odezvy maximálně ± 0,25%

- Nastavení napětí minimálně v rozsahu 0 - ± 400V s krokem 1V

- Integrované LAN a WLAN rozhraní podporující TCP/IP protokol umožňující dálkového ovládaní

- Konektor typu M bez nutnosti použití přechodky

- Zobrazení měřených hodnot buď integrálně nebo jako okamžitý příkon

- Volba mezi elektrickými a radiologickými jednotkami

- Knihovna používaných ionizačních komor

- Včetně QR čtečky pro rychlou identifikaci připojeného detektoru

-     Microdiamantový detektor pro dozimetrii malých polí (1 kus)

- vodotěsný detektor na bázi diamantu s velikosti  mikrorozsahu aktivní části pro měření svazků brzdného a elektronového záření v rozsahu polí od 0,4x0,4cm do 40x40 cm v rovině izocentra (požadavek na nastavení i dozimetrického ověření požadovaného LU pro velikosti MLC pole i velikosti pole pomocí clon).

- rozsah měřitelných dávkových příkonů minimálně 0,5-20Gy/min

- kompatibilní se stávajícími vybavením bez nutnosti použití přechodky

- konektor typu M

- včetně kompatibilního držáku pro upevnění ve vodním fantomu

-    Ionizační komora typu ROOS (1 kus)

- vodotěsná, s objemem dutiny 0,35cm3

- kompatibilní se stávajícími vybavením bez nutnosti použití přechodky

- konektor typu M

-     Ionizační komora typu Farmer, která je uvedena v doporučení TRS 398 (1 kus)

- vodotěsná grafit , Al (ne typ grafit/grafit)

- kompatibilní se stávajícími vybavením bez nutnosti použití přechodky

- konektor typu M

- build up návlek pro Co-60

- kalibrace v Co-60 a TH 100-280

-    Ionizační komora typu Semiflex (2 kusy)

- Certifikovaná pro použití k měření fotonových a elektronových energií v radiálním i axiální směru orientace komory

- Citlivý objem 0,07 cm3, voděodolná

- kompatibilní se stávajícími vybavením bez nutnosti použití přechodky

- konektor typu M

- build up návlek pro Co-60

- včetně kompatibilního držáku pro upevnění ve vodním fantomu

-    Pevná kabeláž (2 ks)

-    Kompletní pevná kabeláž pro propojení stávajícího i nově dodávaného dozimetrického vybavení skládající se z:

-    2x dozimetrický kabel s konektorem typu M

-    2x RJ-45 Lan zásuvka

-    1x RS 232

-    Zachování stávajících C-Boxů pro zachování možnosti měřit se stávajících vodním fantomem

-    Teploměr s ponornou sondou

Upgrade 2 lineárního urychlovače, v.č. 153984 :

- technologická obnova CBCT řídícího systému na nejnovější kompatibilní verzi

- technologická obnova MV řídícího systému na nejnovější kompatibilní verzi

- technologická obnova řídícího počítače lineárního urychlovače

- generální oprava stolu lineárního urychlovače zahrnující výměnu kabeláže a bendingů

Požadavky na chlazení a vzduchotechniku:

- uzavřený chladicí systém – dále provést kontrolu a doplnit (vyměnit) nemrznoucí směs v chladičích obou LU

- vzduchotechnika min. v rozsahu:

- Zdroj chladu a vytápění pro vzduchotechniku v místnosti obou lineárních urychlovačů

- Úpravu potrubí a všech dalších nutných prací a dodávek pro instalaci vzduchotechniky v místnosti obou lineárních urychlovačů, kondenzační jednotky a úprava rozvaděčů

- Dodávka MaR v místnosti obou lineárních urychlovačů včetně napojení na dispečink nemocnice Chomutov

- Oživení, zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení

- Zaškolení obsluhy

- Zpracování dodavatelské dokumentace

# Požadavky na mobiliář - vybavení ozařovny a ovladovny, čekárny

- Stůl ovladovna LU1 – š.375 x h.90 (2 kontejnery-4 šuplíky)

# Nástavba nad stůl - v.55 x h.40

- Stůl ovladovna LU2 – š.235 x h.90 (3 kontejnery-4šuplíky)

# Nástavba nad stůl - v.55 x h.45

- Stůl zádveří – š.200 x h.65 (1 kontejner – 4 šuplíky)

# Nástavba nad stůl  v.55 x h.40

- Skříň zavírací se zámkem LU1 – v.220 x h.40 x š.100 (rozdělit na dva stejné díly, horní, dolní)

- Skříň ozařovna LU2– v.200 x š.160 x h.55 policový regál (2x police,1x uzavřená vrchní část)

- Stojan na filtry LU1 – v.50 x š.50 x h.50 dvířka

- Stojan na filtry LU2 – v.50 x š.50 x h.50 dvířka

- Stolek odkládací do čekárny 80 x 50

- Box mycí LU1 –  š.80 x h.60 skříňka zavírací + umyvadlo, š.80x h.60, šuplík+zavírací skříňka (jako celek š.160 x h.80)

- Stůl ovladovna LU1 protější zeď – š. 200 x h.65,

# 3x Skříňka na zavěšení nad stůl uzavřená (1police) š.200 x h.40 x v.80

# 12 x kancelářská židle

- 10 x židle (kabinky + ozařovny LU1, LU2)

# Další požadavky a požadavky na úpravu pracoviště:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných předávacích a přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- Zadavatel požaduje v rámci nabídky demontáž a ekologickou likvidaci stávající technologie nahrazovaného lineárního urychlovače včetně vystavení protokolů dle platné legislativy

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie vč. rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště vyšetřovny a ovladovny musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení vč. dále uvedených požadavků:

- speciální uchycovací rám – bourání, zabudování do hloubky, příp. oprava; dozimetrický kanál a kanál pro elektroinstalaci)

- stěny - zabudování laserových zaměřovačů na bočních a frontální stěně, instalace bezpečnostních tlačítek emergency stop, bezpečnostních světel indikujících „beam on“ a beam off“, elektroinstalace, přepážka mezi gantry a modulátorem před zadní stěnou apod.

- technická místnost  - rozvodná skříň, modulátor, chladící zařízení LU, nezávislá klimatizace strojovny a další prvky

- stavební úprava vnitřních stěn (plus přepážka mezi gantry a modulátorem LU), stropu (podhledů) včetně nátěrů a dokončovacích prací

- stavební úprava antistatické podlahové krytiny, její pokládka a dokončovací práce

- stavební úprava prostor přístupové chodby, vstupních dveří a pacientských kabinek dotčených transportem demontovaného LU a následně nového LU, včetně dokončovacích prací

- Součástí předložené nabídky musí být technický výkres umístění dodávané technologie na pracovišti včetně jeho podrobného popisu, souhrn provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií).