Modernizace přístrojového vybavení pro

Centrální dávkovací systém dezinfekce pro mycí a dezinfekční automaty – 1ks

- zásobování šesti mycích a dezinfekčních automatů pro mytí instrumentária, jedné velkokapacitní myčky sterilizačních kontejnerů a jedné velkokapacitní myčky transportních skříní mycími/dezinfekčními přípravky. Systém umožní řízené čerpání mycích/dezinfekčních přípravků ze sudů ve skladu chemie do zásobníků, které budou umístěny v blízkosti myček.

- oddělené zásobování dvou skupin mycích a dezinfekčních automatů pro mytí instrumentária jedním mycím přípravkem (1. skupina - 3 myčky, 2. skupina - 3 myčky)

- zásobování jedné velkokapacitní myčky sterilizačních kontejnerů dvěma mycími/dezinfekčními přípravky (oddělené napojení tak, aby bylo možné použít jiný typ mycích/dezinfekčních přípravků, než jsou použity v ostatních mycích automatech)

- zásobování jedné velkokapacitní myčky transportních skříní dvěma mycími/dezinfekčními přípravky (oddělené napojení tak, aby bylo možné použít jiný typ mycích/dezinfekčních přípravků, než jsou použity v ostatních mycích automatech)

- monitorování hladiny mycích a dezinfekčních přípravků v sudech a zásobnících

- světelná signalizace stavu systému a chybových hlášení

- jednoduché nouzové plnění zásobníků při výpadku systému

- digitální membránová čerpadla (6 ks)

- elektromagnetické uzavírací ventily (6 ks)

- nerezové bezešvé nesvařované nenapojované potrubí 8 x 1 mm

- montáž a zprovoznění systému

- 9ks pojízdných bezpečnostních záchytných kontejnerů pro uložení a transport sudů s mycími a desinfekčními prostředky

Sestavy úložných regálů pro sterilní a nesterilní materiál, sestavy pro setování a mytí nástrojů

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené obvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky

- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) nebo z nerezové oceli 18/10 s částečným či úplným podlepením spodní strany nerezovým plechem– dle popisu jednotlivých sestav

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci a systém teleskopických výsuvů pro sterilizační kontejnery

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru přestavitelných nerezových polic.

- Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře zákrytem ke stropu)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

Sestava 1 – Nesterilní materiál

Pohled B

- 3 x spodní skříňka otevřená - rozměr 800x670x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 3010x800x40 mm

2 x krycí lišta soklů

Pohled A

- 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x670x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x zásuvka o výšce 250 mm s příčným dělením

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1275x800x40 mm

1 x spodní boční zákryt

1 x krycí lišta soklů

Sestava 2 – Mytí a dekontaminace

Pohled A

- 2 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL ……

- 2 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování dezinfekčních a čistících prostředků (0,25 % – 3% roztoky)

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 4200x700x40 mm

Vnitřní vybavení:

- 3 x dřez 600x450x250 mm

- 1 x dřez 700x450x250 mm

- 4 x baterie na demi vodu

- 2 x baterie na dezinfekci

- 4 x vodní pistole

- 1 x magnetická záda

- 2 x vzduchová pistole

- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 4000 mm

- 4 x odsávací digestoř - rozměr 1000x470x600 mm

4 x zakrytování odtahového kanálu odsávací digestoře

2 x spodní rohový zákryt

2 x krycí lišta soklů

Pohled B

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 4200x700x40 mm

1 x spodní rohový zákryt

1 x krycí lišta soklů

Pohled C

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 4200x700x40 mm

1 x spodní rohový zákryt

1 x krycí lišta soklů

Sestava 3 – Mytí a dekontaminace

- 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování dezinfekčních a čistících prostředků (0,25 % – 3% roztoky)

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x670x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 2950x700x40 mm

Vnitřní vybavení:

- 1 x dřez 700x450x250 mm

- 1 x baterie na demi vodu

- 1 x baterie na dezinfekci

- 1 x oplachová vodní pistole

- 1 x magnetická záda

- 1 x vzduchová pistole

- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2750 mm

- 1 x odsávací digestoř - rozměr 1000x470x600 mm

- 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x470x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x470x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní rovný zákryt

30 x magnetická popiska

1 x zakrytování odtahového kanálu odsávací digestoře

2 x spodní boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

Sestava 4 – Mytí a dekontaminace

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x670x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování dezinfekčních a čistících prostředků (0,25 % – 3% roztoky)

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 2950x700x40 mm

Vnitřní vybavení:

- 1 x dřez 700x450x250 mm

- 1 x baterie na demi vodu

- 1 x baterie na dezinfekci

- 1 x oplachová vodní pistole

- 1 x magnetická záda

- 1 x vzduchová pistole

- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2750 mm

- 1 x odsávací digestoř - rozměr 1000x470x600 mm

- 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x470x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x470x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní rovný zákryt

30 x magnetická popiska

1 x zakrytování odtahového kanálu odsávací digestoře

2 x spodní boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

Sestava 5 – Sklad sterilního materiálu

- 1 x Doku terminál, montáž na stěnu s volným prostorem pod spodní skříňkou, instalační zadní panel pro kabeláž, včetně uchycení VESA +2 kabelové zásuvky, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1060x550x2000 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 800x370x500 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm

- 1 x otevřená přihrádka s výsuvem na spotřebiče

Sestava 5 – Mytí a dekontaminace

- 1 x Doku terminál, montáž na stěnu s volným prostorem pod spodní skříňkou, instalační zadní panel pro kabeláž, včetně uchycení VESA +2 kabelové zásuvky, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1060x550x2000 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 800x370x500 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm

- 1 x otevřená přihrádka s výsuvem na spotřebiče

Sestava 6_1 – Setování – Pracovní stůl 1

- 3 x nerezový pracovní stůl, nastavitelné nohy, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1800x600x900 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka 800x570x610 mm se zásuvkami – 3 x 200mm, barva dveří RAL ……

- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 900x570x610 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm, barva dveří RAL ……

Sestava 6_2 – Setování – Pracovní stůl 2

- 5 x nerezový pracovní stůl, nastavitelné nohy, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1800x600x40 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka 800x570x610 mm se zásuvkami – 3 x 200mm, barva dveří RAL ……

- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 800x570x610 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm, barva dveří RAL ……

Sestava 7 – Mytí a dekontaminace

- 1 x nerezová výlevka s ochrannou třístrannou galerií, kruhová výlevka o pr. min. 385 mm s kruhovým oplachem a možností na napojení na automatický dezinfektor, krycí rošt výlevky

- 1 x spodní skříňka jednokřídlá pod výlevku, uzamykatelná - rozměr 600x570x560 mm, barva dveří RAL….

- s vestavěným automatickým dezinfektorem napojeným na přívod SV, nerezovou výlevku a el. přívod 230 V, s funkcí krátkého oplachu, normálního oplachu a oplachu s dezinfekcí; ovládání 3 tlačítky ve dveřích skříňky, výřez v zadním panelu pro napojení medií

- 2 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x nerezová pracovní deska - rozměr 1630x600x40 mm

20 x magnetická popiska

2 x krycí lišta soklů

Setovací stoly

- 4 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 1700 x 700 x 720 -1080 mm

Vybavení:

- Podstavná skříňka 450 x 670 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo

- Podstavná skříňka jednokřídlá 450 x 670 x 510 mm

- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií

- Posuvný přívodní kanál ze stropu pro přívod medií 80/100mm

- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux

- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, pr.127 mm, 5 dioptrií, včetně přípojného nastavitelného ramínka

- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů

- 1 integrovaný držák PC s nosností 12 kg s plynovou pružinou

- Integrovaný držák klávesnice

- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu

- 2 x nerezový koš 595x390x150 mm s integrovaným vnitřním dělením

- 2 x nerezový koš 595x290x150 mm s integrovaným vnitřním dělením

- 6 x drátěný zásobník

- 2 x nerezová police s háčky

- 1 x vzduchová pistole

- Elektrohydraulické zvedání setovacího stolu v rozsahu 720 -1080 mm

Balící stoly 1

- 1 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 1700 x 700 x 900 mm

Vybavení:

- Podstavná skříňka 450 x 670 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo

- Podstavná skříňka jednokřídlá 450 x 670 x 510 mm

- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií

- Posuvný přívodní kanál ze stropu pro přívod medií 80/100mm

- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux

- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, pr.127 mm, 5 dioptrií, včetně přípojného nastavitelného ramínka

- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů

- 1 integrovaný držák PC s nosností 12 kg s plynovou pružinou

- Integrovaný držák klávesnice

- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu

- 2 x nerezová police

- 6 x drátěný zásobník

- 2 x nerezový koš 595x390x150 mm s integrovaným vnitřním dělením

- 2 x nerezový koš 595x290x150 mm s integrovaným vnitřním dělením

- 1 x vzduchová pistole

- Elektrohydraulické zvedání setovacího stolu v rozsahu 720 -1080 mm

Balící stoly 2

- 6 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 1700 x 700 x 900 mm

Vybavení:

- Podstavná skříňka 450 x 670 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo

- Podstavná skříňka jednokřídlá 450 x 670 x 510 mm

- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií

- Posuvný přívodní kanál ze stropu pro přívod medií 80/100mm

- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux

- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, pr.127 mm, 5 dioptrií, včetně přípojného nastavitelného ramínka

- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů

- 1 integrovaný držák PC s nosností 12 kg s plynovou pružinou

- Integrovaný držák klávesnice

- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu

- 2 x nerezová police

- 6 x drátěný zásobník

- 2 x nerezový koš 595x390x150 mm s integrovaným vnitřním dělením

- 1 x držák rolí s řezačkou

- 1 x vzduchová pistole

- Elektrohydraulické zvedání setovacího stolu v rozsahu 720 -1080 mm

Sestavy CSO část B

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené obvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky

- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) nebo z nerezové oceli 18/10 s částečným či úplným podlepením spodní strany nerezovým plechem– dle popisu jednotlivých sestav

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci a systém teleskopických výsuvů pro sterilizační kontejnery

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru přestavitelných nerezových polic.

- ;Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře zákrytem ke stropu)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

Sestava pro pro předmývání flexibilních endoskopů v nataženém stavu o rozměru 3020 x 700 x 900 mm:

- 1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL ……

- 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- výřez v zadním panelu pro napojení medií, na dveřích zabudováno ovládání automatického kontinuálního dávkovače desinfekce

- 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování desinfekčních a čistících prostředků (0,25% - 3% roztoky)

- 1 x pracovní deska z materiálu varicor - rozměr 2500 x 700 x 40 / 80 mm,

Vybavení:

- 2 x dřez speciálních tvarů na mytí flexibilních endoskopů, každý z nich o rozměru 1849 x 400/175 x 187/206 mm, se spádem cca 1,5%, dřezy vůči sobě přesazeny dle výkresu, bez přepadu, 2x dvoudílné nerezové kryty dřezů

- 1 x tlaková stříkací pistole "voda" s 1,5 m PVC vedením + konus, standardní set s 8 násadkami a skladovací mříží, stolní rozeta 54 mm a 3/4 "vodní přípojka

- 1 x vzduchová pistole pro připojení na medicinální vzduch vyvedený nad stolní deskou

- 1 x speciální armatura pro přívod namíchané desinfekce

- umožňuje opakované využití dezinfekčního roztoku během pracovního dne

- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2400 mm

- 1 x odsávací digestoř - rozměr 2400x335x150 mm

- 1 x horní skříňka jednokřídlá - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 2 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x370x600 mm

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní rovný zákryt

2 x krycí lišta soklů

1 x zakrytování odtahového kanálu odsávací digestoře

Sestava 2

- 2 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x zásuvka o výšce 150 mm s příčným dělením

- 1 x zásuvka o výšce 400 mm s příčným dělením

- 3 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 5150x600x40 mm

- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 4000 mm

- 5 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x570x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 2 x přestavitelná nerezová, práškově lakovaná police o tl. min. 20 mm

4 x horní šikmý zákryt

75 x magnetická popiska

1 x vysoký boční zákryt

3 x krycí lišta soklů